# REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIO DE ADUANAS

# ANEXO II+III:	 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS + OFERTA TÉCNICA

- Título del contrato: Suministro de [[Suministro de equipos para los laboratorios de Aduanas - Proyecto Integración Económica Regional de la Comunidad Andina]	p 1 /7

Referencia de la publicación: EuropeAid/ 132982/D/SUP/Multi

El Órgano de Contratación deberá completar las columnas n. 1 y 2.

El licitador deberá completar las columnas n. 3 y 4.La Columna 5 se debe dejar vacía para el Comité de Evaluación.

Anexo III – La oferta técnica del licitador

Se pide a los licitadores que completen el modelo de las páginas siguientes:

- La columna n.2 la deberá completar el Órgano de Contratación. Muestra las especificaciones requeridas (que no deben ser modificadas por el licitador).

- La columna n.3 la deberá completar el licitador y deberá detallar la oferta (por ejemplo, no basta  decir  "conforme" o "sí")

- La columna n.4 permitirá al licitador hacer comentarios sobre el suministro propuesto, así como eventuales referencias a la documentación.

La documentación que eventualmente se presente deberá indicar claramente (subrayado, señal) los modelos ofrecidos y las opciones incluidas, en su caso, a fin de que los evaluadores puedan ver la configuración exacta. Las ofertas que no permitan identificar de forma precisa los modelos y las especificaciones podrán ser rechazadas por el Comité de Evaluación.

La oferta deberá ser lo suficientemente clara para permitir a los evaluadores hacer fácilmente una comparación entre las especificaciones requeridas y las especificaciones ofrecidas.

Lote 1: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ADUANAS DE BOLIVIA

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | CROMATÓGRAFO DE GASES ACOPLADO A DETECTOR DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS- (GC MSD) , CON: - HORNO - SISTEMA NEUMATICO DE CONTROL ELECTRONICO - DOS PUERTOS DE INYECCION SPLIT/SPLITLESS, - INYECTOR AUTOMATICO, - UN DETECTOR DE de ionización de llama -FID - UN DETECTOR de espectrometría de masas con fuente de impacto electrónico. - UNA COMPUTADORA Y EL SOFTWARE PARA EL MANEJO DEL INSTRUMENTO. CON BIBLIOTECA DE ESPECTROS DE REFERENCIA: - ACCESORIOS DE INSTALACION |  |  |  |
|  | CARACTERISTICAS GENERALES: - Con desviación de repetitividad del tiempo de retención menor a 0,00843 % - Con desviación de repetitividad del área menor a 1% - Con capacidad de instalar al menos 2 inyectores, 3 detectores y 4 señales - Con controles digitales de presión, flujo y temperatura. Que permita programar las columnas capilares en modo de flujo constante, rampa de flujo, presión constante, rampa de presión. - Que mantenga o calcule el promedio de la velocidad lineal - Que posea programas de auto diagnóstico, contadores de tiempo, cromatogramas en tiempo real, test de fugas, programas de mantenimiento preventivo, acceso a los manuales electrónicos y videos. - Que tenga programación del instrumento desde el panel frontal del mismo y desde la PC. - Que permita programar eventos como encendido, apagado o inicio de un método y stop en fecha y hora. - Que posea un sistema de protección que apague el instrumento en caso de fuga de hidrógeno. Que el horno tenga en su puerta un sistema para prevenir explosiones en caso de fugas y el detector de masas no debe fragmentarse en caso de que el hidrógeno combustione. |  |  |  |
|  | - Debe permitir instalar hasta 6 módulos de control electrónico de presión y/o flujo y controlar hasta 16 canales de EPC. |  |  |  |
|  | CARACTERISTICAS COMPLEMENTARIAS: - Que tenga comunicación con todos los accesorios y elementos constituyentes del sistema: inyectores, detectores etc. - Que posea las interfaces de comunicación (LAN o RS32 u otra.) - Que se pueda controlar desde panel o pantalla frontal |  |  |  |
|  | REGULACIONES, ESTANDARES DE CALIDAD Y SEGURIDAD: - Que cumpla con los siguientes estándares de seguridad : - Canadian Standards Association (CSA): C22.2 No. 1010 - -CSA/Nationally Recognized Test Laboratory (NRTL): UL 3101 - International Electrotechnical Commission (IEC): 61010-1 - -Euronorm (EN): 61010-1 - Que cumpla con las siguientes regulaciones acerca de Electromagnetic Compatibility (EMC) and Radio Frequency Interference (RFI) - CISPR 11/EN 55011: Group 1 Class A -IEC/EN 61326 - Diseñado y fabricado bajo normas de calidad ISO 9001 - Declaración de Conformidad |  |  |  |
|  | - HORNO - Con un volumen interno no menor a 10,6 litros - Que permita la instalación de 2 columnas capilares de hasta 105m x 530 um - Con temperatura del horno: temperatura ambiente +4 °C hasta 450 °C. - Con resolución de la temperatura programada = 0,1 °C - Al menos 20 rampas de temperatura y sus platos - Que permita programar rampas de enfriamiento - Debe poder realizar rampas rápidas de temperatura entre los 50 y 450 oC - Que posea enfriamiento rápido de 400 a 50°C en menos de 4.5 minutos - Con apagado automático de la calefacción del horno cuando la puerta del mismo se abra |  |  |  |
|  | - SISTEMA NEUMATICO DE CONTROL ELECTRONICO - Con controlador de la neumática de avanzada, electrónico y programable de todos sus parámetros - Con programación de la presión en incrementos (rangos) de 0,00689 kpa ( = 0,001 psi) - Debe poder controlar el gas de arrastre, la división de flujo y la purga del septum - Debe incluir encendido y apagado electrónicos - Unidades de presión seleccionables en kpa, psi o bar - Inyector con capacidad de realizar al menos 3 rampas de presión/flujo - Con sensores de flujo de alta precisión y alta repetitividad |  |  |  |
|  | - DOS PUERTOS DE INYECCION SPLIT/SPLITLESS, - Con diferentes modos de inyección con: con y sin división de flujo y con y sin división de flujo pulsado - Temperatura máxima programable hasta al menos 400 °C - Con programación de ahorro de gas de arrastre - El flujo del split y del venteo del septum deben poder ser cambiados sin modificar el flujo de la columna - Flujo total programable a valores mayores de 1200 ml/min - Sistema de fácil recambio de septum y liner |  |  |  |
|  | - INYECTOR AUTOMATICO, - Fácil de instalar y de alineación automática o sin necesidad de alinear, debe ser controlado desde la PC, con mínima contaminación por arrastre - Con capacidad de inyectar muestras líiquidas y gaseosas - Con diferentes velocidades de inyección - Con capacidad de usar diferentes tipo de jeringas y de diferentes volúmenes - Con bandeja para 150 muestras o más - Con torreta de hasta 16 viales que trabaje independientemente de la bandeja. |  |  |  |
|  | - UN DETECTOR DE de ionización de llama -FID - RANGO DINAMICO LINEAL: >107 (± 10%) - Con autoencendido y encendido manual o automático - Con compensación de presión atmosférica |  |  |  |
|  | - UN DETECTOR DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS CON FUENTE DE IMPACTO ELECTRÓNICO. - Con diseño que permita mayor sensibilidad y menor ruido de fondo-triple eje con diodo de alta energía y electro multiplicador - Debe tener fuente de ionización de impacto electrónico (EI) - Sensibilidad basada en la relación señal ruido en modo SCAN para 1 pg OFN debe ser > 400:1 para el ion 272 escaneando desde 50-300 uma (Helio) - Sensibilidad basada en la relación señal ruido en modo SIM: 20 fg OFN debe ser > 10:1 S/N ion 272 (Helio) - SISTEMA DE ALTO VACIO: Con bomba turbo molecular con velocidad de venteo mínimo de 262L/segundo Con bomba mecánica libre de aceite de 3,0 m3/hora mínimo - Velocidad de escaneo electrónico no menor a 12500 u/segundo - Incremento en el escaneo de 0,1 u - Cuádruplo hiperbólico real, calefaccionable independientemente hasta 200° C |  |  |  |
|  | - Rango de masas hasta 1050 uma - Fuente de iones de material inerte (no recubierta) calefaccionable y programable hasta 350° C - Análisis SIM /SCAN simultaneo y auto programable - Con sistema que permita el cambio de columna sin necesidad de romper el vacío del sistema. |  |  |  |
|  | - UNA COMPUTADORA Y EL SOFTWARE PARA EL MANEJO DEL INSTRUMENTO CON BIBLIOTECA COMPUTADORA: Original Performante, marca reconocida, debe incluir (monitor LCD DE 17”, mouse, teclado, CPU con grabador de CD, impresora láser, disco duro de al menos 240 GB, 2 GB en RAM con papel bond, otras que mejoren su performace, etc.) SOFTWARE: - - Con licencia original - Que permita el manejo de todo el sistema configurado en forma integrada GC, Inyectores, detectores y espectrómetro de masas. Así mismo debe permitir trabajar con otros módulos de inyección o detección acoplados sin inconveniente alguno - Que permita fijar los tiempos de retención para el fácil análisis de matrices complejas y analitos múltiples a niveles de trazas, que se puedan adquirir bases de datos de los tiempos de retención identificatorios de familias de substancias. - Que permita realizar la adquisición de datos y todas las funciones de integración incluyendo integración manual, identificación, calibración, etc. |  |  |  |
|  | - Que realice los informes de resultados en forma automática CON BIBLIOTECA DE ESPECTROS DE REFERENCIA: - Biblioteca Nist edición 2008 y otras que se oferten, con al menos 175000 espectros y 150000 estructuras, en formato compatible con el software del equipo. Capacidad para crear bibliotecas de correlación de tiempos de retención con espectros de masas |  |  |  |
|  | - ACCESORIOS DE INSTALACION - REGULADORAS para gas carrier y auxiliares, cañerías , trampas, etc - PROVISION DE GASES EN CILINDROS: Cilindros y cargas de los Gases necesarios para su funcionamiento 2 Helio, 2 Aire llenos - GENERADOR DE HIDRÓGENO DE 100 ML/MIN |  |  |  |
|  | CONSUMIBLES - Proporcionar con el equipo seis Columnas capilares como mínimo para el desarrollo de técnicas: de baja, media y alta polaridad. Explicación detallada de las aplicaciones de las mismas. - Consumibles necesarios para el uso del equipo durante 2 años. - Gradillas para viales, paquete de 1000 viales, 500 microviales, ferrulas, septum, trampas, liners, jeringa para inyector automático, Cartridge y filtros para el generador de hidrógeno. |  |  |  |
|  | SERVICIOS CONEXOS Y GARANTÍA: - Garantía en Bolivia por lo menos de 12 meses - Soporte técnico en Bolivia permanente, que pueda atender el equipo en un tiempo máximo de 2 días. - Entrenamiento y capacitación que permita autonomía en el manejo del equipo - Referencias comprobables - Empresa instalada en Bolivia con al menos 8 años de experiencia en la venta de equipamiento cromatográfico y prestación de servicios. - Carta de distribuidor autorizado para Bolivia - Certificado de capacitación - Todos los equipos tienen que ser entregados llave en mano - Estado de los equipos nuevos |  |  |  |
|  | EQUIPOS COMPLEMENTARIOS: - Adicionalmente serán entregados con el equipo de GC-masas los siguientes equipos complementarios: - Columnas para extracción en fase sólida - Sistema colector de extracción fase sólida de 20 posiciones y accesorios - Bomba de vacío - Econofiltros de pfte - Lana de vidrio apropiada - Detector de fugas electrónico - Flujómetro - Vortex - Estándares de referencia grado cromatográfico - Microjeringas de 10, 100, 500, 1000 ul (2 de cada una o mas) - Viales de 4 ml con tapa para almacenamiento de muestras - Viales de headspace - Otros que el oferente considere necesario |  |  |  |
|  | PLAZO DE ENTREGA No mayor a 120 días |  |  |  |
|  | ALIMENTACION ELECTRICA 220 V |  |  |  |
|  | ORIGEN Países elegibles |  |  |  |
|  | LUGAR DE ENTREGA Laboratorio Merceológico de la Aduana Nacional de Bolivia Av. 6 de marzo S/N Gerencia Regional La Paz-Bolivia. |  |  |  |

# LOTE 2: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ADUANAS DE BOLIVIA

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | EQUIPO DE INCUBACION, DERIVATIZACION Y EVAPORACION DE MUESTRAS – BAÑOSECO Equipo que pueda servir para: - Incubación de muestras, Evaporación de muestras, Hidrólisis, reacciones en pequeña escala, reacciones de derivatización por temperatura para Cromatografía Gaseosa o Líquida. - Temperatura de incubación estable y uniforme (rango desde 10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 200°C ) - Diseño modular con bloques de aluminio - Que permita utilizar bloques de diferentes diámetros para viales o tubos diferentes. - Que permita trabajar con al menos 9 muestras en forma simultanea - Con sistemas de evaporación por agujas (al menos 9 agujas) - Con viales de reacción ( incluir al menos 9 unidades) - Con termómetro de controlador de temperatura - Con tapas herméticas en caso de no utilizar las agujas - Incluir tubos ( al menos 9 unidades ) - Alimentación eléctrica: 220 V |  |  |  |
|  | SERVICIOS CONEXOS - Soporte técnico local y permanente en Bolivia - Entrenamiento y capacitación que permita autonomía en el manejo del equipo. - Otros que el oferente considere necesario |  |  |  |
|  | CONSUMIBLES Proporcionar con el equipo un stock de consumibles por el tiempo que dure la garantía. |  |  |  |
|  | ORIGEN Países Elegibles |  |  |  |
|  | PLAZO DE ENTREGA No mayor a 120 días |  |  |  |
|  | GARANTIA Mínimo de un año |  |  |  |
|  | VERIFICACIÓN E INFORME DE CONFORMIDAD Una vez instalado el equipo se procederá a la verificación y se emitirá el informe de conformidad en un plazo de 20 días calendario |  |  |  |
|  | LUGAR DE ENTREGA Laboratorio Merceológico de la Aduana Nacional de Bolivia (Llave en Mano) Av. 6 de marzo S/N Gerencia Regional La Paz, La Paz - Bolivia |  |  |  |

LOTE 3: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ADUANAS DE BOLIVIA

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | EQUIPO ULTRASONIDO (SONICADOR) - Equipo que sirva para limpieza profunda del detector de espectrometría de masas, que permita realizar disoluciones y mezclas homogéneas, que permita realizar otras reacciones químicas como derivatización, extracciones etc, - Volumen de tanque mínimo de 3,8 L (4QT) - Con tanque resistente a la corrosión, de acero inoxidable - Contador de tiempo - Con calentador con opción de trabajar a temperatura, ambiente y calefaccionado - Con válvula de desagote del tanque - Alimentación eléctrica: 220V |  |  |  |
|  | SERVICIOS CONEXOS - Soporte técnico local y permanente - Entrenamiento y capacitación que permita autonomía en el manejo del equipo - Otros que el oferente considere necesario |  |  |  |
|  | CONSUMIBLES Proporcionar con el equipo un stock de consumibles por el tiempo que dure la garantía |  |  |  |
|  | ORIGEN Países Elegibles |  |  |  |
|  | PLAZO DE ENTREGA No mayor a 120 días |  |  |  |
|  | GARANTÍA Mínimo de un año. CERTIFICADO DE GARANTÍA: Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad la empresa se compromete a cambiar el equipo defectuoso. En caso de ser necesario el envío del equipos, repuesto y/o accesorio que se encuentre amparado por su garantía para su reemplazo en el país de origen, el transporte, los gastos de flete, seguros, carga, descarga y los gastos que demande el envío y reimportación correrán a cargo del adjudicatario. |  |  |  |
|  | SERVICIO POST VENTA: El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa de representación que opere legalmente en Bolivia. |  |  |  |
|  | Condiciones de entrega: - Plazo de entrega: El plazo de entrega del equipo instalado y funcionando en el laboratorio de Aduanas no deberá exceder de 120 días, - Experiencia: Empresa instalada en Bolivia con al menos 8 años de experiencia en la venta de equipamiento cromatográfico, prestación de servicios y provisión de insumos. Referencias comprobables - Otras condiciones de entrega: Carta de distribuidor autorizado para Bolivia. Entrenamiento y capacitación que permita autonomía en el manejo de equipo. Certificado de capacitación. Los equipos deben entregarse instalados y en funcionamiento y adecuados a trabajar a 3,800 msnm |  |  |  |
|  | LUGAR DE ENTREGA Laboratorio Merceológico de la Aduana Nacional de Bolivia (Llave en Mano) Av. 6 de marzo S/N Gerencia Regional La Paz, La Paz - Bolivia |  |  |  |

# LOTE 4: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ADUANAS DE COLOMBIA

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | EQUIPO PARA DETERMINACIÓN DE GRADO DE BLANCURA O FACTOR DE REFLACTANCIA, GRADO DE AMARILLEZ Y COLOR EN PAPEL: 1. Determinar grado de blancura o factor de reflactancia en porcentaje en papel, plástico, textiles, cerámica. 2. Determinar color y grado de amarillez en papel, plástico, textiles, cerámica. 3. Con pantalla para visualización de datos en tiempo real. 4. Cumplimiento de normas ISO 2469, 2470, 2471, 5631; TAPPI 452, 527, 562; CIE 1931, 1964. 5. Trifásica (Tetrapolar: 3 Fases + Neutro + Tierra) 6. Voltaje 208/120 VCA 7. Frecuencia 60 Hz d. 8. Altura de trabajo: Ciudad de Bogotá. 2.600 Mts de altitud sobre el nivel del mar 9. Para niveles diferentes de tensión (voltaje) a los especificados, el proveedor deberá dar la solución para alimentar su o sus equipos |  |  |  |
|  | Garantía: - Duración de la garantía: Mínima de 24 meses y servicios de mantenimiento preventivos de los equipos durante los dos primero años. - Certificado de garantía: Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad el proveedor se compromete a cambiar el equipo defectuoso. En caso de ser necesario el envío del equipos, repuesto y/o accesorio que se encuentre amparado por su garantía para su reemplazo en el país de origen, el transporte, los gastos de flete, seguros, carga, descarga y los gastos que demande el envío y reimportación correrán a cargo del adjudicatario. - Servicio post venta: El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa de representación que opere legalmente en Colombia, para lo cual deberá presentar cartas debidamente apostilladas y notarizadas que los acredite como tal, incluyendo el nombre de la empresa, representante legal, dirección, teléfono, apartado aéreo (si procede), dirección de correo electrónico y persona de contacto |  |  |  |
|  | Lugar de entrega: - Entidad: El equipo será entregado en el laboratorio de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, DIAN, - Dirección: Carrera 12 No. 14 - 22. Bogotá, D.C., Colombia. - Teléfono: 571 - 334-7070. |  |  |  |
|  | Condiciones de entrega: - Lugar de entrega: El equipo será entregado instalado, calibrados (cuando se aplique) y verificados en el Laboratorio de la DIAN por el proveedor en presencia de delegados de la DIAN antes de su uso para establecer que se cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas. - Plazo de entrega: No deberá exceder de 90 días. - Experiencia: El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia mínima de tres (3) años de los profesionales que instalarán el equipo - Otras condiciones de entrega: El equipo, repuesto y/o accesorio deberá ser entregado en embalaje original de fábrica, protegido tanto para su traslado internacional y nacional, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes. |  |  |  |
|  | Quedan bajo responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeren como consecuencia de embalajes defectuosos. El embalaje individual se introducirá y empacará en caja que abarque todo el equipo, repuesto y/o accesorio adquirido, como así también deberá estar rotulado de manera que permita individualizar correctamente el contenido. |  |  |  |
|  | Capacitación: - Alcance: El proveedor debe proporcionar capacitación a los funcionarios del Laboratorio de la DIAN sobre el manejo y operación del equipo y del software, técnicas analíticas, estas últimas cuando proceda, por parte de un profesional con experiencia en el área que forme parte de la empresa proveedora de al menos una semana. - Experiencia: El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia al menos de cinco años de él/los profesionales que realizarán la capacitación. |  |  |  |
|  | Manuales y catálogos: El proveedor entregará los respectivos manuales técnicos y de operación, que deberán estar en idioma en inglés y en español, cuando sea factible. |  |  |  |
|  | Certificado de cumplimiento: El proveedor/representante entregará al laboratorio de la DIAN una certificación del fabricante sobre el cumplimiento de las especificaciones establecidas en la oferta. |  |  |  |
|  | Repuestos: Los repuestos y accesorios deberán ser nuevos, sin uso y originales, modelo de serie, no debiendo tener modificaciones ni alteraciones de sus características |  |  |  |

LOTE 5: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ADUANAS DE COLOMBIA

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | EQUIPO PARA DETERMINACIÓN DE ÍNDICE DE RUGOSIDAD - PARKER PRINT SURF 1. Determinar el índice de rugosidad en papel a 1 MPa, en micrómetros. 2. Rango de medida: 0.2 a 15 micrómetros. 3. Con mecanismo para visualización de datos en tiempo real e impresión de resultados 4. Con juego de calibración 5. Cumplimiento de normas ISO 8791-4 y TAPPI 555 6. Trifásica (Tetrapolar: 3 Fases + Neutro + Tierra) 7. Voltaje 208/120 VCA 8. Frecuencia 60 Hz d. 9. Altura de trabajo: Ciudad de Bogotá. 2.600 Mts de altitud sobre el nivel del mar 10. Para niveles diferentes de tensión (voltaje) a los especificados, el proveedor deberá dar la solución para alimentar su o sus equipos |  |  |  |
|  | Garantía: - Duración de la garantía: Mínima de 24 meses y servicios de mantenimiento preventivos de los equipos durante los dos primero años. - Certificado de garantía: Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad el proveedor se compromete a cambiar el equipo defectuoso. En caso de ser necesario el envío del equipos, repuesto y/o accesorio que se encuentre amparado por su garantía para su reemplazo en el país de origen, el transporte, los gastos de flete, seguros, carga, descarga y los gastos que demande el envío y reimportación correrán a cargo del adjudicatario. - Servicio post venta: El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa de representación que opere legalmente en Colombia, para lo cual deberá presentar cartas debidamente apostilladas y notarizadas que los acredite como tal, incluyendo el nombre de la empresa, representante legal, dirección, teléfono, apartado aéreo (si procede), dirección de correo electrónico y persona de contacto |  |  |  |
|  | Lugar de entrega: - Entidad: El equipo será entregado en el laboratorio de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, DIAN, - Dirección: Carrera 12 No. 14 - 22. Bogotá, D.C., Colombia. - Teléfono: 571 - 334-7070. |  |  |  |
|  | Condiciones de entrega: - Lugar de entrega: El equipo será entregado instalado, calibrados (cuando se aplique) y verificados en el Laboratorio de la DIAN por el proveedor en presencia de delegados de la DIAN antes de su uso para establecer que se cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas. - Plazo de entrega: No deberá exceder de 90 días - Experiencia: El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia mínima de tres (3) años de los profesionales que instalarán el equipo - Otras condiciones de entrega: El equipo, repuesto y/o accesorio deberá ser entregado en embalaje original de fábrica, protegido tanto para su traslado internacional y nacional, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes. |  |  |  |
|  | Quedan bajo responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeren como consecuencia de embalajes defectuosos. El embalaje individual se introducirá y empacará en caja que abarque todo el equipo, repuesto y/o accesorio adquirido, como así también deberá estar rotulado de manera que permita individualizar correctamente el contenido. |  |  |  |
|  | Capacitación: - Alcance: El proveedor debe proporcionar capacitación a los funcionarios del Laboratorio de la DIAN sobre el manejo y operación del equipo y del software, técnicas analíticas, estas últimas cuando proceda, por parte de un profesional con experiencia en el área que forme parte de la empresa proveedora de al menos una semana. - Experiencia: El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia al menos de cinco años de él/los profesionales que realizarán la capacitación. |  |  |  |
|  | Manuales y catálogos: El proveedor entregará los respectivos manuales técnicos y de operación, que deberán estar en idioma en inglés y en español, cuando sea factible. |  |  |  |
|  | Certificado de cumplimiento: El proveedor/representante entregará al laboratorio de la DIAN una certificación del fabricante sobre el cumplimiento de las especificaciones establecidas en la oferta. |  |  |  |
|  | Repuestos: Los repuestos y accesorios deberán ser nuevos, sin uso y originales, modelo de serie, no debiendo tener modificaciones ni alteraciones de sus características |  |  |  |

LOTE 6: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ADUANAS DE COLOMBIA

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas |  | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | EQUIPO AUTOMÁTICO PARA MEDICIÓN DE VISCOSIDAD CINEMÁTICA: 1. Cumplimiento de norma ASTM D445 2. Rango de viscosidad. 2 a 2000 cst (mm2/s) a 40°C, o mayor 3. Operación con menos de 5 ml de muestra 4. Cálculo del índice de viscosidad 5. Estabilidad en la temperatura del baño de + o – 0.01 °C 6. Lavado automático con un solvente 7. Rango de temperatura. Ambiente (20 °C) a 100 °C o mayor. 8. El equipo se debe entregar con: 8.1. Mínimo 4 capilares, con constantes necesarias para cumplir el rango de viscosidad. (2 a 2000 cst (mm2/s) a 40°C, o mayor) 8.2. Aceite mineral como fluido apropiado para el baño. 8.3. Termómetros ASTM adicionales uno de 40°C y otro de 100 °C 8.4. Software de operación completo. 8.5. Mínimo 4 estándares que permitan la verificación del equipo en todo el rango de viscosidad. 8.6. Tapones, conexiones, mangueras, herramientas y demás accesorios o consumibles, que permitan el uso inmediato del equipo. 9. El equipo debe ser entregado junto con un computador, con la mejor configuración recomendada por el fabricante para el óptimo desempeño del equipo, que a su vez sea el más actual. (No se aceptan clones). 10. Trifásica (Tetrapolar: 3 Fases + Neutro + Tierra) 11. Voltaje 208/120 VCA 12. Frecuencia 60 Hz d. 13. Altura de trabajo: Ciudad de Bogotá. 2.600 Mts de altitud sobre el nivel del mar 14. Para niveles diferentes de tensión (voltaje) a los especificados, el proveedor deberá dar la solución para alimentar su o sus equipos |  |  |  |  |
|  | Garantía: - Duración de la garantía: Mínima de 24 meses y servicios de mantenimiento preventivos de los equipos durante los dos primero años. - Certificado de garantía: Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad el proveedor se compromete a cambiar el equipo defectuoso. En caso de ser necesario el envío del equipos, repuesto y/o accesorio que se encuentre amparado por su garantía para su reemplazo en el país de origen, el transporte, los gastos de flete, seguros, carga, descarga y los gastos que demande el envío y reimportación correrán a cargo del adjudicatario. - Servicio post venta: El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa de representación que opere legalmente en Colombia, para lo cual deberá presentar cartas debidamente apostilladas y notarizadas que los acredite como tal, incluyendo el nombre de la empresa, representante legal, dirección, teléfono, apartado aéreo (si procede), dirección de correo electrónico y persona de contacto |  |  |  |  |
|  | Lugar de entrega: - Entidad: El equipo será entregado en el laboratorio de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, DIAN, - Dirección: Carrera 12 No. 14 - 22. Bogotá, D.C., Colombia. - Teléfono: 571 - 334-7070. |  |  |  |  |
|  | Condiciones de entrega: - Lugar de entrega: El equipo será entregado instalado, calibrados (cuando se aplique) y verificados en el Laboratorio de la DIAN por el proveedor en presencia de delegados de la DIAN antes de su uso para establecer que se cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas. - Plazo de entrega: No deberá exceder de 90 días. - Experiencia: El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia mínima de tres (3) años de los profesionales que instalarán el equipo - Otras condiciones de entrega: El equipo, repuesto y/o accesorio deberá ser entregado en embalaje original de fábrica, protegido tanto para su traslado internacional y nacional, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes. |  |  |  |  |
|  | Quedan bajo responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeren como consecuencia de embalajes defectuosos. El embalaje individual se introducirá y empacará en caja que abarque todo el equipo, repuesto y/o accesorio adquirido, como así también deberá estar rotulado de manera que permita individualizar correctamente el contenido. |  |  |  |  |
|  | Capacitación: - Alcance: El proveedor debe proporcionar capacitación a los funcionarios del Laboratorio de la DIAN sobre el manejo y operación del equipo y del software, técnicas analíticas, estas últimas cuando proceda, por parte de un profesional con experiencia en el área que forme parte de la empresa proveedora de al menos una semana. - Experiencia: El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia al menos de cinco años de él/los profesionales que realizarán la capacitación. |  |  |  |  |
|  | Manuales y catálogos: El proveedor entregará los respectivos manuales técnicos y de operación, que deberán estar en idioma en inglés y en español, cuando sea factible. |  |  |  |  |
|  | Certificado de cumplimiento: El proveedor/representante entregará al laboratorio de la DIAN una certificación del fabricante sobre el cumplimiento de las especificaciones establecidas en la oferta. |  |  |  |  |
|  | Repuestos: Los repuestos y accesorios deberán ser nuevos, sin uso y originales, modelo de serie, no debiendo tener modificaciones ni alteraciones de sus características |  |  |  |  |

LOTE 7: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ADUANAS DE COLOMBIA

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | EQUIPO PARA DETERMINACIÓN RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO 1. Determinar la resistencia al aplastamiento en papel, según método CMT 30 (Corrugated Medium Test con 30 minutos de acondicionamiento) en Newtons 2. Accesorios necesarios para corte, acanalado y soporte de muestra, necesarios para desarrollar método CMT 30, 3. Con mecanismo para visualización de datos en tiempo real e impresión de resultados 4. Rango de medición mínimo: 10 – 4400 N 5. Velocidad de ensayo ajustable 6. Tamaño mínimo del plato 150 mm X 150 mm 7. Retorno automático de plato móvil a posición inicial 8. Con protección de sobrecarga 9. Análisis estadístico (valor medio y desviación estándar) 10. Cumplimiento de normas ISO 7263 y TAPPI 809 11. Trifásica (Tetrapolar: 3 Fases + Neutro + Tierra) 12. Voltaje 208/120 VCA 13. Frecuencia 60 Hz d. 14. Altura de trabajo: Ciudad de Bogotá. 2.600 Mts de altitud sobre el nivel del mar 15. Para niveles diferentes de tensión (voltaje) a los especificados, el proveedor deberá dar la solución para alimentar su o sus equipos |  |  |  |
|  | Garantía: - Duración de la garantía: Mínima de 24 meses y servicios de mantenimiento preventivos de los equipos durante los dos primero años. - Certificado de garantía: Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad el proveedor se compromete a cambiar el equipo defectuoso. En caso de ser necesario el envío del equipos, repuesto y/o accesorio que se encuentre amparado por su garantía para su reemplazo en el país de origen, el transporte, los gastos de flete, seguros, carga, descarga y los gastos que demande el envío y reimportación correrán a cargo del adjudicatario. - Servicio post venta: El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa de representación que opere legalmente en Colombia, para lo cual deberá presentar cartas debidamente apostilladas y notarizadas que los acredite como tal, incluyendo el nombre de la empresa, representante legal, dirección, teléfono, apartado aéreo (si procede), dirección de correo electrónico y persona de contacto |  |  |  |
|  | Lugar de entrega: - Entidad: El equipo será entregado en el laboratorio de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, DIAN, - Dirección: Carrera 12 No. 14 - 22. Bogotá, D.C., Colombia. - Teléfono: 571 - 334-7070. |  |  |  |
|  | Condiciones de entrega: - Lugar de entrega: El equipo será entregado instalado, calibrados (cuando se aplique) y verificados en el Laboratorio de la DIAN por el proveedor en presencia de delegados de la DIAN antes de su uso para establecer que se cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas. - Plazo de entrega: No deberá exceder de 90 días. - Experiencia: El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia mínima de tres (3) años de los profesionales que instalarán el equipo - Otras condiciones de entrega: El equipo, repuesto y/o accesorio deberá ser entregado en embalaje original de fábrica, protegido tanto para su traslado internacional y nacional, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes. |  |  |  |
|  | Quedan bajo responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeren como consecuencia de embalajes defectuosos. El embalaje individual se introducirá y empacará en caja que abarque todo el equipo, repuesto y/o accesorio adquirido, como así también deberá estar rotulado de manera que permita individualizar correctamente el contenido. |  |  |  |
|  | Capacitación: - Alcance: El proveedor debe proporcionar capacitación a los funcionarios del Laboratorio de la DIAN sobre el manejo y operación del equipo y del software, técnicas analíticas, estas últimas cuando proceda, por parte de un profesional con experiencia en el área que forme parte de la empresa proveedora de al menos una semana. - Experiencia: El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia al menos de cinco años de él/los profesionales que realizarán la capacitación. |  |  |  |
|  | Manuales y catálogos: El proveedor entregará los respectivos manuales técnicos y de operación, que deberán estar en idioma en inglés y en español, cuando sea factible. |  |  |  |
|  | Certificado de cumplimiento: El proveedor/representante entregará al laboratorio de la DIAN una certificación del fabricante sobre el cumplimiento de las especificaciones establecidas en la oferta. |  |  |  |
|  | Repuestos: Los repuestos y accesorios deberán ser nuevos, sin uso y originales, modelo de serie, no debiendo tener modificaciones ni alteraciones de sus características |  |  |  |

LOTE 8: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ADUANAS DE COLOMBIA

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | GENERADOR DE NITRÓGENO DE ULTRA ALTA PUREZA 1. Flujo de salida. 4000 cc/min o superior 2. Presión de salida: 5.5 bar / 80 psig o superior 3. Pureza. 99.9995% o superior 4. Tamiz Molecular de Carbono (CMS) de alta eficiencia auto regenerable 5. Con todos los filtros, accesorios y consumibles necesarios para dos años de operación. 6. Un compresor interno. 7. Trifásica (Tetrapolar: 3 Fases + Neutro + Tierra) 8. Voltaje 208/120 VCA 9. Frecuencia 60 Hz d. 10. Altura de trabajo: Ciudad de Bogotá. 2.600 Mts de altitud sobre el nivel del mar 11. Para niveles diferentes de tensión (voltaje) a los especificados, el proveedor deberá dar la solución para alimentar su o sus equipos |  |  |  |
|  | Garantía: - Duración de la garantía: Mínima de 24 meses y servicios de mantenimiento preventivos de los equipos durante los dos primero años. - Certificado de garantía: Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad el proveedor se compromete a cambiar el equipo defectuoso. En caso de ser necesario el envío del equipos, repuesto y/o accesorio que se encuentre amparado por su garantía para su reemplazo en el país de origen, el transporte, los gastos de flete, seguros, carga, descarga y los gastos que demande el envío y reimportación correrán a cargo del adjudicatario. - Servicio post venta: El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa de representación que opere legalmente en Colombia, para lo cual deberá presentar cartas debidamente apostilladas y notarizadas que los acredite como tal, incluyendo el nombre de la empresa, representante legal, dirección, teléfono, apartado aéreo (si procede), dirección de correo electrónico y persona de contacto |  |  |  |
|  | Lugar de entrega: - Entidad: El equipo será entregado en el laboratorio de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, DIAN, - Dirección: Carrera 12 No. 14 - 22. Bogotá, D.C., Colombia. - Teléfono: 571 - 334-7070. |  |  |  |
|  | Condiciones de entrega: - Lugar de entrega: El equipo será entregado instalado, calibrados (cuando se aplique) y verificados en el Laboratorio de la DIAN por el proveedor en presencia de delegados de la DIAN antes de su uso para establecer que se cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas. - Plazo de entrega: No deberá exceder de 90 días. - Experiencia: El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia mínima de tres (3) años de los profesionales que instalarán el equipo. - Otras condiciones de entrega: El equipo, repuesto y/o accesorio deberá ser entregado en embalaje original de fábrica, protegido tanto para su traslado internacional y nacional, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes.. |  |  |  |
|  | Quedan bajo responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeren como consecuencia de embalajes defectuosos. El embalaje individual se introducirá y empacará en caja que abarque todo el equipo, repuesto y/o accesorio adquirido, como así también deberá estar rotulado de manera que permita individualizar correctamente el contenido. |  |  |  |
|  | Capacitación: - Alcance: El proveedor debe proporcionar capacitación a los funcionarios del Laboratorio de la DIAN sobre el manejo y operación del equipo y del software, técnicas analíticas, estas últimas cuando proceda, por parte de un profesional con experiencia en el área que forme parte de la empresa proveedora de al menos una semana. - Experiencia: El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia al menos de cinco años de él/los profesionales que realizarán la capacitación. |  |  |  |
|  | Manuales y catálogos: El proveedor entregará los respectivos manuales técnicos y de operación, que deberán estar en idioma en inglés y en español, cuando sea factible. |  |  |  |
|  | Certificado de cumplimiento: El proveedor/representante entregará al laboratorio de la DIAN una certificación del fabricante sobre el cumplimiento de las especificaciones establecidas en la oferta. |  |  |  |
|  | Repuestos: Los repuestos y accesorios deberán ser nuevos, sin uso y originales, modelo de serie, no debiendo tener modificaciones ni alteraciones de sus características |  |  |  |

LOTE 9: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ADUANAS DE COLOMBIA

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | ANALIZADOR DE ÁREA SUPERFICIAL Y TAMAÑO DE PORO 1. Para análisis de área superficial B.E.T., distribución de tamaño de poro a partir de las isotermas de adsorción o desorción y volumen de poro total, entre otras. 2. Con dos puertos para ensayos simultaneaos 3. Puerto para Po con transductor dedicado 4. Capacidad de BET / Meso porosidad (P/Po > 1 x 10-3) 5. Capacidad para micro porosidad (P/Po < 1x 10-4) 6. Dewar de refrigerante (90 h de duración) de 3 litros 7. Bomba de vació turbomolecular 8. Adsorbatos: Nitrógeno, Ar, CO2, H2, etc 9. Con dos o más puertos de desgasificación. 10. El equipo debe ser entregado junto con un computador, con la mejor configuración recomendada por el fabricante para el óptimo desempeño del equipo, que a su vez sea el más actual. (No se aceptan clones). 11. Software de control y análisis de datos completo. 12. Trifásica (Tetrapolar: 3 Fases + Neutro + Tierra) 13. Voltaje 208/120 VCA 14. Frecuencia 60 Hz d. 15. Altura de trabajo: Ciudad de Bogotá. 2.600 Mts de altitud sobre el nivel del mar 16. Para niveles diferentes de tensión (voltaje) a los especificados, el proveedor deberá dar la solución para alimentar su o sus equipos |  |  |  |
|  | Garantía: - Duración de la garantía: Mínima de 24 meses y servicios de mantenimiento preventivos de los equipos durante los dos primero años. - Certificado de garantía: Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad el proveedor se compromete a cambiar el equipo defectuoso. En caso de ser necesario el envío del equipos, repuesto y/o accesorio que se encuentre amparado por su garantía para su reemplazo en el país de origen, el transporte, los gastos de flete, seguros, carga, descarga y los gastos que demande el envío y reimportación correrán a cargo del adjudicatario. - Servicio post venta: El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa de representación que opere legalmente en Colombia, para lo cual deberá presentar cartas debidamente apostilladas y notarizadas que los acredite como tal, incluyendo el nombre de la empresa, representante legal, dirección, teléfono, apartado aéreo (si procede), dirección de correo electrónico y persona de contacto |  |  |  |
|  | Lugar de entrega: - Entidad: El equipo será entregado en el laboratorio de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, DIAN, - Dirección: Carrera 12 No. 14 - 22. Bogotá, D.C., Colombia. - Teléfono: 571 - 334-7070. |  |  |  |
|  | Condiciones de entrega: - Lugar de entrega: El equipo será entregado instalado, calibrados (cuando se aplique) y verificados en el Laboratorio de la DIAN por el proveedor en presencia de delegados de la DIAN antes de su uso para establecer que se cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas. - Plazo de entrega: No deberá exceder de 90 días. - Experiencia: El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia mínima de tres (3) años de los profesionales que instalarán el equipo - Otras condiciones de entrega: El equipo, repuesto y/o accesorio deberá ser entregado en embalaje original de fábrica, protegido tanto para su traslado internacional y nacional, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes. |  |  |  |
|  | Quedan bajo responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeren como consecuencia de embalajes defectuosos. El embalaje individual se introducirá y empacará en caja que abarque todo el equipo, repuesto y/o accesorio adquirido, como así también deberá estar rotulado de manera que permita individualizar correctamente el contenido. |  |  |  |
|  | Capacitación: - Alcance: El proveedor debe proporcionar capacitación a los funcionarios del Laboratorio de la DIAN sobre el manejo y operación del equipo y del software, técnicas analíticas, estas últimas cuando proceda, por parte de un profesional con experiencia en el área que forme parte de la empresa proveedora de al menos una semana. - Experiencia: El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia al menos de cinco años de él/los profesionales que realizarán la capacitación. |  |  |  |
|  | Manuales y catálogos: El proveedor entregará los respectivos manuales técnicos y de operación, que deberán estar en idioma en inglés y en español, cuando sea factible. |  |  |  |
|  | Certificado de cumplimiento: El proveedor/representante entregará al laboratorio de la DIAN una certificación del fabricante sobre el cumplimiento de las especificaciones establecidas en la oferta. |  |  |  |
|  | Repuestos: Los repuestos y accesorios deberán ser nuevos, sin uso y originales, modelo de serie, no debiendo tener modificaciones ni alteraciones de sus características |  |  |  |

# LOTE 10: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ADUANAS DE ECUADOR

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | ICP-OES (Sistema de Plasma Generado por Acoplamiento Inductivo y Espectrofotometría óptica) - Debe tener un eficiente sistema de introducción de muestras, robusto, que permita analizar las muestras más difíciles con facilidad. - Debe ser un sistema radial orientado verticalmente para que los vapores sean extraídos inmediatamente y que provea un desempeño estable a largo plazo aun con muestras con alto contenido de sólidos disueltos - Debe incluir un Generador RF de 40 MHz robusto y de gran estabilidad. - Debe permitir programar la altura de visión para seleccionar la posición optima en el plasma, para reducir la señal de fondo y eliminar interferencias de emisiones de moléculas con C y O - El detector debe ser basado en tecnología CCD de megapixels para obtener mediciones simultáneas en todas las longitudes de onda y con excelente rango dinámico. |  |  |  |
|  | - Esta característica permite obtener lecturas de muchos elementos en cuestión de pocos segundos. - Debe incorporar un poderoso software basado en el concepto de hojas de cálculo para programar secuencias y emitir reportes. - Debe incorporar un excelente sistema de Ayuda en Línea, con videos para mantenimiento - Debe incluir interface de comunicaciones con el PC - Debe incluir una bomba peristáltica de 4 canales - El software debe poder resolver interferencias en espectros complejos - El estado del instrumento debe ser visualizado y debe incluir diagnósticos para optimizar el rendimiento y localizar fallas rápidamente. - Debe incluirse un Modulo para recircular agua refrigerada, con capacidad de enfriamiento de 0.3 kW a un flujo de 1.1 L/min - Temperatura recomendada 20o C - Rango de presión: 55 kPa a 310 kPa - Debe incluir un kit de tuberías de repuesto para la bomba peristáltica, así como otras tuberías y conectores del sistema de introducción de muestras. |  |  |  |
|  | - Paquete de Validación con sendas carpetas para Calificación de Instalación (IQ) y Calificación de Operación (OQ) - Debe tener una PC DE ALTAS PRESTACIONES - Patrones calidad ICP para los 30 elementos que serán analizados |  |  |  |
|  | Voltaje: 220 V –. Tipo de cable de poder compatibles con los estándares de Ecuador |  |  |  |
|  | Garantía: Mínima de un año y servicios de mantenimiento preventivos de los equipos durante los dos primero años. Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad la empresa se compromete a cambiar el equipo defectuoso. En caso de ser necesario el envío del equipos, repuesto y/o accesorio que se encuentre amparado por su garantía para su reemplazo en el país de origen, el transporte, los gastos de flete, seguros, carga, descarga y los gastos que demande el envío y reimportación correrán a cargo del adjudicatario. |  |  |  |
|  | Lugar de entrega: El equipo deberá ser entregado en el laboratorio del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador –SENAE- ubicado en la Av 25 de julio Km 4 1/2 Vía Puerto Marítimo Guayaquil-Ecuador. La entrega ser deberá coordinar con cuarenta y ocho horas de anticipación a efectos de convocar a la Comisión de Recepción respectiva. Instalación. Los equipos serán instalados, calibrados (cuando se aplique) y verificados en el Laboratorio Central de SENAE por el proveedor en presencia de delegados de la SENAE antes de su uso para establecer que se cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas. El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa de representación que opere legalmente en Ecuador. para lo cual deberá presentar cartas debidamente apostilladas y notarizadas que los acredite como tal (se debe incluir su identificación nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, teléfono y persona de contacto) |  |  |  |
|  | El plazo de entrega e instalación de equipos en el laboratorio de la SENAE no deberá exceder de 90 días. El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia de al menos un año de él/los profesionales que instalarán el equipo. |  |  |  |
|  | Capacitación: El proveedor debe proporcionar capacitación a los funcionarios del Laboratorio Central del SENAE sobre el manejo y operación del equipo y de su software, así como también sobre métodos de análisis de espectrofotometría de emisión óptica por plasma inductivo al menos de una semana, por parte de un profesional químico con experiencia en el área que forme parte de la empresa proveedora. El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia de él/los profesionales que realizarán la capacitación. |  |  |  |
|  | Manuales y Catálogos: Deberá proveerse los respectivos manuales técnicos y de operación, que deberán estar en idioma español y su versión en inglés. |  |  |  |
|  | Deberá presentar una certificación del fabricante del cumplimiento de las especificaciones establecidas en la oferta. |  |  |  |
|  | Los repuestos y accesorios deberán ser nuevos, sin uso y originales, modelo de serie, no debiendo tener modificaciones ni alteraciones de sus características. |  |  |  |
|  | El equipo, repuesto y/o accesorio deberá ser entregado en embalaje original de fábrica, protegido tanto para su traslado internacional y nacional, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes. Quedan bajo responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeren como consecuencia de embalajes defectuosos. El embalaje individual se introducirá y empacará en caja que abarque todo el equipo, repuesto y/o accesorio adquirido, como así también deberá estar rotulado de manera que permita individualizar correctamente el contenido. |  |  |  |

LOTE 11: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ADUANAS DE ECUADOR

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | ESPECTRÓMETRO DE MASAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICA • Que el equipo permita acoplarse como detector a un cromatógrafo de gases • Analizador cuadrupolo de barras circulares de 131 mm x 12 mm y barras prefiltro de 16 mm x 12 mm, con las barras prefiltro colocadas antes de las barras principales del cuadrupolo para disminuir la contaminación del analizador. • Capaz de aceptar flujos de hasta 5 ml/min en las columnas cromatográficas, utilizando una interfase capilar directa, sin necesidad de utilizar una interfase con divisor abierto (open split) o una interfase de tipo separador “jet”. • Intervalo de masa 1-1200 Daltons (amu). • Estabilidad de masa ± 0.1 m/z exactitud de masa sobre 48 horas. • Permite al usuario remover el “ion volume” sin necesidad de remover el ensamble del cuadrupolo. • Permite al usuario remover la fuente de iones interna sin remover los lentes ópticos o el ensamble del cuadrupolo. |  |  |  |
|  | • Modo de ionización por Impacto Electrónico y por Ionización Química (Positiva y Negativa). • Voltaje de ionización electrónica: 10-100 eV. • Debe incluirse dos filamentos de repuesto. • Permite al usuario el cambio del filamento sin necesidad de remover el ensamble del cuadrupolo. • Con detector fotomultiplicador sellado de larga vida. •Dínodo recubierto de oro. • Línea de transferencia capilar al Cromatógrafo de Gases Termostatable de 50 a 350ºC. que acepta Columnas capilares de diferentes diámetros hasta 0.53 mm I.D. y flujos hasta 5 ml/min. • Temperatura de la fuente de 50°C a 350°C, sin cables. “Colocar y usar”. • Gas de calibración PFTBA (FC-43), triazina para calibración de masas altas . • Modo de barrido SIFI (Single Ion y Full Scan Ion) al mismo tiempo. • Velocidad de Barrido (Scan) variable hasta 12,500 Da/seg. • Velocidad máxima de adquisición del Full Scan 65 barridos/seg dependiendo del intervalo de masas. • Permite hasta 100 muestreos/seg en monitoreo de ion Simple (SIM). • Intervalo dinámico lineal electrónico: 106 a 107 dependiendo de la velocidad de adquisición. |  |  |  |
|  | • Funciones de barrido/Corrida (Full Scan/SIM) 32 paquetes de 32 iones por función. • Límite de detección de búsqueda completa (EI Full Scan) 1 pg de octofluoronaftaleno con una relación señal a ruido de 180:1 RMS. • Límite de detección de búsqueda completa (Positive CI Full Scan) 100 pg de Benzopheneona con una relación señal a ruido de 300:1 RMS • Límite de detección de búsqueda completa (Negative CI Full Scan) 1 pg de Octofluoronaftaleno con una relación señal a ruido de 4500:1 RMS • Con programa capaz de recibir datos en forma simultánea del espectrómetro de masas y de un detector estándar instalado en el mismo cromatógrafo de gases. •Adquisición de datos en forma simultánea en barrido completo (full-scan) con monitoreo de ión seleccionado (SIM). • Ajuste automático seleccionable por el usuario (BFB/DFTPP) o ajuste personalizado. • Reportes de medioambiente, forense o personalizado. • Para operación a 120 VAC ±10% @ 50/60 Hz ± 1% 1000 VA ó 230 VAC ± 10% @ 50/60 Hz ± 1% 1000 VA. • Bomba turbomolecular de 255 L/seg, enfriada por aire. • Tiempo de bombeo: < 3 minutos para aire/agua; < de 90 minutos para estabilidad cuantitativa. …. |  |  |  |
|  | Debe incluir los siguientes materiales para instalación: - Indicador de vidrio para filtro específico para Helio (multi-cama) con conexión rápida. - Filtro multi-cama para gas con conexión rápida. - Filamento extra. - Lija Micro-Mesh para limpieza de la fuente de iones grado 6000. - Lija Micro-Mesh para limpieza de la fuente de iones grado 8000. - Juego de mezcla de prueba de sensibilidad. También debe incluir: -Computadora completa con al menos Windows® XP Service Pack 2, Tower, 2nd y Network Card- para conexión con el software Turbomass. - Librería NIST con más de 220.000 espectros de masa. - FC-43 componente para entonar el MS. - Columna dimetilpolisiloxano 100%, certificada para MS, 0.25mm i.d., 0.25um, 30m - Columna 5% Fenilarylene, 95% dimetilpolisiloxano, certificada para MS, 0.25mm i.d., 0.25um, 30m |  |  |  |
|  | Voltaje: 120 V – 60 hz. Tipo de cable de poder compatibles con los estándares de Ecuador. |  |  |  |
|  | Garantía: Mínima de un año y servicios de mantenimiento preventivos de los equipos durante los dos primero años. Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad la empresa se compromete a cambiar el equipo defectuoso. En caso de ser necesario el envío del equipos, repuesto y/o accesorio que se encuentre amparado por su garantía para su reemplazo en el país de origen, el transporte, los gastos de flete, seguros, carga, descarga y los gastos que demande el envío y reimportación correrán a cargo del adjudicatario. |  |  |  |
|  | Lugar de entrega: El equipo deberá ser entregado en el laboratorio del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador –SENAE- ubicado en la Av 25 de julio Km 4 1/2 Vía Puerto Marítimo Guayaquil-Ecuador. La entrega ser deberá coordinar con cuarenta y ocho horas de anticipación a efectos de convocar a la Comisión de Recepción respectiva. Instalación. Los equipos serán instalados, calibrados (cuando se aplique) y verificados en el Laboratorio Central de SENAE por el proveedor en presencia de delegados del SENAE antes de su uso para establecer que se cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas. El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa de representación que opere legalmente en Ecuador. para lo cual deberá presentar cartas debidamente apostilladas y notarizadas que los acredite como tal (se debe incluir su identificación nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, teléfono y persona de contacto) |  |  |  |
|  | El plazo de entrega e instalación de equipos en el laboratorio de la SENAE no deberá exceder de 60 días. .El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia al menos un año de él/los profesionales que instalarán el equipo. |  |  |  |
|  | Capacitación: El proveedor debe proporcionar capacitación a los funcionarios del Laboratorio Central del SENAE sobre el manejo y operación del equipo y de su software, así como también en técnicas analíticas de CG/MS de al menos una semana, por parte de un profesional químico con experiencia en el área que forme parte de la empresa proveedora. El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia de él/los profesionales que realizarán la capacitación. |  |  |  |
|  | Manuales y Catálogos: Deberá proveerse los respectivos manuales técnicos y de operación, que deberán estar en idioma español y su versión en inglés. |  |  |  |
|  | Deberá presentar una certificación del fabricante del cumplimiento de las especificaciones establecidas en la oferta. |  |  |  |
|  | Los repuestos y accesorios deberán ser nuevos, sin uso y originales, modelo de serie, no debiendo tener modificaciones ni alteraciones de sus características. |  |  |  |
|  | El equipo, repuesto y/o accesorio deberá ser entregado en embalaje original de fábrica, protegido tanto para su traslado internacional y nacional, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes. Quedan bajo responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeren como consecuencia de embalajes defectuosos. El embalaje individual se introducirá y empacará en caja que abarque todo el equipo, repuesto y/o accesorio adquirido, como así también deberá estar rotulado de manera que permita individualizar correctamente el contenido. |  |  |  |

# LOTE 12: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ADUANAS DE PERÚ

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | SISTEMA DE CROMATOGRAFÍA DE PERMEASIÓN EN GEL (GPC) DE ALTA TEMPERATURA Sistema GPC - Con sistema GPC de alta temperatura con control y calibración. - Para el análisis de polímeros, copolímeros y sus mezclas para operaciones a baja y alta temperaturas - Con detector de índice de refracción: Modo de detección: deflexión Volumen de la celda de flujo: de 8 ul o mayor Sensibilidad: 2 x 10 a -7 RIU / mv Ruido: < 2 x 10 a la -8 RIU Deriva: > 5 x 10 a la -6 RIU/h) - Con detector de viscosidad: Linearidad: 0.5 % full escala Sensibilidad: 1 x10 a la .5 Pa. - Unidad de manejo de solventes: Provea un medio ambiente controlado para el manejo de los solventes Integrado al equipo, con ventilación forzada Con desgasificador de solventes integrado Operación a temperatura controlada de 30ºC para manejo de solventes viscosos a temp. ambiente - Bomba isocrática o equivalente de acuerdo al sistema: Rango de flujo de 0.5 a 5 ml/min o mayor Precisión del flujo < 0.09 % - Inyector automático: Capacidad mínima 40 viales Volumen de inyección de 5 a 500 ml Precisión < 1% Dos zonas calefaccionadas independientemente para mejor manejo de las muestras, en el rango de temperatura ambiente a 220 °C |  |  |  |
|  | - Compartimiento calefaccionado para columnas: Capacidad: Hasta 6 columnas de 30 cm c/u Rango de la temperatura de trabajo: mínimo de 30 a 220 °C Estabilidad de la temperatura: - <0.08ºC/hora - Línea de transferencia de calor - Con software para calibración universal. - El detector de viscosidad permita el cálculo del peso molecular del polímero, con calibración universal y adicionalmente que pueda determinar la composición de las muestras. - Control a través de su propia pantalla y teclado y desde una PC. - Opera en 220/240 V, 50/60 Hz. Columnas Cromatográficas y estándares - PLgel Mixed C, 10 um 7.5 x300 mm o equivalente: rango peso molecular de (dos unidades) 500 a 10,000,000 g/mol - PLaquagel-OH mixed: Rango PM de 100 to 10,000,000 (g/mol) - Guarda columa PL Gel mixed 10 um Unidad de preparación de muestras - Unidad de preparación de muestras para disolución y filtración de las muestras previo a su análisis por GPC - Especificaciones: - Control de temperatura (30 °C a 260 °C) / precisión: +/- 2°C - Velocidad de agitación: 90 a 230 rpm (+/- 10%) |  |  |  |
|  | Unidad de manejo de solventes - Provea un medio ambiente controlado para el manejo de los solventes - Integrado al equipo con ventilación forzada - Con desgasificador de solventes integrado - Operación a temperatura controlada de 30ºC para manejo de solventes viscosos a temperatura ambiente Estación de trabajo cromatográfico - Plataforma del hardware • Procesador Intel Core 4 Gb de RAM, 3 Ghz o mayor. • 1 Gb de memoria RAM o mayor. • Lectora/Grabadora de DVD. • Disco duro de 500 Gb o mayor. • Monitor LCD a color de 19”. • Mouse y teclado ergonómico. • Tarjetas de audio y video compatible para el software. • Impresora láser a color y blanco/negro. • Cables e interfases de conexión requeridos por el sistema propuesto. - Plataforma del software • Windows XP Professional o mejor. • MS Office básico en español (Word y Excel) • Software para control del instrumento, adquisición de datos, análisis y reportes. Capacitación - Curso de fundamentos de cromatografía de permeasión en gel, mínimo de 20 horas. - Curso de operador del sistema, teórico – práctico para GPC, mínimo de 40 horas. - Desarrollo del método analítico cuantitativo para análisis de copolímeros. - Seminario para el diseño de un plan de validación para el método seleccionado. |  |  |  |
|  | - Asesoría técnica para el diseño del método(s) de análisis objetivo durante el periodo de garantía. - Suministro de todos los manuales de operación de acuerdo con las buenas practicas de laboratorio, originales de fábrica, preferentemente en español. Garantía - 12 meses contra defectos de fábrica. - Dos mantenimientos preventivos, a los 06 y 12 meses de la instalación. - Verificación operacional de acuerdo a procedimiento escrito del fabricante a los 12 meses de la fecha de instalación. Conformidad de la puesta en marcha y uso del equipo - La conformidad de la recepción del equipo será con el método de análisis cuantitativo de copolímeros desarrollado por GPC. - Certificado de instalación, verificación y validación del equipo de acuerdo a las Buenas Practicas de Laboratorio Plazo de entrega No deberá exceder de 105 días. |  |  |  |

LOTE 13: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ADUANAS DE PERÚ

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EQUIPO AUTOMATICO PARA DETERMINAR CO2 EN BEBIDAS GASIFICADAS, USANDO LA LEY DE GASES (HENRY Y DALTON) |  |  |  |
| ITEM I | - Equipo digital con sistema de perforación automático para envases de vidrio con tapa rosca plástica o metálica, latas o envases plásticos ( Gaseosas o Cervezas ) - Incluya adaptador para diferentes tipos de tapas - Incluye pantalla digital para visualización de resultados - Cables y mangueras conectoras - Capacidad de configuración de programas - Lectura Directa del CO2 - Rango de medición de CO2 - De 0 a 12 g/L ( 0 a 6 Vol. ) a 30ºC - De 0 a 20 g/L ( 0 a 10 Vol) a temperaturas menores a 15ºC - Rango de Temperatura de – 3ºC a 30ºC - Rango de Presión de 0 a 10 bar ( 0 a 145 psi ) - Repetitividad 0.01 g/L ( 0.005 Vol ) de CO2 - Cantidad de muestra 100 ml - Tiempo promedio de resultados 90 seg. - Sistema automático de limpieza - Capacidad de lectura de concentración de aire contenido en el CO2 - Sistema de medición por expansión múltiple - Incluye compresora para suministro de aire comprimido entre 70 a 80 libras de presión y accesorios para su instalación. - 220 volt 50/60Hz Capacitación - Curso de fundamentos de determinación del contenido de CO2 en bebidas gasificadas, mínimo de 20 horas. - Curso de operador del sistema, teórico – práctico para determinación de CO2, mínimo de 40 horas. - Desarrollo del método de determinación del contenido de CO2 en bebidas gasificadas. - Seminario para el diseño de un plan de validación para el método seleccionado. |  |  |  |
|  | - Asesoría técnica para el diseño del método(s) de análisis objetivo durante el periodo de garantía. - Suministro de todos los manuales de operación de acuerdo con las buenas practicas de laboratorio, originales de fábrica, preferentemente en español. Garantía - 12 meses contra defectos de fábrica. - Dos mantenimientos preventivos, a los 06 y 12 meses de la instalación. - Verificación operacional de acuerdo a procedimiento escrito del fabricante a los 12 meses de la fecha de instalación. Conformidad de la puesta en marcha y uso del equipo - La conformidad de la recepción del equipo será con el método de determinación del contenido de CO2 en bebidas gasificadas. - Certificado de instalación, verificación y validación del equipo de acuerdo a las Buenas Practicas de Laboratorio. |  |  |  |