# REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIOS DE INSPECCIÓN QUÍMICA

# ANEXO II+III:	 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS + OFERTA TÉCNICA

- Título del contrato:  Adquisición de Equipos para los Laboratorios de Inspección Química- Comunidad Andina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú Proyecto Integración Económica Regional de la Comunidad Andina - INTERCAN

Referencia de la publicación: EuropeAid/133018/D/SUP/Multi

El Órgano de Contratación deberá completar las columnas n. 1 y 2.

El licitador deberá completar las columnas n. 3 y 4.La Columna 5 se debe dejar vacía para el Comité de Evaluación.

Anexo III – La oferta técnica del licitador

Se pide a los licitadores que completen el modelo de las páginas siguientes:

- La columna n.2 la deberá completar el Órgano de Contratación. Muestra las especificaciones requeridas (que no deben ser modificadas por el licitador).

- La columna n.3 la deberá completar el licitador y deberá detallar la oferta (por ejemplo, no basta  decir  "conforme" o "sí")

- La columna n.4 permitirá al licitador hacer comentarios sobre el suministro propuesto, así como eventuales referencias a la documentación.

La documentación que eventualmente se presente deberá indicar claramente (subrayado, señal) los modelos ofrecidos y las opciones incluidas, en su caso, a fin de que los evaluadores puedan ver la configuración exacta. Las ofertas que no permitan identificar de forma precisa los modelos y las especificaciones podrán ser rechazadas por el Comité de Evaluación.

La oferta deberá ser lo suficientemente clara para permitir a los evaluadores hacer fácilmente una comparación entre las especificaciones requeridas y las especificaciones ofrecidas.

Lote 1: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE INSPECCIÓN QUÍMICA DE BOLIVIA

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | CROMATOGRAFO DE GASES- DETECTOR ESPECTROMETRO DE MASAS* 1. Espectrometro de Masa de simple cuadropolo 1.1 Rango de masa: 1.2 a 1100 u con resolucion de unidad de masa 1.2 Tasa de scaneo: Hasta 11,111 u/sec 1.3 Ciclos de Scaneo: 65 scan/seg 1.4 Sistema de bombeo: De alta capacidad >230 l/seg 1.5 Energia del electron: Ajustable de 0 eV a 150 eV 1.6 Emisión de corriente: hasta 350 micro A |  |  |  |
|  | 2. CROMATOGRAFO DE GASES Alimentación: 220 VAC, 50/60Hz 2.1.- Horno 2.1.1 Temperatura máxima: 400°C 2.1.2 Número de rampas: 7 2.2 Inyector Spilt/Splitless 2.2.1 Temperatura máxima: 400°C 2.2.2 Capacidad Splitless de grandes volumenes: hasta 250 micro litros. 2.2.3 Rango de flujo: 0-450ml/min con N2 o Helio. 2.2.4 Rango de Presion: 10-1000 (kpa) 2.3 Comunicaciones 2.3.1 Debe incluir puerto conección serial para comunicación con ordenador. 2.3.2 Debe incluir Puerto de conección LAN, para comunicación con ordenador. |  |  |  |
|  | 3. AUTOMUESTREADOR 3.1 Cantidad de pocisiones: entre 101 y 120 3.2 Debe incluir control integrado |  |  |  |
|  | 4. COMPUTADOR 4.1 Computador marca reconocida con las siguientes caracteristicas o similares: Procesador: E5700; 4GB DDR3 memory; MEMORIA: 4G; ALMACENAMIENTO: 1TB Hard Disk Drive; MONITOR: 23" widescreen LED HD monitor; Intel® Graphics Media Accelerator X4500; 4.2 RED INLAMBRICA INCORPORADA (built-in wireless networking) INCLUYE DVD LIGHT SCRIBE (DL DVD±RW/CD-RW drive with LightScribe labeling); IMPRESORA INALAMBRICA INCORPORADA (wireless 3-in-1 printer included); INCLUYE Windows 7 Home Premium. |  |  |  |
|  | 5. SOFTWARE DE CONFIGURACION 5.1 Debe incluir software de configuracion y monitoreo |  |  |  |
|  | 6. ACCESORIOS 6.1 Debe incluir: Cilindro de Helio con Helio Cargado 6.2 Debe incluirr Kit de columnas.. Minimamente incluir con el equipo seis columnas capilares para el desarrollo de tecnicas: de baja, media y alta polaridad. 6.3 Debe incluir librerias de espectros de masas. Biblioteca NIST 2008 o superior |  |  |  |
|  | CAPACITACION , ENTRENAMIENTO Y GARANTIA 7.1.- Debe incluir Capacitacion completa y entrenamiento y puesto en marcha con almenos una aplicación en determinación residuos en matrices alimentarias y otro en cantidad de plaguicidas7.2.- Manuales Técnicos de operación y catálogos en español y su versión en Ingles. 7.3.- Garantia mínima de 1 año y servicios de mantenimiento preventivo durante 1 año 7.4.- Los repuestos y accesorios que se encuentran dentro de su garantia para su reemplazo y que esto involucre transporte,gastos que demande el envio, impuestos, correran a cargo del adjudicado. 7.5.- Presentar certificados de garantia contra defectos de fabricante y aceptación de la empresa a cambiar parte o partes defectuosas. los daños como consecuencia de embalajes defectuosso |  |  |  |
| ITEM II | ULTRASONIDO 1.1. Limpiador Ultrasonido; Tipo digital, con temporizador digital (entre 0 a 60 minutos), calentador, monitor de temperatura y degas; Tanque de acero Inoxidable de al menos 2,5 litros; potencia 240 W; Alimentacion 220 VAC; Frecuencia en el orden de 40 Khz. Debe contar con accesorios como: bandeja, Cesta de acero inoxidable, Soporte, asi como cubierta para beakers de 2-600 ml. |  |  |  |
| ITEM III | DERIVATIZADOR -BAÑO SECO- Numero de bloque de al menos 6; Resolucion de control de temperatura +/- 0.5 C a 37 C; Uniformidad de Temperatura: +/- 0.4 C a 37 C; Amperage 1,67 A; Potencia 400 W; Alimentacion: 220 VAC / 50/60 Hz. |  |  |  |

Lote 2: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE INSPECCIÓN QUÍMICA DE BOLIVIA

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | ROTAVAPOR 1.1 Elevador mecanico, set de material de vidrio completo (una pera de vidrio frasco de evaporacion de un litro, condensador de vidrio) . 1.2 Rota evaporador con regulador de velocidad entre 20 y 180 rpm 1.3 Baño maria con controlador de temperatura desde temperatura ambiente hasta 90 C, con termostato con desviacion no mayor a +/- 1,5 °C. En caso de falla por sobrecalentamiento debe contar con activacion de apagado automatico. 1.4 El baño maria debe ser de almenos 3 litros. 1.5 corriente electrica 220 Voltios 50/60 Hz. |  |  |  |

Lote 3: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE INSPECCIÓN QUÍMICA DE BOLIVIA

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | CAMPANA DE EXTRACCIÓN 1.1 Se debe garantizar se use flujo de arie by-pass para seguir ventilacion continua. Volumen de aire (CMM) 14 - 29 1.2 Area de trabajo no mayor (anchoxlongitud) 1630x 650 mm 1.3 Velocidad de flujo entre 0,25-05 m/seg 1.4 Material: Interior (acero inoxidable); Exterior (lamina de acero); Superfice interna superios de trabajo (ceramite); Ventana (vidrio de seguridad 5 t 1.5 corriente electrica 220 Voltios 50/60 Hz. 1.6 Debe ser de material resistente a corrosion por exposiciones prolongadas con vapores altamente corrosivos 1.7 Peso no mayor a 400 Kg. |  |  |  |

Lote 4: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE INSPECCIÓN QUÍMICA DE BOLIVIA

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | MICROPIPETAS Micropipeta de volumen ajustable 1-10 microlitros; Cantidad 2 unidades; DESCRIPCION:Incremento de 0,01 uL; Impresicion minima Vol 2.5%; Inexactitud Vol 2%; Reproductividad CV 0,7% . Boton separado para ejeccion del tip y de dispensar liquido. Pipeta electronica 100-5000 microlitros; Cantidad 2 unidades; +/- 06- 2,4% Exactitud; 2%; <= 0,15-0,6 % de precision |  |  |  |
|  | Garantía: - Duración de la garantía: Mínimo de 24 meses y servicios de mantenimiento preventivos de los equipos durante los dos primetos años. |  |  |  |
|  | - Certificado de garantía: Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad la empresa se compromete a cambiar el equipo defectuoso. En caso de ser necesario el envío del equipos, repuesto y/o accesorio que se encuentre amparado por su garantía para su reemplazo en el país de origen, el transporte, los gastos de flete, seguros, carga, descarga y los gastos que demande el envío y reimportación correrán a cargo del adjudicatario. |  |  |  |
|  | - Servicio post venta: El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa de representación que opere legalmente en Bolivia, que tenga la capacidad de respuesta de no mas de 2 dias calendario, cobertura nacional del servicio. |  |  |  |
|  | Condiciones de entrega: - Lugar de entrega: LIDIVECO – Cochabamba - Bolivia |  |  |  |
|  | - Plazo de entrega: Máximo 120 dias |  |  |  |
|  | - Experiencia: Empresa instalada en Bolivia con al menos 3 años de experiencia en la venta de equipamiento cromatográfico, prestación de servicios e insumos. Referencias comprobables |  |  |  |
|  | - Otras condiciones de entrega: Carta de distribuidor autorizado para Bolivia Entrenamiento y capacitación que permita autonomía en el manejo del equipo Certificado de capacitación Los equipos deben entregarse instalados y en funcionamiento. |  |  |  |

Lote 5: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE INSPECCIÓN QUÍMICA DE COLOMBIA

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | UN (1) CROMATÓGRAFO DE GASES ACOPLADO A UN ESPECTROMETRO DE MASAS TRIPLE CUADRUPOLO 1. Cromatógrafo de gases con split / splitless, Scion-MS tripl, espectrometro de masas triple cuadrupolo, la fuente, una bomba de alto rendimiento, bomba rotativa de alto vacío, PC, software, filtro de gas. Instalación y 1 año de garantía contra defectos de fabricación. No incluir impresora 2. El espectrómetro de masas de triple cuadrupolo debe incluir un campo de ionización electrónica (EI) de origen. Positivo e Ionización química negativa (PCI y NCI) estár disponible esto como opción. Modos de MS/MS que incluya análisis completo, seguimiento de iones seleccionados (SIM), los precursores (los padres) de exploración, producto (Hija), tomografía de pérdidas neutras, Control de la reacción individual (SRM), y múltiples Vigilancia de la reacción (MRM) los modos de operación. La MS dispone de una amplia tasa de masa de 10-1200 m / z, y el escaneado de hasta 14.000 Da / seg. La energía de los electrones pueden ser ajustado desde 10eV a 150eV. Alta eficiencia de masas del filtro cuadrupolo (Q1 y Q3) incorpora pre-y post-filtros. 180 grados de camino de Q2, mejora la relación señal-ruido y no diafonía para la identificación precisa y cuantificación para el análisis de multi-componentes. Tiempos de permanencia mínima: 1 ms. La velocidad máxima de la adquisición MRM: 500 MRM de / seg. El rango dinámico extendido (EDR) de hasta 10 ^ 5 (compuesto dependiente) en la tarjeta SIM o análisis completo -mejora la linealidad y se ajusta automáticamente el voltaje del detector a la mejor relación S / N. Fase de doble 300/400 L / seg. (analizador / fuente).La bomba turbomolecular proporciona diferencial de bombeo para la fuente y el analizador, lo que permite la productividad de la bomba-hacia abajo y la mejora la productividad |  |  |  |
|  | 3. El cromatógrafo de gases con espacio hasta para 3 inyectores o válvulas en el horno puedan ser instalados al igual que hasta 3 detectores de GC puede ser instalado y concurrentemente operados. Control simultáneo de hasta 7 zonas calientes. (6 más horno de columna). Horno de columnas largas (15.9L/968 pulgadas cúbicas) con rango de temperatura desde -99 hasta 450 ° C y 25 rampas de temperatura por método. Horno de columna de enfriamiento rápido; 450 ° C a 50 ° C en menos de 4,5 minutos. Con tiempo programables inyectores con controles electrónicos de flujo. Medición con detectores en función del tiempo, controles on / off de gas; hasta 3 canales de. Acceso fácil al panel neumático con las líneas de gas con código de color. Ethernet estándar de comunicaciones interfaz con el protocolo TCP / IP para el control de estación de trabajo. Siete eventos externos (con motor opcional de 8 eventos externos adicionales). Ejecución de diagnóstico al tiempo. Purga de septum, controlador de flujo para la posición de inyector delantero, disponible como opciones para los inyectores de segunda y tercera. En caso de fallo de alimentación, se cierra la purga para evitar la oxidación de columna capilar. Se ha de Pedir uno para cada inyector. |  |  |  |
|  | 4. El software debe controlar todos los equipos: GC, muestreador automático, y las funciones de MS. Permiter completamente análisis cuantitativos y cualitativos automatizados, con informes personalizados estándar y opcionales. Bibliotecas espectrales estandart,que se incluyen son: TR (terpenos), con aproximadamente 600 espectros, TX (Toxicología), con de aproximadamente 1300 espectros, GP (General Purpose), con cerca de 3.000 espectros. Bases opcionales: bases de datos de la biblioteca el NIST, Wiley, Pfleger-Mauer-Weber de drogas y la biblioteca de plaguicidas, Biblioteca Misa Rosner, drogas, Biblioteca Misa Kuhnle espectros de productos farmacéuticos y agroquímicos, y otras bibliotecas. |  |  |  |
|  | 5. El PC con características mínimas Base: Intel ® Core i5-2400 de procesador 4-core/4-thread; 3,1 GHz, 6 MB de caché L2 Memoria: 4 GB (2 x 2GB) no ECC DDR3 a 1300MHz, (relleno 2 de 4 ranuras, ampliable a 16 GB) Vídeo: vídeo integrado, gráficos HD 2000 Sonido: Tarjeta de sonido integrado y altavoces montados en el chasis Sonido: Tarjeta de sonido integrado y altavoces montados en el chasis Red: Intel NIC (10/100/1000 Ethernet (Intel WG82567LM LOM)) Disco duro: SATA de 1 TB, 6.0Gb / s, 7200 RPM con 32 MB de datos estalló caché De soportes extraíbles de dispositivos de almacenamiento: 16X DVD + /-RW SATA con Roxio Creator (Dell Edition) Ranuras para tarjetas: 4 ranuras PCIe de altura completa (2 gráficos PCIe x16, 1 PCIe x1, un PCI estándar) Puertos: 1 VGA, 2 puertos serie, 2 PS2, RJ-45 puerto de red, 10 puertos USB 2.0 (4 frontales, 6 en la parte trasera) Teclado: Dell Multimedia Pro (Inglés) Teclado con teclas de acceso rápido y reposamuñecas desmontable Ratón: láser USB de seis botones en el ratón Sistema operativo: Microsoft ® Windows ® 7 Professional de 32 bits Servicios de Soporte de Hardware: 3 años de garantía limitada (siguiente día laborable de la instalación) CD de recursos: Recursos DVD contiene diagnósticos y controladores dimensiones de MINITOWER: H: 14.2 cm x 6.9 cm W:, D: 16,4 mm |  |  |  |
|  | 6. Especificaciones de rendimiento * Modo Prueba estándar S / N * Examen Completo 1 pg Octafluoronaphthalene 500:1 SIM 25 fg Octafluoronaphthalene 50:1 MRM 100 fg Octafluoronaphthalene 5000:1 precisión MRM 10 repeticiones de 100 fg OFN área del pico RSD <8% PCI Full Scan ** 10 pg benzofenona 50:1 PCI SIM ** 1 pg benzofenona 50:1 PCI MRM 100 fg benzofenona 100:1 NCI Full Scan 1 pg Octafluoronaphthalene 4000:1 NCI SIM 10 fg Octafluoronaphthalene 300:1 * Basado en RMS de ruido ** El metano reactivo CI " |  |  |  |
|  | 7. Columna 5 MS Columna 30m x0.25mm x 0.25um 1 8. Con auto inyector que debe Proporcionar flexibilidad con una bandeja de muestras para múltiples tamaños de los viales; acceso automático de los dos inyectores con una sencilla torre en dual y duplicado, modo de inyección, toma de muestras de espacio de cabeza o la inyección de grandes volúmenes con jeringa de 100 ul; profundidades variables de muestreo para los extractos de espacio de cabeza y las microeextracciones , standart internos o matriz se puede agregar automáticamente a cualquier inyección, lavado con tres solventes, programables en cualquier combinación; un menú de pre-programa estándar con parámetros de inyección puede minimizar el tiempo de desarrollo de un método. INCLUYE: Viales de miestras así diez de 2 ml, seis de 5ml y 5 de 10 ml con el carrusel estándar. Jeringa de 10 ul ; estación de lavado para 3 disolventes, 4 botellas para solventes de lavado y tapas y septas y un vial de residuos |  |  |  |
|  | 9. Con Biblioteca y Programa de búsqueda que debe Ha de combinar el paquete de la NIST 11 Biblioteca para el Programa de la Misa del NIST espectral Biblioteca Búsqueda, Versión 2,0 g. El programa realiza búsquedas de la biblioteca utilizando el algoritmo de búsqueda de NIST y permite la visualización de estructuras compuestas contenidas en la base de datos. Contiene 243.893 espectros Con 212961 compuestos unicos de la partición de MS / MS de la biblioteca espectral, y 346,757 valores Kovats de índice de retención de los 70.835 compuestos. Calculadopra de Isótopos, AMDIS, intérprete de MS también están incluidos. AMDIS trabaja con un solo canal ((tiempo de exploración (TIC) o un canal de MRM)) Xms archivos de datos. Este kit contiene el formato de datos única base de NIST / Varian / Bruker. |  |  |  |
|  | 10. Se debe incluir Vial claros en vidrio 2ml Tapas de polipropileno con silicon 11. Se debe incluir KIT de accesorios para el GC que debe contener:l Kit de instalación gas, fusibles, tuerca de inyector, jeringa 10ul, o ring para FID , ferulas 12. Se debe incluir Kit Super Limpieza de Helio para CG Edebe contener este Kit para limpieza de los tres canalespara tres canales (Oxygen/Moisture/Hydrocarbon) Kit de filtros de 1/8" en acero inoxidable El kit de helio Bruker es ideal para garantizar el gas de contaminantes El filtro se purga con helio y se almacena para permitir una rápida puesta en marcha, especialmente cuando en combinación con un detector MS . El filtro triple elimina el oxígeno, la humedad y los hidrocarburos de la columna de gas aumentando el tiempo de vida y la minimización de nuevo el ruido de fondo en el detector. El kit incluye una placa base de la posición individual con accesorios de 1/8 " de acero inoxidable. |  |  |  |
|  | 13. Se debe incluir Septa Marathon 9 mm para CenterGuide (50 uni) 14. Se debe incluir Gra/Ves Ferrules 1/16" por 0.4 mm 15. Se debe incluir Unión para Columna Capilar 16. Entrenamiento y capacitación: una vez instalado y calificado se deberá realizar el entrenamiento de funcionamiento del equipo a mínimo 3 funcionarios incluyendo el manejo de todas las herramientas del software y hardware. Se debe realizar la evaluación de comprensión del entrenamiento, como también la expedición del certificado de complacencia para su uso |  |  |  |
|  | Lugar de entrega: 1. Entidad: LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS AGRICOLAS- LANIA , Área de Residuos de Plaguicidas 2. Dirección: Km 14 vía a Mosquera, LANIA, área de Residuos de plaguicidas 3. Teléfono: 57+1+4227363 |  |  |  |
|  | Condiciones de entrega: 1. Lugar de entrega: El equipo será entregado instalado, calificado (cuando se aplique) en el LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS AGRICOLAS- LANIA Km 14 vía Mosquera, área de residuos de plaguicidas, por el proveedor en presencia de delegados del ICA antes de su uso para establecer que se cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas. 2. Plazo de entrega: El plazo de entrega del equipo instalado y funcionando en el laboratorio del ICA no deberá exceder de 90 días. 3. Experiencia: El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia mínima de tres (3) años de los profesionales que instalarán el equipo |  |  |  |
|  | 4. Otras condiciones de entrega: El equipo, repuesto y/o accesorio deberá ser entregado en embalaje original de fábrica, protegido tanto para su traslado internacional y nacional, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes. Quedan bajo responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeren como consecuencia de embalajes defectuosos El embalaje individual se introducirá y empacará en caja que abarque todo el equipo, repuesto y/o accesorio adquirido, como así también deberá estar rotulado de manera que permita individualizar correctamente el contenido |  |  |  |
|  | Capacitación: 1. Alcance: El proveedor debe proporcionar capacitación a los funcionarios del Laboratorio del ICA sobre el manejo y operación del equipo y del software, técnicas analíticas, estas últimas cuando proceda, por parte de un profesional con experiencia en el área que forme parte de la empresa proveedora de al menos una semana. 2. Experiencia: El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia al menos de cinco años de él/los profesionales que realizarán la capacitación |  |  |  |
|  | Manuales y catálogos: El proveedor entregará los respectivos manuales técnicos y de operación, que deberán estar en idioma en inglés y en español, cuando sea factible. |  |  |  |
|  | Certificado de cumplimiento: El proveedor/representante entregará al laboratorio del ICA una certificación del fabricante sobre el cumplimiento de las especificaciones establecidas en la oferta. |  |  |  |
|  | Repuestos: Los repuestos y accesorios deberán ser nuevos, sin uso y originales, modelo de serie, no debiendo tener modificaciones ni alteraciones de sus características |  |  |  |
|  | Sustitución Tecnológica Si entre la fecha de adjudicación del contrato y el plazo establecido para la entrega de los bienes ofrecidos por el proponente, se presentan actualizaciones debido a los continuos cambios de los equipos, el Contratista podrá previa aprobación de LA ENTIDAD, hacer entrega de versiones más actualizadas de componentes, módulos o equipos, siempre y cuando estos permitan lograr iguales o mejores características técnicas a las ofrecidas y no constituyan costo adicional para LA ENTIDAD |  |  |  |

Lote 6: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE INSPECCIÓN QUÍMICA DE COLOMBIA

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | DOS (2) CONDUCTIVÍMETO Rango de Conductividad: - Resolución: 0.0 a 1000 mS/cm +/- 0 5% del valor. Temperatura: 0°C .. + 105.0°C +/- 0.1°C (23°F -221°F) Salinidad: 0.00 – 70.0 Temperatura de Ref: 20°C – 25°C Seleccionables Celda Constante Fija: 0.475 cm-1 Con Calibración Ajustable: 0.450 – 0.500 cm – 1 0.800 …. 0.880 cm – 1 Compensaciones de Temp: Automatica Coeficiente de Temp: Para Aguas Naturales Funcion No Lineal Display: 7 Segmentos Personalizados (LCD) Operación Continua: Por encima de las 100 Horas |  |  |  |
|  | Certificado de Calibración: No aplica. Garantía: - Duración de la garantía: Mínima de 24 meses y servicios de mantenimiento preventivos de los equipos durante los dos primero años. - Certificado de garantía: Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad el proveedor se compromete a cambiar el equipo defectuoso. En caso de ser necesario el envío del equipos, repuesto y/o accesorio que se encuentre amparado por su garantía para su reemplazo en el país de origen, el transporte, los gastos de flete, seguros, carga, descarga y los gastos que demande el envío y reimportación correrán a cargo del adjudicatario. - Servicio post venta: El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa de representación que opere legalmente en Colombia, para lo cual deberá presentar cartas debidamente apostilladas y notariadas que los acredite como tal, incluyendo el nombre de la empresa, representante legal, dirección, teléfono, apartado aéreo (si procede), dirección de correo electrónico y persona de contacto |  |  |  |
|  | Lugar de entrega: - Entidad: El equipo será entregado en el Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios – LANIP - Dirección: Mosquera Km 19, carretera de occidente, Vía Mosquera - Madrid, Cundinamarca - Teléfono: 571 - 3686827 ext. 2122 |  |  |  |
|  | Condiciones de entrega: - Lugar de entrega: El equipo será entregado instalado, calibrados (cuando se aplique) y verificados en el Laboratorio LANIP por el proveedor en presencia de delegados del ICA antes de su uso para establecer que se cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas. - Plazo de entrega: El plazo de entrega del equipo instalado y funcionando en el laboratorio del ICA no deberá exceder de 90 días. - Experiencia: El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia mínima de tres (3) años de los profesionales que instalarán el equipo |  |  |  |
|  | - Otras condiciones de entrega: El equipo, repuesto y/o accesorio deberá ser entregado en embalaje original de fábrica, protegido tanto para su traslado internacional y nacional, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes. Quedan bajo responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeren como consecuencia de embalajes defectuosos. El embalaje individual se introducirá y empacará en caja que abarque todo el equipo, repuesto y/o accesorio adquirido, como así también deberá estar rotulado de manera que permita individualizar correctamente el contenido. |  |  |  |
|  | Capacitación: - Alcance: El proveedor debe proporcionar capacitación a los funcionarios del Laboratorio del ICA sobre el manejo y operación del equipo y del software, técnicas analíticas, estas últimas cuando proceda, por parte de un profesional con experiencia en el área que forme parte de la empresa proveedora de al menos una semana. - Experiencia: El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia al menos de cinco años de él/los profesionales que realizarán la capacitación. |  |  |  |
|  | Manuales y catálogos: El proveedor entregará los respectivos manuales técnicos y de operación, que deberán estar en idioma en inglés y en español, cuando sea factible. |  |  |  |
|  | Certificado de cumplimiento: El proveedor/representante entregará al laboratorio del ICA una certificación del fabricante sobre el cumplimiento de las especificaciones establecidas en la oferta. |  |  |  |
|  | Repuestos: Los repuestos y accesorios deberán ser nuevos, sin uso y originales, modelo de serie, no debiendo tener modificaciones ni alteraciones de sus características |  |  |  |
|  | Sustitución Tecnológica Si entre la fecha de adjudicación del contrato y el plazo establecido para la entrega de los bienes ofrecidos por el proponente, se presentan actualizaciones debido a los continuos cambios de los equipos, el Contratista podrá previa aprobación de LA ENTIDAD, hacer entrega de versiones más actualizadas de componentes, módulos o equipos, siempre y cuando estos permitan lograr iguales o mejores características técnicas a las ofrecidas y no constituyan costo adicional para LA ENTIDAD |  |  |  |

Lote 7: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE INSPECCIÓN QUÍMICA DE ECUADOR

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | CROMATÓGRAFO LÍQUIDO DE ALTA RESOLUCIÓN (HPLC) CON DETECTORES DE ARREGLO DE DIODOS COMPUESTO POR 1.- Bomba dual ternaria Con bandeja para 6 solventes , línea de lavado de sellos, que trabaja en fase reversa y pueda trabajar con fase nornal o el equivalente a permitir hacer cromatografía en paralelo. Esta configuración permite llevar tres líneas para un análisis y otras tres líneas para un segundo análisis simultáneo, compartiendo el automuestreador (cromatografía en paralelo). 2. Desgasificador en línea |  |  |  |
|  | 3.- Automuestreador termostatizado de alta velocidad. Ya que debe ser capaz de acoplarse a la necesidad de procesar dos distintos análisis de manera simultánea. El mismo automuestreador para dos líneas distintas que procesará dos distintas secuencias. Para por lo menos 100 viales Rango de volumen de inyección entre 0,l y 100 ul. Termostatización de muestras que permita mantener a temperatura constante las muestras 4-45°C. Que permita adicionar estándar interno antes de la inyección diluir Permite programar el lavado externo de la aguja Con exactitud volumétrica superior tal que garantice resultados fiables y consistentes. Precisión de volumen de inyección: <0.3% RSD a 5 ul, (típicamente <0.15% RSD). Linealidad de inyección R2>0,9999, RSD < 0,5% de 5 a 90 ul. Volumen de inyección: 1-90 ul (seleccionable entre 0,1 y 100 ul). Exactitud de temperatura ± 2 °C |  |  |  |
|  | Exactitud de volumen de inyección: ± 0.5% a 50 y 90 ul Carry over <0,005% 4.- Horno de columna Compartimento de columnas termostatizado. Capacidad de 6 columnas de max.30 cm Sistema de identificación electrónica de columnas. Rastreo y generación de reportes de auditoría. Rango de temperatura entre 5 a 90°C con exactitud de ± 1°C o menor y precisión de estabilidad de ± 0,2 °C o menor. Precisión de temperatura de ± 0,5 °C o menor. Rápido tiempo de calentamiento y enfriamiento. Preacondicionamiento de los diluyentes precalienta la fase móvil y asegura picos finos con mejor resolución. Sensores de detección de agujas Control del sistema mediante software, con alteras de funcionamiento visual Con switcwall para el intercambio de columnas que facilite el acondicionamiento con otra fase móvil, para una segunda aplicación o lavado de columna, o hacer cromatografía en paralelo. 5.- Dos Detectores de arreglo de diodos Permitirán captar la señal de las dos líneas, que vienen independientemente compartiendo el automuestreador, deben estar configurados para ser captados por el mismo software. |  |  |  |
|  | Rango de longitud de Onda UV-VIS Exactitud de longitud de onda: ± 1,0 nm, auto calibración, con verificación de líneas D2 Repetibilidad de longitud de honda: ± 0,1 nm Filtro de oxido de Holmio incorporado Resolución espectral: 1 nm. De alta frecuencia de detección de datos de hasta 100 Hz permitiendo la caracterización de picos más finos, incluye barrido espectral de 190 a 800 m, en 3D Resolución de pixel: < 1nm Salida de señal: 5 canales de detección, más trasmisión digital fundida Celda de flujo de acero inoxidable, ventana de sílica fundida Limite de presión 120 bar en acero inoxidable Acceso frontal a la celda y a la lámpara pealineada, que simplifica el mantenimiento rutinario y minimiza el tiempo fuera de servicio. Configurada para fase reversa, pero que pueda hacer fase normal. Que pueda trabajar como HPLC convencional y ultra HPLC (UHPLC) Da mensajes de error, diagnóstico, detección y manejo de fugas con comando de apagado de la bomba. Voltajes bajos en áreas de mantenimiento Modulo de identificación de columnas. Monitoreo continuo de las lámparas. |  |  |  |
|  | 6.- Que incluya software manejador cromatográfico Para sistema de procesamiento y reporte. (Módulo de validación de métodos HPLC según ICH). Manejo espectral 3D para detector PDA. System Suitability: Test analítico de idoneidad del sistema de análisis para el método aplicado a la muestra. Contiene seguridades de validación, trazabilidad a auditorias y eventos dentro del trabajo diario. Que incluya un computador de las siguientes características: Procesador Intel Core i3; Memoria DDR2 800 Mhz 3GB; Disco duro hasta 500GB; Unidad DVDRW; Monitor LCD 19"; Lector de Tarjetas de memoria; Teclado; Parlantes 7.- Que incluya los siguientes accesorios: Vipers o Ferrulers universales conectores de columna PLC (material Peek). Septas de PTFE/goma de silicona roja. Filtros tipo MILLEX-HV con membrana de PVDF 0.45 micras de poro, 13 milímetros de diámetro. Preacondicionadores de eluyente 7u1, 0.25 rnm DI. Opción de control de administración de usuarios de software. UPS |  |  |  |
|  | 8. Con pruebas de validación y calificación: Kit de calificación de desempeño (PQ). Kit de calificación de Instalación y Operación (IQIOQ). |  |  |  |
|  | Voltaje: 120 V – 60 hz. Tipo de cable de poder compatibles con los estándares de Ecuador. |  |  |  |
|  | Garantía: Mínima de un año y servicios de mantenimiento preventivos de los equipos durante los dos primero años. Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad la empresa se compromete a cambiar el equipo defectuoso. |  |  |  |
|  | Lugar de entrega: El equipo deberá ser entregado en el laboratorio de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro –AGROCALIDAD- ubicado en la Av Intereoceánica Km 14 Granja del MAGAP Tumbaco-Pichincha Teléfono: 5932 2372845 Ext 210. La entrega ser deberá coordinar con cuarenta y ocho horas de anticipación a efectos de convocar a la Comisión de Recepción respectiva. Instalación: Los equipos serán instalados, calibrados (cuando se aplique) y verificados en el Laboratorio Central de Agrocalidad por el proveedor en presencia de delegados de Agrocalidad antes de su uso para establecer que se cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas. Servicio Post venta. El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa de representación que opere legalmente en Ecuador. para lo cual deberá presentar las cartas debidamente apostilladas y notarizadas que los acredite como tal (se debe incluir su identificación nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, teléfono y persona de contacto) |  |  |  |
|  | El plazo de entrega e instalación de equipos en el laboratorio de Agrocalidad no deberá exceder de 90 días. El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia de al menos dos años de él/los profesionales que instalarán el equipo. |  |  |  |
|  | Capacitación: El proveedor debe proporcionar capacitación a los funcionarios del Laboratorio Central de Agrocalidad sobre el manejo, operación, mantenimiento del equipo, implementación de métodos para análisis de moléculas de plaguicidas e insumos veterinarios y de su software por parte de un profesional con experiencia en el área que forme parte de la empresa proveedora en los términos presentados en su oferta de al menos una semana. El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia al menos dos años de él/los profesionales que realizarán la capacitación. |  |  |  |
|  | Manuales y Catálogos: Deberá proveerse los respectivos manuales técnicos y de operación, que deberán estar en idioma español y su versión en inglés. |  |  |  |
|  | Deberá presentar una certificación del fabricante del cumplimiento de las especificaciones establecidas en la oferta. |  |  |  |
|  | Los repuestos y accesorios deberán ser nuevos, sin uso y originales, modelo de serie, no debiendo tener modificaciones ni alteraciones de sus características. |  |  |  |
|  | El equipo, repuesto y/o accesorio deberá ser entregado en embalaje original de fábrica, protegido tanto para su traslado internacional y nacional, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes. Quedan bajo responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeren como consecuencia de embalajes defectuosos. El embalaje individual se introducirá y empacará en caja que abarque todo el equipo, repuesto y/o accesorio adquirido, como así también deberá estar rotulado de manera que permita individualizar correctamente el contenido. |  |  |  |

Lote 8: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE INSPECCIÓN QUÍMICA DE ECUADOR

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | PLANCHAS CALEFACTORAS CON AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Regulación electrónica de velocidad: hasta 1300 rpm Regulación de temperatura: desde ambiente hasta 540°C Regulación de la temperatura de la muestra: ± 0,5°C en conexión con el termorregulador digital Capacidad de agitación (H20): hasta 15 litros Contrareaccion: velocidad constante Sistema de agitacion: imh de elevada fuerza de arrastre apropiado también para trabajo continuo |  |  |  |
| ITEM II | AGITADOR MAGNÉTICO CON PLATAFORMA ACRÍLICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Plataforma con iluminación fluorescente, facilita observar el punto final en valoraciones Rango de agitación: 60 a 1000 rpm o mayor Dimensiones aproximadas: 177 x 177 mm Dimensiones totales aproximadas: 195 x 114 x 215 mm Peso de embarque aproximado: 2.8 kg Anillo posterior para ajuste de barral Alimentación: 120 volts, 50/60 hz |  |  |  |
| ITEM III | DISPENSADOR DE LÍQUIDO DE 50 ML CALIBRADAS Dispensador de solventes con adaptadores para envases de diferente tamaño |  |  |  |
| ITEM IV | MICROCENTRÍFUGA NO REFRIGERADA CALIBRADA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Microcentrífuga Revoluciones máximas: 14600 rpm; Capacidad: 24 tubos de 1,5 - 2,0 ml; Peso sin rotor: 13.4 Kg; Tiempo de frenado a velocidad máxima: 16 S; Nivel de ruido < 52 Db; Dimensiones aproximadas: Ancho: 24 cm, Largo: 32 cm, Alto: 23 cm; Rotor: Capacidad aproximada de 24 tubos de 1.5 - 2.0 ml. |  |  |  |
|  | Voltaje: 120 V – 60 hz. Tipo de cable de poder compatibles con los estándares de Ecuador. |  |  |  |
|  | Garantía: Mínima de un año y servicios de mantenimiento preventivos de los equipos durante los dos primero años. Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad la empresa se compromete a cambiar el equipo defectuoso. |  |  |  |
|  | Lugar de entrega: El equipo deberá ser entregado en el laboratorio de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro –AGROCALIDAD- ubicado en la Av Intereoceánica Km 14 Granja del MAGAP Tumbaco-Pichincha Teléfono: 5932 2372845 Ext 210. La entrega ser deberá coordinar con cuarenta y ocho horas de anticipación a efectos de convocar a la Comisión de Recepción respectiva. Instalación: Los equipos serán instalados, calibrados (cuando se aplique) y verificados en el Laboratorio Central de Agrocalidad por el proveedor en presencia de delegados de Agrocalidad antes de su uso para establecer que se cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas. Servicio de post venta: El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa propia o de representación o que opere legalmente en Ecuador. para lo cual deberá presentar los justificativos del caso de la existencia de empresas propias en Ecuador o en el caso de empresas de representación o distribución las cartas debidamente apostilladas y notarizadas que los acredite como tal (se debe incluir su identificación nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, teléfono y persona de contacto) |  |  |  |
|  | El plazo de entrega e instalación de equipos en el laboratorio de Agrocalidad no deberá exceder de 60 días. |  |  |  |
|  | Manuales y Catálogos: Deberá proveerse los respectivos manuales técnicos y de operación, que deberán estar en idioma español y su versión en inglés. |  |  |  |
|  | Deberá presentar una certificación del fabricante del cumplimiento de las especificaciones establecidas en la oferta. |  |  |  |
|  | Los repuestos y accesorios deberán ser nuevos, sin uso y originales, modelo de serie, no debiendo tener modificaciones ni alteraciones de sus características. |  |  |  |
|  | El equipo, repuesto y/o accesorio deberá ser entregado en embalaje original de fábrica, protegido tanto para su traslado internacional y nacional, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes. Quedan bajo responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeren como consecuencia de embalajes defectuosos. El embalaje individual se introducirá y empacará en caja que abarque todo el equipo, repuesto y/o accesorio adquirido, como así también deberá estar rotulado de manera que permita individualizar correctamente el contenido. |  |  |  |

Lote 9: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE INSPECCIÓN QUÍMICA DE ECUADOR

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | BURETA DIGITAL AUTOMÁTICA DE 50 ML CLASE A. |  |  |  |
| ITEM II | CABINA VERTICAL DESECADORA CON MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, Y AUTODESECADOR Con las siguientes características Cabinas verticales: dimensiones internas del marco de la puerta 10 W x 177/8 im. H (25 cm X 45 cm). Profundidad de la cabina: 131/4 L x 151/4 W x 20 im. H (32 cm largo x 39 cm ancho x 51 cm altura). Con tres niveles de estanterías. |  |  |  |
|  | Voltaje: 120 V – 60 hz. Tipo de cable de poder compatibles con los estándares de Ecuador. |  |  |  |
|  | Garantía: Mínima de un año y servicios de mantenimiento preventivos de los equipos durante los dos primero años. Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad la empresa se compromete a cambiar el equipo defectuoso. |  |  |  |
|  | Lugar de entrega: El equipo deberá ser entregado en el laboratorio de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro –AGROCALIDAD- ubicado en la Av Intereoceánica Km 14 Granja del MAGAP Tumbaco-Pichincha Teléfono: 5932 2372845 Ext 210. La entrega ser deberá coordinar con cuarenta y ocho horas de anticipación a efectos de convocar a la Comisión de Recepción respectiva. Instalación: Los equipos serán instalados, calibrados (cuando se aplique) y verificados en el Laboratorio Central de Agrocalidad por el proveedor en presencia de delegados de Agrocalidad antes de su uso para establecer que se cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas. Servicio de Post venta El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa propia o de representación o que opere legalmente en Ecuador. para lo cual deberá presentar los justificativos del caso de la existencia de empresas propias en Ecuador o en el caso de empresas de representación o distribución las cartas debidamente apostilladas y notarizadas que los acredite como tal (se debe incluir su identificación nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, teléfono y persona de contacto) |  |  |  |
|  | El plazo de entrega e instalación de equipos en el laboratorio de Agrocalidad no deberá exceder de 60 días. |  |  |  |
|  | Manuales y Catálogos: Deberá proveerse los respectivos manuales técnicos y de operación, que deberán estar en idioma español y su versión en inglés. |  |  |  |
|  | Deberá presentar una certificación del fabricante del cumplimiento de las especificaciones establecidas en la oferta. |  |  |  |
|  | Los repuestos y accesorios deberán ser nuevos, sin uso y originales, modelo de serie, no debiendo tener modificaciones ni alteraciones de sus características. |  |  |  |
|  | El equipo, repuesto y/o accesorio deberá ser entregado en embalaje original de fábrica, protegido tanto para su traslado internacional y nacional, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes. Quedan bajo responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeren como consecuencia de embalajes defectuosos. El embalaje individual se introducirá y empacará en caja que abarque todo el equipo, repuesto y/o accesorio adquirido, como así también deberá estar rotulado de manera que permita individualizar correctamente el contenido. |  |  |  |

Lote 10: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE INSPECCIÓN QUÍMICA DE ECUADOR

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | BALANZA ANALÍTICA MANOS LIBRES CON KIT ANTIESTÁTICO INTEGRADO Y CON KIT PARA DETERMINACIÓN DE DENSIDAD Que reúna las siguientes especificaciones Carga máxima: 220 gramos Carga máxima de rango de precisión: 80 gramos Precisión de medición en el rango de precisión: 0,01 mg Smart Sens para operación sin contacto Bandeja de pesaje con estructura de rejilla Smartscreen, visualización en color Ajuste y linearización de la temperatura automática Aplicaciones guiadas por el usuario: ajuste de espesor, valoración estadística, formulación y pesaje diferencial. Protector interior contra corrientes, puertas protectoras frente a corrientes de aire accionadas por motor, de fácil limpieza. Tapa de protección del terminal. Con ergoclip para balones Que incluya impresora Que incluya calibración |  |  |  |
|  | Voltaje: 120 V – 60 hz. Tipo de cable de poder compatibles con los estándares de Ecuador. |  |  |  |
|  | Garantía: Mínima de un año y servicios de mantenimiento preventivos de los equipos durante los dos primero años. Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad la empresa se compromete a cambiar el equipo defectuoso. |  |  |  |
|  | Lugar de entrega: El equipo deberá ser entregado en el laboratorio de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro –AGROCALIDAD- ubicado en la Av Intereoceánica Km 14 Granja del MAGAP Tumbaco-Pichincha Teléfono: 5932 2372845 Ext 210. La entrega ser deberá coordinar con cuarenta y ocho horas de anticipación a efectos de convocar a la Comisión de Recepción respectiva. Instalación: Los equipos serán instalados, calibrados (cuando se aplique) y verificados en el Laboratorio Central de Agrocalidad por el proveedor en presencia de delegados de Agrocalidad antes de su uso para establecer que se cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas. Servicio de post venta: El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa propia o de representación o que opere legalmente en Ecuador. para lo cual deberá presentar los justificativos del caso de la existencia de empresas propias en Ecuador o en el caso de empresas de representación o distribución las cartas debidamente apostilladas y notarizadas que los acredite como tal (se debe incluir su identificación nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, teléfono y persona de contacto) |  |  |  |
|  | El plazo de entrega e instalación de equipos en el laboratorio de Agrocalidad no deberá exceder de 60 días . El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia de al menos dos años de él/los profesionales que instalarán el equipo. |  |  |  |
|  | Capacitación: El proveedor debe proporcionar capacitación a los funcionarios del Laboratorio Central de Agrocalidad sobre el manejo y operación por parte de un profesional con experiencia en el área que forme parte de la empresa proveedora en los términos presentados en su oferta. |  |  |  |
|  | Manuales y Catálogos: Deberá proveerse los respectivos manuales técnicos y de operación, que deberán estar en idioma español y su versión en inglés. |  |  |  |
|  | Deberá presentar una certificación del fabricante del cumplimiento de las especificaciones establecidas en la oferta. |  |  |  |
|  | Los repuestos y accesorios deberán ser nuevos, sin uso y originales, modelo de serie, no debiendo tener modificaciones ni alteraciones de sus características. |  |  |  |
|  | El equipo, repuesto y/o accesorio deberá ser entregado en embalaje original de fábrica, protegido tanto para su traslado internacional y nacional, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes. Quedan bajo responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeren como consecuencia de embalajes defectuosos. El embalaje individual se introducirá y empacará en caja que abarque todo el equipo, repuesto y/o accesorio adquirido, como así también deberá estar rotulado de manera que permita individualizar correctamente el contenido. |  |  |  |

Lote 11: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE INSPECCIÓN QUÍMICA DE ECUADOR

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | PURIFICADOR DE AGUA POR SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA Que incluya 1.- Sistema de purificación de agua de 110 VA 50/60 Hz Capacidad de producción 7 litros /hora. 2.- Reservorio de 25 litros con 5 niveles de switches. 3.- Módulo de purificación de 10 VA 50/60 Hz Capacidad de producción 2 litros/min. 4.- Accesorios de repuesto para el purificador: 1 cartucho; 1cartucho desionizador; 1 Lámpara UV, Filtro venteo 5.- Para agua Tipo I y Tipo II |  |  |  |
| ITEM II | 2 FILTRADORES DE SOLVENTES PARA HPLC |  |  |  |
|  | Voltaje: 120 V – 60 hz. Tipo de cable de poder compatibles con los estándares de Ecuador. |  |  |  |
|  | Garantía: Mínima de un año y servicios de mantenimiento preventivos de los equipos durante los dos primero años. Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad la empresa se compromete a cambiar el equipo defectuoso. |  |  |  |
|  | Lugar de entrega: El equipo deberá ser entregado en el laboratorio de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro –AGROCALIDAD- ubicado en la Av Intereoceánica Km 14 Granja del MAGAP Tumbaco-Pichincha Teléfono: 5932 2372845 Ext 210. La entrega ser deberá coordinar con cuarenta y ocho horas de anticipación a efectos de convocar a la Comisión de Recepción respectiva. Instalación: Los equipos serán instalados, calibrados (cuando se aplique) y verificados en el Laboratorio Central de Agrocalidad por el proveedor en presencia de delegados de Agrocalidad antes de su uso para establecer que se cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas. Servicio de post venta: El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa propia o de representación o que opere legalmente en Ecuador. para lo cual deberá presentar los justificativos del caso de la existencia de empresas propias en Ecuador o en el caso de empresas de representación o distribución las cartas debidamente apostilladas y notarizadas que los acredite como tal (se debe incluir su identificación nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, teléfono y persona de contacto) |  |  |  |
|  | El plazo de entrega e instalación de equipos en el laboratorio de Agrocalidad no deberá exceder de 60 días. |  |  |  |
|  | Capacitación: El proveedor debe proporcionar capacitación a los funcionarios del Laboratorio Central de Agrocalidad sobre el manejo, operación y mantenimiento del purificador de agua parte de un profesional con experiencia en el área que forme parte de la empresa proveedora en los términos presentados en su oferta. |  |  |  |
|  | Manuales y Catálogos: Deberá proveerse los respectivos manuales técnicos y de operación, que deberán estar en idioma español y su versión en inglés. |  |  |  |
|  | Deberá presentar una certificación del fabricante del cumplimiento de las especificaciones establecidas en la oferta. |  |  |  |
|  | Los repuestos y accesorios deberán ser nuevos, sin uso y originales, modelo de serie, no debiendo tener modificaciones ni alteraciones de sus características. |  |  |  |
|  | El equipo, repuesto y/o accesorio deberá ser entregado en embalaje original de fábrica, protegido tanto para su traslado internacional y nacional, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes. Quedan bajo responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeren como consecuencia de embalajes defectuosos. El embalaje individual se introducirá y empacará en caja que abarque todo el equipo, repuesto y/o accesorio adquirido, como así también deberá estar rotulado de manera que permita individualizar correctamente el contenido. |  |  |  |

Lote 12: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE INSPECCIÓN QUÍMICA DE ECUADOR

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | ROTAVAPOR, ACOPLADO CON 1 MULTIVAPOR Y 1 BOMBA DE VACÍO ROTAVAPOR El equipo debe tener las siguientes características: - Baño calefactor digital (B-49 l), de 120 V, ajustable desde +20° C a +180 °C - Display: pantalla que indica temperatura de vapor y velocidad de rotación - Controlador de vacío V-850 - Voltaje de Operación: 100- 120 V - Frecuencia: 50/60 Hz - Velocidad de rotación: 20 - 280 rpm - Capacidad de los matraces para evaporar: 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL - Cualificación de instalación y operación (IQ/OQ) MULTIVAPOR Con las siguientes características: Con capacidad para 6 muestras, en baño de agua separado.]¿ - Requerimiento eléctrico: 100-120 V - Rango de Temperatura: rt -95 °C - Movimiento orbital: 0 - 370 rpm - Volúmenes de trabajo: 10-160 mL |  |  |  |
|  | BOMBA DE VACÍO Con las siguientes características: Bomba de membranas PTFE resistente a substancias químicas - Libre de aceite - Capacidad de aspiración 1,8 m³/h - Vacío final (absoluto) <10 mbar - Vacío final (con gas ballast) 24 mbar - Conexión de vacío GL 14 - Consumo de potencia 210 W - Tensión de conexión 100-240 V/50-60 Hz - Velocidad nominal de rotación max. 1600 min.-1 - Nivel de intensidad acústica 40-52 dB (A) - Juego de cables y soporte de fijación. |  |  |  |
|  | Es necesario que el equipo disponga de todos los adaptadores, cables y conexiones para la operación de los tres equipos en conjunto. |  |  |  |
|  | Voltaje: 120 V – 60 hz. Tipo de cable de poder compatibles con los estándares de Ecuador. |  |  |  |
|  | Garantía: Mínima de un año y servicios de mantenimiento preventivos de los equipos durante los dos primero años. Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad la empresa se compromete a cambiar el equipo defectuoso. |  |  |  |
|  | Lugar de entrega: El equipo deberá ser entregado en el laboratorio de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro –AGROCALIDAD- ubicado en la Av Intereoceánica Km 14 Granja del MAGAP Tumbaco-Pichincha Teléfono: 5932 2372845 Ext 210. La entrega ser deberá coordinar con cuarenta y ocho horas de anticipación a efectos de convocar a la Comisión de Recepción respectiva. Instalación: Los equipos serán instalados, calibrados (cuando se aplique) y verificados en el Laboratorio Central de Agrocalidad por el proveedor en presencia de delegados de Agrocalidad antes de su uso para establecer que se cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas. Servicio de post venta: El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa propia o de representación o que opere legalmente en Ecuador. para lo cual deberá presentar los justificativos del caso de la existencia de empresas propias en Ecuador o en el caso de empresas de representación o distribución las cartas debidamente apostilladas y notarizadas que los acredite como tal (se debe incluir su identificación nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, teléfono y persona de contacto) |  |  |  |
|  | El plazo de entrega e instalación de equipos en el laboratorio de Agrocalidad no deberá exceder de 60 días. |  |  |  |
|  | Capacitación: El proveedor debe proporcionar capacitación a los funcionarios del Laboratorio Central de Agrocalidad sobre el manejo, pruebas inciales y operación de los equipos dentro de las técnicas analíticas por parte de un profesional con experiencia en el área que forme parte de la empresa proveedora en los términos presentados en su oferta. |  |  |  |
|  | Manuales y Catálogos: Deberá proveerse los respectivos manuales técnicos y de operación, que deberán estar en idioma español y su versión en inglés. |  |  |  |
|  | Deberá presentar una certificación del fabricante del cumplimiento de las especificaciones establecidas en la oferta. |  |  |  |
|  | Los repuestos y accesorios deberán ser nuevos, sin uso y originales, modelo de serie, no debiendo tener modificaciones ni alteraciones de sus características. |  |  |  |
|  | El equipo, repuesto y/o accesorio deberá ser entregado en embalaje original de fábrica, protegido tanto para su traslado internacional y nacional, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes. Quedan bajo responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeren como consecuencia de embalajes defectuosos. El embalaje individual se introducirá y empacará en caja que abarque todo el equipo, repuesto y/o accesorio adquirido, como así también deberá estar rotulado de manera que permita individualizar correctamente el contenido. |  |  |  |

Lote 13:  EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE INSPECCIÓN QUÍMICA DEL PERÚ

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | EQUIPO DE CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ULTRA ALTA PERFORMANCE "ULTRA HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY - UHPLC" Bomba Administrador de solvente cuaternario (puede ser por combinación), incluye desgasificación, cambio , mezclado y forma de entrega 2 a más, permite presiones altas (hasta 17000 psi/1150bar o mayor), flujo de 0.01 a 5 ml/min en incrementos de 0.001 ml/min. Precisión de Flujo < 0.1% RSD Exactitud de Flujo: +/-1.0%. Autosampler o administrador de muestras Volumen de inyección de 1- 100-uL o mayor,control de temperatura de la muestra desde 4-40°C carry over: < 0-0.1 % con la aguja lavada. Inyección UHPLC hasta 15000 psi Precisión del autosampler: RSD <0.3% de cuentas de área. capacidad mayor a 98 viales de 2 ml, permita uso de microplacas y de tubos eppendorf. Administrador de Columnas con termostato Control de la temp. de columnas es de 10-100°C con una estabilidad de 0.05°C y permite acomodar columnas de hasta 300 mm de longitud. Debe incluir una válvula de intercambiador de columnas |  |  |  |
|  | Detector: PDA/DAD Lámpara de deuterio como mínimo. long. de onda de 190 - 640 nm o mayor. Exactitud de la longitud de onda: +- 1 nm. Velocidad de adquisición de datos igual o mayor a 80 Hz Diodos: 1024, Ruido: +/- 0.5uAu, Ancho de banda espectral: < 2.5 nm. Ruido: +- 5 x 10-6 AU, de acuerdo a método ASTM. Deriva: < 0.5 x 10-3 AU/hr. Linearidad: > 2UA. Ancho de banda espectral programable de 2 a 400 nm en pasos de 1nm. Debe incluir computadora con microprocesador core i7,memoria ram de 4GB con disco duro de 500GB monitor LCD de 17", teclado y mouse óptico y DVD grabador. Impresora Láser. con sistema operativo adecuado para el software del equipo, el software del equipo debe cumplir con la reglamentación de la FDA 21 CFR Part 11 Software que me permita manejar los resultados, guardar datos y procesamiento incluido reporte. Capacitación teórica: 16 horas en sistema de cromatografia UHPLC, Capacitación Práctica: 16 horas, debe incluir análisis de muestra proporcionada por el laboratorio, procesamiento de los datos y resultado final. Garantía por dos años, Mantenimiento Preventivo por dos años cada 6 meses Calificación Operacional en la Instalación y Verificación Operacional por 2 años una vez cada año. |  |  |  |

Lote 14: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE INSPECCIÓN QUÍMICA DEL PERÚ – UCCIRT/SENASA

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | ESPECTOFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN Y EMISIÓN ATÓMICA COMPACTO OPTIMIZADO PARA FLAMA Y HORNO DE GRAFITO CON CALENTAMIENTO TRANSVERSAL Selección simple entre las técnicas Flama / Horno de Grafito sin cambio de atomizadores mediante el concepto de doble cámara en Línea (Flama y Horno de Grafito). Detector tubo fotomultiplicador de amplio rango de longitud de onda 185 - 900 nm. Barrido espectral automatizado de longitud de onda. Ajuste y configuración de longitud de onda automatizada. Ancho de Banda Seleccionable de 0,2; 0,5; 0,8; 1,2 nm. Torreta Automática para 8 Lámparas. Sistemas de seguridad para el agua de refrigeración, gas inerte, exceso de temperatura del horno, que condicionan un trabajo seguro en el horno de grafito. Posibilidad de introducción de muestras originales líquidos y sólidos. |  |  |  |
|  | Modo Flama - Control de gases computarizado. Control Automático de gases: acetileno / aire / óxido nitroso. Control y monitoreo de flujos - mezcla de gases los cuales pueden ser almacenados para reproducir condiciones analíticas. |  |  |  |
|  | Horno de Grafito: - Moderno concepto de diseño con horno de grafito de calentamiento transversal integrado. - Calentamiento rápido con rampas lineales de temperatura. Posibilidad de integrar Sistema Cámara de Video para la observación del proceso de atomización de las muestras al interior del tubo de grafito - Rampa de Temperatura hasta 3000ºC. Grafito Automuestreador: - Optimizado para trabajo “OVERNIGHT” turno de noche, totalmente automatizado. Análisis individual y análisis multielemental, controlado mediante software PC. - Muestreador de 89 posiciones, para muestras de 1.5 mL y de 5mL para blancos y estándar, modificadores de matriz, etc. - Limpieza de la punta de inyección muestras mediante rebose en el recipiente de lavado. - Vaso de mezcla externa con función adicional de evacuación de desechos. |  |  |  |
|  | - Preparación automática de soluciones de calibración (estándares) con matriz específica. Dosificación Controlada mediante secuencia de modificadores y muestras de libre elección. Dilución automática e inteligente y el - enriquecimiento a través de inyecciones múltiples. Dilución única inteligente en el caso de concentraciones fuera del rango de comprobar la limpieza. |  |  |  |
|  | Control y Evaluación de Software: - Software básico para el control de dispositivos y análisis de datos. - Estructura de la base moderna de alta claridad de la estructura básica sobre la base de funcionamiento del sistema de Windows - Sencillo y fácil de adaptar la transferencia de datos a un software externo para su posterior procesamiento (EGM Excel, MS Word) y preparación de medición independiente de los nuevos métodos. Comodidad de funcionamiento máxima: Recuperación rápida de los resultados por su claridad en la carga de los métodos de almacenamiento o los datos de la muestra. Interfaz de usuario clara y lista para usar los programas de trabajo para iniciarse en el desarrollo del método. - Tabla de ejemplo optimizado con numeración consecutiva y la elección de diversas acciones, como la entrada de los comentarios definidos por el usuario o nombres. - Almacenamiento individual de todos los datos y gráficos de pico y el intercambio de datos a gusto con las aplicaciones de Windows de procesamiento de datos (por ejemplo, Excel). Disponibilidad permanente de la función de ayuda en línea. |  |  |  |
|  | Optimización y automatización: - Optimización automática de rutinas de trabajo, monitoreo y control de todos los parámetros y funciones, opciones diversas: estadísticas de medición de la muestra y la calibración, calibración con la curva de referencia lineales y no lineales de hasta 30 puntos de calibración, configuración específica del usuario del resultado de los protocolos a los registros resultado de GLP, vinculados métodos de medición para el análisis automatizado de multielementos secuenciales. Resultados GLP archivable (personalizable) cumplimiento a la FDA 21 CFR parte 11 (opcional). |  |  |  |
|  | Detalles adicionales: - Mantenimiento preventivo por dos años cada 12 meses. - Calificación operacional en la Instalación. - Calificación operacional de desempeño por 2 años, una vez por año. - Debe incluir instalación de líneas de gases (acetileno y Óxido Nitroso) y de campana extractora para el equipo, según el lugar que designe el laboratorio. - Debe incluir compresora de aire para suministrar aire y su respectiva conexión. - Debe incluir computadora con las características necesarias para un excelente performance del equipo, operando en entorno Windows 7. debe incluir impresora láser. - Debe incluir Cámara de video integrada para horno de grafito. - Debe incluir UPS adecuado para un buen funcionamiento del equipo. - Quemador de 10 cm. para flama aire acetileno. |  |  |  |
|  | - Quemador de 05 cm. para flama acetileno óxido nitroso - Debe incluir las siguientes lámparas: Na, K, Ca, Fe, Co, Zn, Mg, Cu, Se, P. - Regulador de presión acetileno. - Regulador de presión aire. - Regulador de presión óxido nitroso. - Regulador de presión para nitrógeno u argón. - Compresora de aire libre de aceite. - Extractor de gases que incluya ducto e instalación. Laptop con procesador i5 con 4 ram de memoria sistema operativo Windows 7, e impresora láser. - Instalación de líneas de gases en acero inoxidable, que incluya manómetro para control de flujos tanto en la caseta de gases y cerca al instrumento. - UPS para corriente estabilizada. - Sistema de refrigeración Chiller 220 voltios. |  |  |  |
|  | Garantía: - Mínimo 2 años. Capacitación: Capacitación al personal en el manejo del equipo. Mínimo 20 horas, con muestra realizada in situ determinada por el laboratorio. |  |  |  |