# REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD

# ANEXO II+III:	 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS + OFERTA TÉCNICA

- Título del contrato: Suministro de [[Suministro de equipos para los laboratorios para el de control de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos - Proyecto Integración Económica Regional de la Comunidad Andina]				p 1 /10

Referencia de la publicación: EuropeAid/133170/D/SUP/Multi

El Órgano de Contratación deberá completar las columnas n. 1 y 2.

El licitador deberá completar las columnas n. 3 y 4.La Columna 5 se debe dejar vacía para el Comité de Evaluación.

Anexo III – La oferta técnica del licitador

Se pide a los licitadores que completen el modelo de las páginas siguientes:

- La columna n.2 la deberá completar el Órgano de Contratación. Muestra las especificaciones requeridas (que no deben ser modificadas por el licitador).

- La columna n.3 la deberá completar el licitador y deberá detallar la oferta (por ejemplo, no basta  decir  "conforme" o "sí")

- La columna n.4 permitirá al licitador hacer comentarios sobre el suministro propuesto, así como eventuales referencias a la documentación.

La documentación que eventualmente se presente deberá indicar claramente (subrayado, señal) los modelos ofrecidos y las opciones incluidas, en su caso, a fin de que los evaluadores puedan ver la configuración exacta. Las ofertas que no permitan identificar de forma precisa los modelos y las especificaciones podrán ser rechazadas por el Comité de Evaluación.

La oferta deberá ser lo suficientemente clara para permitir a los evaluadores hacer fácilmente una comparación entre las especificaciones requeridas y las especificaciones ofrecidas.

Lote 1: EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE BOLIVIA

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTA RESOLUCIÓN HPLC, Con detector arreglo de diodos - DETECTOR DE FLUORESCENCIA (AFLOTOXINAS) HPLC 1.1 Alimentación: 220 VAC, 50/60 Hz 1.2 Longitud de onda: 190-800 a 1nm de incremento 1.3 Resolución de longitud de onda: 1.2 nm (para array de 512 pixels) 1.4 Exactitud de longitud de onda: +/- 1 nm 1.4 Rango de Absorbancia: -2.0 a 4.0 AU,resolución de 20 bits 1.5 No linearidad de absorbancia: <5% a 2.0 AU a 256 nm 1.6 Fuente de luz: Lamparas de deuterio y tungsteno 1.7 Tasa de scaneo: 0.5, 1, 2, 4, 5, 10 o 20 Hz 1.8 Rango de presion de celdas: 0-15000 psi 1.9 Diodos: 512 1.10 Espaciamiento entre diodos: 1.2 nm 1.11 Incluye puerto de comunicaciones ETHERNET 2. BOMBA CUATERNARIA 2.1 Rango de flujo mínimo: 1 micro L/min 2.2 Rango máximo de flujo: 5000 micro L/min 2.3 Resolución de flujo: 0.1 micro L/min 2.4 Precisión de flujo: +/- 0.5 % 2.5 Rango de presión: 0- 8700 psi 2.6 Resolución de presión: 0.15 psi 2.7 Tipo de degasser: Integral y auto ajustable de 4 canales 2.8 Alimentación: 220 VAC / 50 Hz 3. AUTOMUESTREADOR 3.1 Capacidad: 200 viales con control de temperatura de bandeja 3.2 Volumen mínimo de muestreo: 1 micro L 3.3 Altura de la aguja: Programable en incrementos de 0.1 mm 3.4 Horno de la columna: 5-95 grados C, +/- 0.5 Grados C 3.5 Alimentación: 220 VAC, 50/60 Hz 4. Software de configuración 4.1 Debe incluir software de configuración y monitoreo 5. Accesorios 5.1 Debe incluir: Purificador de Agua |  |  |  |
|  | 5.2 Debe incluir filtros Jeringa (Mínimo 100) 5.3 Debe incluir precolumnas (1 Kit de fase normal y 1 de fase reversa). 5.4 Debe incluir Kit de columnas (Mínimo 6). |  |  |  |
|  | 6. Computador "6.1 MARCA RECONOCIDA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS O SIMILARES: PROCESADOR: E5700; 4GB DDR3 memory MEMORIA: 4G ALMACENAMIENTO: 1TB Hard Disk Drive MONITOR: 23"" widescreen LED HD monitor Intel® Graphics Media Accelerator X4500 " "6.1 RED INLAMBRICA INCORPORADA (built-in wireless networking) INCLUYE DVD LIGHT SCRIBE (DL DVD±RW/CD-RW drive with LightScribe labeling) IMPRESORA INALAMBRICA INCORPORADA (wireless 3-in-1 printer included) INCLUYE Windows 7 Home Premium" 7. Capacitación, entrenamiento y garantía 7.1 Debe incluir una capacitación completa y entrenamiento y puesta en marcha, con : una aplicación en determinación residuos de Medicamento Veterinario (MV) en matrices de origen animal y otra en calidad de MV. Así mismo para el HPLC acoplado al detector de Fluorescencia debe tener una aplicación como mínimo en determinación de aflatoxina. 7.2.- Manuales Técnicos de operación y catálogos en español y su versión en Ingles. 7.3.- Garantía mínima de 1 año y servicios de mantenimiento preventivo durante 1 año 7.4.- Los repuestos y accesorios que se encuentran dentro de su garantía para su reemplazo y que ello involucre: transporte, gastos que demande el envió, impuestos, correrán a cargo del adjudicado. 7.5.- Presentar certificados de garantia contra defectos de fabricante y aceptación de la empresa a cambiar parte o partes defectuosas. |  |  |  |
|  | DETECTOR DE FLUORESCENCLA (AFLATOXLNAS) Alimentación: 220 VAC, 50/60 Hz Longitud de Onda de excitación: 200 - 850 nm Emisión: 250 a 900 nm Exactitud de longitud de onda: +/- 3 nm Reproducibilidad de longitud de onda: +/- 5nm Fuente de luz: lámpara de Xenon de 150 W y lámpara de Hg para verificación Celda de Flujo: 12 micro L Constantes de tiempo: 0.05, 0.1, 0.5,1.0, 2.0, 4.0, 8.0 s (seleccionable) Rango de autozero: 0 - 1000 |  |  |  |
| ITEM II | KIT DE COLUMNAS Kit de Columnas Juego de Diez (10) columnas para el análisis de Antibióticos, Antiparasiticos, Hormonas y otros productos farmacéuticos a selección del usuario. Como ejemplo: para el análisis de antibioticos: 1. Columna Analítica 120, C8, 3 um, 3.0 x 250 mm 2. Guarda Columna/Cartridge 120, C8, 5 um, 3.0 x 10 mm, 2 unidades 3. Soporte del Guarda Columna/Cartridge Se incluirán cuatro columnas adicionales con sus Guarda Columnas y Soportes a elección del usuario. |  |  |  |
| ITEM III | BOMBA DE VACLO 1.1 orienta muestras de aire a través de trampas asi como cargar muestras 1.2 La reproductivilidad de flujo a través de trampas debe ser muy extrema en el orden de 100 mL/min. 1.3 Incluye bomba de vacío. |  |  |  |

Lote 2: EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE BOLIVIA

| ITEM I | ROTAVAPOR SISTEMA DE ROTAEVAPORACION 1.1 Elevador mecánico, set de material de vidrio completo (una pera de vidrio frasco de evaporación de un litro, condensador de vidrio) . 1.2 Rota evaporador con regulador de velocidad entre 20 y 180 rpm 1.3 Baño maría con controlador de temperatura desde temperatura ambiente hasta 90 C, con termostato con desviación no mayor a +/- 1,5 °C. En caso de falla por sobrecalentamiento debe contar con activación de apagado automático. 1.4 El baño maría debe ser de al menos 3 litros. 1.5 corriente eléctrica 220 Voltios 50/60 Hz. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM II | AGITADOR MAGNETLCO 1.1 plato superior del orden de 300x300 mm 1.2 Capacidad de mezcla hasta 15 litros 1.3 Velocidad de mezclado regulable entre 100 y 1300 rpm 1.4 Alimentación energética de 220 Voltios 50/60 Hz. |  |  |  |

Lote 3: EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE BOLIVIA

| ITEM I | ULTRASONIDO. Limpiador Ultrasonido; Tipo digital, con temporizador digital (entre 0 a 60 minutos), calentador, monitor de temperatura y degas; Tanque de acero Inoxidable de al menos 2,5 litros; potencia 240 W; Alimentación 220 VAC, 50/60 Hz; Frecuencia en el orden de 40 Khz. Debe contar con accesorios como: bandeja, Cesta de acero inoxidable, Soporte, así como cubierta para beakers de 2-600 ml. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM II | MICROPIPETAS. Micropipeta de volumen ajustable 1-10 microlitros; Cantidad 2 unidades Pipeta electrónica 100-5000 microlitros; Cantidad 2 unidades Micropipeta de volumen ajustable 1-10 microlitros; Cantidad 2 unidades; DESCRIPCION: Incremento de 0,01 uL; Imprecisión mínima Vol 2.5%; Inexactitud Vol 2%; Reproductividad CV 0,7%; Boton separado para ejecución del tip y de dispensar liquido. 3.2 Pipeta electrónica 100-5000 microlitros; Cantidad 2 unidades; +/- 06- 2,4% Exactitud; 2%; <= 0,15-0,6 % de precisión. |  |  |  |
|  | Garantía: - Duración de la garantía: Mínimo de 24 meses y servicios de mantenimiento preventivos de los equipos durante los dos primetos años. |  |  |  |
|  | - Certificado de garantía: Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad la empresa se compromete a cambiar el equipo defectuoso. En caso de ser necesario el envío del equipos, repuesto y/o accesorio que se encuentre amparado por su garantía para su reemplazo en el país de origen, el transporte, los gastos de flete, seguros, carga, descarga y los gastos que demande el envío y reimportación correrán a cargo del adjudicatario. |  |  |  |
|  | - Servicio post venta: El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa de representación que opere legalmente en Bolivia, que tenga la capacidad de respuesta de no mas de 2 dias calendario, cobertura nacional del servicio. |  |  |  |
|  | Condiciones de entrega: - Lugar de entrega: LIDIVET– Santa Cruz - Bolivia |  |  |  |
|  | - Plazo de entrega: Máxiomo120 dias |  |  |  |
|  | - Experiencia: Empresa instalada en Bolivia con al menos 3 años de experiencia en la venta de equipamiento similar a los equipos licitados, prestación de servicios e insumos. Referencias comprobables |  |  |  |
|  | - Otras condiciones de entrega: Carta de distribuidor autorizado para Bolivia Entrenamiento y capacitación que permita autonomía en el manejo del equipo Certificado de capacitación Los equipos deben entregarse los equipos instalados y en funcionamiento. |  |  |  |

Lote 4: EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE COLOMBIA

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | CONDUCTIVÍMETO: Rango de Conductividad: - Resolución: 0.0 a 1000 mS/cm +/- 0 5% del valor. Temperatura: 0°C .. + 105.0°C +/- 0.1°C (23°F -221°F) Salinidad: 0.00 – 70.0 Temperatura de Ref: 20°C – 25°C Seleccionables Celda Constante Fija: 0.475 cm-1 Con Calibración Ajustable: 0.450 – 0.500 cm – 1 0.800 …. 0.880 cm – 1 Compensaciones de Temp: Automática Coeficiente de Temp: Para Aguas Naturales Función No Lineal Display: 7 Segmentos Personalizados (LCD) Operación Continua: Por encima de las 100 Horas |  |  |  |
|  | Certificado de Calibración: No aplica. Garantía: - Duración de la garantía: Mínima de 24 meses y servicios de mantenimiento preventivos de los equipos durante los dos primero años. - Certificado de garantía: Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad el proveedor se compromete a cambiar el equipo defectuoso. En caso de ser necesario el envío del equipos, repuesto y/o accesorio que se encuentre amparado por su garantía para su reemplazo en el país de origen, el transporte, los gastos de flete, seguros, carga, descarga y los gastos que demande el envío y reimportación correrán a cargo del adjudicatario. - Servicio post venta: El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa de representación que opere legalmente en Colombia, para lo cual deberá presentar cartas debidamente apostilladas y notariadas que los acredite como tal, incluyendo el nombre de la empresa, representante legal, dirección, teléfono, apartado aéreo (si procede), dirección de correo electrónico y persona de contacto. |  |  |  |
|  | Lugar de entrega: - Entidad: El equipo será entregado en el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario – LNDV - Dirección: Av El Dorado N° 42-42, Bogotá, D.C., Colombia - Teléfono: 571 - 3686827 ext. 2122 |  |  |  |
|  | Condiciones de entrega: - Lugar de entrega: El equipo será entregado instalado, calibrados (cuando se aplique) y verificados en el Laboratorio LNDV por el proveedor en presencia de delegados del ICA antes de su uso para establecer que se cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas. - Plazo de entrega: El plazo de entrega del equipo instalado y funcionando en el laboratorio del ICA no deberá exceder de 90 días. - Experiencia: El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia mínima de tres (3) años de los profesionales que instalarán el equipo - Otras condiciones de entrega: El equipo, repuesto y/o accesorio deberá ser entregado en embalaje original de fábrica, protegido tanto para su traslado internacional y nacional, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes. Quedan bajo responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeren como consecuencia de embalajes defectuosos. El embalaje individual se introducirá y empacará en caja que abarque todo el equipo, repuesto y/o accesorio adquirido, como así también deberá estar rotulado de manera que permita individualizar correctamente el contenido. |  |  |  |
|  | Capacitación: - Alcance: El proveedor debe proporcionar capacitación a los funcionarios del Laboratorio del ICA sobre el manejo y operación del equipo y del software, técnicas analíticas, estas últimas cuando proceda, por parte de un profesional con experiencia en el área que forme parte de la empresa proveedora de al menos una semana. - Experiencia: El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia al menos de cinco años de él/los profesionales que realizarán la capacitación. |  |  |  |
|  | Manuales y catálogos: El proveedor entregará los respectivos manuales técnicos y de operación, que deberán estar en idioma en inglés y en español, cuando sea factible. |  |  |  |
|  | Certificado de cumplimiento: El proveedor/representante entregará al laboratorio del ICA una certificación del fabricante sobre el cumplimiento de las especificaciones establecidas en la oferta. |  |  |  |
|  | Repuestos: Los repuestos y accesorios deberán ser nuevos, sin uso y originales, modelo de serie, no debiendo tener modificaciones ni alteraciones de sus características |  |  |  |
|  | Sustitución Tecnológica Si entre la fecha de adjudicación del contrato y el plazo establecido para la entrega de los bienes ofrecidos por el proponente, se presentan actualizaciones debido a los continuos cambios de los equipos, el Contratista podrá previa aprobación de LA ENTIDAD, hacer entrega de versiones más actualizadas de componentes, módulos o equipos, siempre y cuando estos permitan lograr iguales o mejores características técnicas a las ofrecidas y no constituyan costo adicional para LA ENTIDAD |  |  |  |

Lote 5: EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE COLOMBIA

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | TERMÓMETRO 4 CANALES Precisión de los datos de medición, puede medir la temperatura de -50 ° C a la gama de 400 ° C, utilizando una amplia gama de sensores PT1000. Una gran pantalla muestra los valores actuales, así como información de la alarma. Incluye Cuatro sensores tipo Pt1000 Precisión: ± 0,4 °C ± 1 Digito Memoria: 60.000 valores Resolución: 0.1 °C |  |  |  |
| ITEM II | CONGELADOR VERTICAL: Congelador vertical temperatura controlada por microprocesador: Sistema de alarmas operadas por batería que emiten señales audibles y visuales cuando ocurre una falla mecánica o eléctrica. La alarma tiene fijación de sobre y baja temperatura con switch silenciador Interior en acero inoxidable, compensador automático de voltaje; Refrigerantes libres de CFC, NO, HCFC, recubrimiento interior en poliuretano de 5” de espesor, sistema refrigeración en cascada. Rango Temperatura -18 a -85ºC. Capacidad 18 pies cúbicos (± 505 litros). Dimensiones internas 23” ancho x 26” fondo x 51.25” alto. Control digital de temperatura. Construcción interior en acero galvanizado. Sistemas de empaques que permiten un cierre completamente hermético. 5 Gabinetes internos con puertas independientes cada uno para colocar 4 gradillas que sostendrán las cajas de crioconservación (Raquetas No incluidas, se cotizan por separado). Este Modelo acepta hasta 20 Raquetas de 12 entrepaños cada una. Puerta exterior con llave de seguridad. Opera a 120 voltios 50/60 Ciclos. Cumple con aprobación eléctrica ETL |  |  |  |
| ITEM III | CONGELADOR PARA LABORATORIO Y FARMACIA: Congelador para Laboratorio y Farmacia. Rango de temperatura -15°C a -30°C, Display digital de temperatura, Capacidad 23.1 Pies cúbicos / 654 Litros, dimensiones interiores 56 cms ancho x 71 cms fondo x 152 cms alto, dimensiones exteriores 66 cms ancho x 85 cms fondo x 215 cms alto. Llave ON/OFF del switch de poder, interior en aluminio anodizado, Puerta sólida en acero inoxidable con llave de bloqueo, rodachines, 3 entrepaños ajustables, luz interior 40W que se activa con la puerta; compresor ¾ hp, Refrigerante R-404A libre de CFC, descongelación ciclo automático. Opera a 115 V 60 ciclos, 1 fase. |  |  |  |
| ITEM IV | FOTODOCUMENTADOR Equipo BIO.PRINT 1000/20M • Detección ácidos nucléicos: Bromuro etidio, SYBR Green Gold, Texas red, Gel Star • Detección proteínas: Coomassie blue, Silver Star, Sypro Orange, fluoresceína,… • Otros: microplacas, placas, autoradiografias. Especificaciones: • Equipo basado en su conexión a PC para archivo y análisis. • Cámara CCD de grado científico, monocroma. • Integridad de la imagen y cumplimiento de GLP. • Alerta por saturación de pixel. • Calidad chip: grado 0 (0 defecto). • Tiempo real y tiempo de integración. • Profundidad pixel: 12-bit, 4.096 niveles de gris. • Resolución: 1 megapixels. • Alta sensibilidad para fluorescencia DNA/Proteínas. • Zoom grado científico manual. (Opcionalmente motorizado). • Interface USB. • Transiluminador incluido (opcionalmente: Super-Bright).ncluye: cámara oscura CN1000. . Software Bio.Capt |  |  |  |
|  | Certificado de Calibración: No aplica. Garantía: - Duración de la garantía: Mínima de 24 meses y servicios de mantenimiento preventivos de los equipos durante los dos primero años. - Certificado de garantía: Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad el proveedor se compromete a cambiar el equipo defectuoso. En caso de ser necesario el envío del equipos, repuesto y/o accesorio que se encuentre amparado por su garantía para su reemplazo en el país de origen, el transporte, los gastos de flete, seguros, carga, descarga y los gastos que demande el envío y reimportación correrán a cargo del adjudicatario. - Servicio post venta: El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa de representación que opere legalmente en Colombia, para lo cual deberá presentar cartas debidamente apostilladas y notariadas que los acredite como tal, incluyendo el nombre de la empresa, representante legal, dirección, teléfono, apartado aéreo (si procede), dirección de correo electrónico y persona de contacto |  |  |  |
|  | Lugar de entrega: - Entidad: El equipo será entregado en el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario – LNDV, Bogotá. - Dirección: Av El Dorado N° 42-42, Bogotá, D.C., Colombia - Teléfono: 571 - 368-6820 Ext. 2187. Fax: 571 – 368-6830 |  |  |  |
|  | Condiciones de entrega: - Lugar de entrega: El equipo será entregado instalado, calibrados (cuando se aplique) y verificados en el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario – LNDV de Bogotá por el proveedor en presencia de delegados del ICA antes de su uso para establecer que se cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas. - Plazo de entrega: El plazo de entrega del equipo instalado y funcionando en el laboratorio del ICA no deberá exceder de 90 días. - Experiencia: El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia mínima de tres (3) años de los profesionales que instalarán el equipo - Otras condiciones de entrega: El equipo, repuesto y/o accesorio deberá ser entregado en embalaje original de fábrica, protegido tanto para su traslado internacional y nacional, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes. Quedan bajo responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeren como consecuencia de embalajes defectuosos. El embalaje individual se introducirá y empacará en caja que abarque todo el equipo, repuesto y/o accesorio adquirido, como así también deberá estar rotulado de manera que permita individualizar correctamente el contenido. |  |  |  |
|  | Capacitación: - Alcance: El proveedor debe proporcionar capacitación a los funcionarios del Laboratorio del ICA sobre el manejo y operación del equipo y del software, técnicas analíticas, estas últimas cuando proceda, por parte de un profesional con experiencia en el área que forme parte de la empresa proveedora de al menos una semana. - Experiencia: El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia al menos de cinco años de él/los profesionales que realizarán la capacitación. |  |  |  |
|  | Manuales y catálogos: El proveedor entregará los respectivos manuales técnicos y de operación, que deberán estar en idioma en inglés y en español, cuando sea factible. |  |  |  |
|  | Certificado de cumplimiento: El proveedor/representante entregará al laboratorio del ICA una certificación del fabricante sobre el cumplimiento de las especificaciones establecidas en la oferta. |  |  |  |
|  | Repuestos: Los repuestos y accesorios deberán ser nuevos, sin uso y originales, modelo de serie, no debiendo tener modificaciones ni alteraciones de sus características |  |  |  |
|  | Sustitución Tecnológica Si entre la fecha de adjudicación del contrato y el plazo establecido para la entrega de los bienes ofrecidos por el proponente, se presentan actualizaciones debido a los continuos cambios de los equipos, el Contratista podrá previa aprobación de LA ENTIDAD, hacer entrega de versiones más actualizadas de componentes, módulos o equipos, siempre y cuando estos permitan lograr iguales o mejores características técnicas a las ofrecidas y no constituyan costo adicional para LA ENTIDAD |  |  |  |

Lote 6: EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE COLOMBIA

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | ESTEREOMICROSCOPIO MODULAR DE INVESTIGACION CON SISTEMA DE OPTICA IC2S (INFINITY COLOR-CORRECTED SYSTEM) COMPLETAMENTE PLANA, CORREGIDA AL INFINITO Y CON ZOOM OPTICO INTERNO APOCROMATICO. RANGO TOTAL DE AUMENTOS 10X A 80X. AMPLIABLE A FUTURO HASTA 700X, OBJETIVO DE 1X PLAN APO DISTANCIA DE TRABAJO 60 mm, CAMPO DE OBJETO 23mm A 2,9mm, OCULARES DE 10X CON CAMPO AMPLIO DE 23 AMBOS ENFOCABLES. ESTATIVO CON AJUSTE MACROMETRICO Y MICROMETRICO, SISTEMA DE ILUMINACION TRANSMITIDA LED Y SISTEMA DE ILUMINACION REFLEJADA LED POR ANILLO, SALIDA DE VIDEO INTERMEDIA PARA ADAPTACION DE CAMARA POR MEDIO DE ADAPTADOR DE 2/3" Y SISTEMA DE ADQUISICION DE IMAGENES DE LA MISMA MARCA DEL ESTEREOMICROSCOPIO. |  |  |  |
| ITEM II | CAMARA DIGITAL PARA ANALISIS MICROSCÓPICO CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A COLOR ESPECIALIZADA PARA MICROSCOPIA DE LA MISMA MARCA DEL ESTEREOMICROSCOPIO SENSOR CCD RESOLUCION BASICA 1392 x 1038 = 1.4 megapixels, TAMAÑO DEL PIXEL 4.65 μm x 4.65 μm, TAMAÑO DEL SENSOR 6.3 mm x 4.8 mm, EQUIVALENTE A 1/2”, INTERFACE FireWire IEEE 1394a (400 megabits/s), RANGO ESPECTRAL 400 nm-700 nm, CON ESTACION DE TRABAJO INCLUIDA Y SOFTWARE PARA ADQUISICION DE IMAGENES PARA PODER REALIZAR MEDICIONES. |  |  |  |
|  | Certificado de Calibración: No aplica. Garantía: - Duración de la garantía: Mínima de 24 meses y servicios de mantenimiento preventivos de los equipos durante los dos primero años. - Certificado de garantía: Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad el proveedor se compromete a cambiar el equipo defectuoso. En caso de ser necesario el envío del equipos, repuesto y/o accesorio que se encuentre amparado por su garantía para su reemplazo en el país de origen, el transporte, los gastos de flete, seguros, carga, descarga y los gastos que demande el envío y reimportación correrán a cargo del adjudicatario. - Servicio post venta: El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa de representación que opere legalmente en Colombia, para lo cual deberá presentar cartas debidamente apostilladas y notariadas que los acredite como tal, incluyendo el nombre de la empresa, representante legal, dirección, teléfono, apartado aéreo (si procede), dirección de correo electrónico y persona de contacto |  |  |  |
|  | Lugar de entrega: - Entidad: El equipo será entregado en la Coordinación del Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario. - Dirección: Avenida El Dorado N° 42-42 Bloque 4. - Teléfono: 3686827 ext. 2122 |  |  |  |
|  | Condiciones de entrega: - Lugar de entrega: El equipo será entregado instalado, calibrado (cuando aplique) y verificado en la Coordinación del Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario, por el proveedor en presencia de delegados del ICA antes de su uso para establecer que se cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas. - Plazo de entrega: El plazo de entrega del equipo instalado y funcionando en el laboratorio del ICA no deberá exceder de 90 días. - Experiencia: El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia mínima de tres (3) años de los profesionales que instalarán el equipo - Otras condiciones de entrega: El equipo, repuesto y/o accesorio deberá ser entregado en embalaje original de fábrica, protegido tanto para su traslado internacional y nacional, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes. Quedan bajo responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeren como consecuencia de embalajes defectuosos. El embalaje individual se introducirá y empacará en caja que abarque todo el equipo, repuesto y/o accesorio adquirido, como así también deberá estar rotulado de manera que permita individualizar correctamente el contenido. |  |  |  |
|  | Capacitación: - Alcance: El proveedor debe proporcionar capacitación a los funcionarios del Grupo Red de Laboratorios de Análisis y Diagnóstico ICA sobre el manejo y operación del equipo, del software y técnicas analíticas, estas últimas cuando proceda, por parte de un profesional con experiencia en el área que forme parte de la empresa proveedora de al menos una semana. - Experiencia: El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia al menos de cinco años de él/los profesionales que realizarán la capacitación. |  |  |  |
|  | Manuales y catálogos: El proveedor entregará los respectivos manuales técnicos y de operación, que deberán estar en idioma en inglés y en español, cuando sea factible. |  |  |  |
|  | Certificado de cumplimiento: El proveedor/representante entregará al coordinador del Grupo Red de Laboratorios de Análisis y Diagnóstico ICA una certificación del fabricante sobre el cumplimiento de las especificaciones establecidas en la oferta. |  |  |  |
|  | Repuestos: Los repuestos y accesorios deberán ser nuevos, sin uso y originales, modelo de serie, no debiendo tener modificaciones ni alteraciones de sus características |  |  |  |
|  | Sustitución Tecnológica Si entre la fecha de adjudicación del contrato y el plazo establecido para la entrega de los bienes ofrecidos por el proponente, se presentan actualizaciones debido a los continuos cambios de los equipos, el Contratista podrá previa aprobación de LA ENTIDAD, hacer entrega de versiones más actualizadas de componentes, módulos o equipos, siempre y cuando estos permitan lograr iguales o mejores características técnicas a las ofrecidas y no constituyan costo adicional para LA ENTIDAD |  |  |  |

Lote 7: EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE COLOMBIA

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | TERMOCICLADOR GRADIENTE DE CUATRO BLOQUES: Rango de temperatura: 4°-99°C Control de temperatura: Algoritmos Rango de Volumen: 2-150 μl Exactitud del bloque: ± 0.4°C (20-99°C) Homogeneidad: ± 0.4°C Rampa: 6°C Rango de temperatura gradiente: 30°C-80°C Máximo y Mínimo lapso gradiente: 30°C/4°C Muestra-sobreimpulso: <1°C Rango temperatura de la tapa: 112°C Datos de entrada: Táctil Mouse USB Display: muestra tiempo real de gráficas y temperatura actual de los bloques Comunicación: USB Los niveles de usuario: 3: administrador, usuario (con el administrador puede seleccionar derechos restringidos) Protección de archivos: a través de acceso restringido Organización de archivos: el explorador de Windows, definidos por el usuario las carpetas y subcarpetas Almacenamiento de programas: alrededor de 10.000 memoria interna Informe: Reporte cifrado GLP, informe LabBook Validación: la validación interna automática antes de cada inicio del programa Dimensiones: 670 mm X 605 mm X 265 mm Condiciones de operación: 10°C – 30°C Humedad relativa: 0-95% Regulado: CE Peso: 44 Kg Opera: 100V a 240V (frecuencias 48 a 62 Hz |  |  |  |
|  | Certificado de Calibración: No aplica. Garantía: - Duración de la garantía: Mínima de 24 meses y servicios de mantenimiento preventivos de los equipos durante los dos primero años. - Certificado de garantía: Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad el proveedor se compromete a cambiar el equipo defectuoso. En caso de ser necesario el envío del equipos, repuesto y/o accesorio que se encuentre amparado por su garantía para su reemplazo en el país de origen, el transporte, los gastos de flete, seguros, carga, descarga y los gastos que demande el envío y reimportación correrán a cargo del adjudicatario. - Servicio post venta: El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa de representación que opere legalmente en Colombia, para lo cual deberá presentar cartas debidamente apostilladas y notariadas que los acredite como tal, incluyendo el nombre de la empresa, representante legal, dirección, teléfono, apartado aéreo (si procede), dirección de correo electrónico y persona de contacto |  |  |  |
|  | Lugar de entrega: - Entidad: El equipo será entregado en el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario – LNDV, en Bogotá - Dirección: Av El Dorado N° 42-42, Bogotá, D.C., Colombia - Teléfono: 571 - 368-6820 Ext. 2187. Fax: 571 – 368-6830 |  |  |  |
|  | Condiciones de entrega: - Lugar de entrega: El equipo será entregado instalado, calibrados (cuando se aplique) y verificados en el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario – LNDV en Bogotá, por el proveedor en presencia de delegados del ICA antes de su uso para establecer que se cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas. - Plazo de entrega: El plazo de entrega del equipo instalado y funcionando en el laboratorio del ICA no deberá exceder de 90 días. - Experiencia: El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia mínima de tres (3) años de los profesionales que instalarán el equipo - Otras condiciones de entrega: El equipo, repuesto y/o accesorio deberá ser entregado en embalaje original de fábrica, protegido tanto para su traslado internacional y nacional, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes. Quedan bajo responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeren como consecuencia de embalajes defectuosos. El embalaje individual se introducirá y empacará en caja que abarque todo el equipo, repuesto y/o accesorio adquirido, como así también deberá estar rotulado de manera que permita individualizar correctamente el contenido. |  |  |  |
|  | Capacitación: - Alcance: El proveedor debe proporcionar capacitación a los funcionarios del Laboratorio del ICA sobre el manejo y operación del equipo y del software, técnicas analíticas, estas últimas cuando proceda, por parte de un profesional con experiencia en el área que forme parte de la empresa proveedora de al menos una semana. - Experiencia: El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia al menos de cinco años de él/los profesionales que realizarán la capacitación. |  |  |  |
|  | Manuales y catálogos: El proveedor entregará los respectivos manuales técnicos y de operación, que deberán estar en idioma en inglés y en español, cuando sea factible. |  |  |  |
|  | Certificado de cumplimiento: El proveedor/representante entregará al laboratorio del ICA una certificación del fabricante sobre el cumplimiento de las especificaciones establecidas en la oferta. |  |  |  |
|  | Repuestos: Los repuestos y accesorios deberán ser nuevos, sin uso y originales, modelo de serie, no debiendo tener modificaciones ni alteraciones de sus características |  |  |  |
|  | Sustitución Tecnológica Si entre la fecha de adjudicación del contrato y el plazo establecido para la entrega de los bienes ofrecidos por el proponente, se presentan actualizaciones debido a los continuos cambios de los equipos, el Contratista podrá previa aprobación de LA ENTIDAD, hacer entrega de versiones más actualizadas de componentes, módulos o equipos, siempre y cuando estos permitan lograr iguales o mejores características técnicas a las ofrecidas y no constituyan costo adicional para LA ENTIDAD |  |  |  |

Lote 8: EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE COLOMBIA

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | CONCENTRADOR CON VACIO PARA DNA, RNA Y PROTEÍNAS: Control microprocesado, teclado tipo membrana con funciones; Start, Stop, Lid, broke y selección de temperatura a 30, 45 y 60ºc con sus respectivos leds indicadores. Vaciado automático del vapor condensado procura una mayor duración de todos los componentes que entren en contacto con este. Bomba de membrana PTFE resistente a productos químicos libre de mantenimiento (succión 1,7 metros cúbicos/hora) Rotor estándar autoclavable para 48 tubos de 1.5/2 mililitros. Rotores opcionales para Adaptar tubos de capacidades entre 0.5 hasta 25 mililitros. Motor de larga vida libre de mantenimiento Velocidad fija: 1.400 RPM/minuto Vació: 20 hPa (20 mbar) Dimensiones: 31 x 53 x 30 cm Peso: 31 kg Conexión eléctrica: 110 voltios 50/60 Hz |  |  |  |
| ITEM II | SET DE MICROPIPETAS (4 UNIDADES): La micropipetas de investigación satisface las más altas necesidades de precisión y exactitud, combinada con la ergonomía y mayor flexibilidad. Un cono con resortes punta de carga, una opción de ajuste secundario, un mejor volumen de pantalla y selección rápida totalmente autoclavables. Absorbe sólo pequeñas cantidades de solventes y teñido resistentes. Lograr la óptima estanqueidad con escaso vínculo y las fuerzas de eyección con la punta de Investigación. La punta de cono con resortes cargados ayuda a reducir el estrés sin sacrificar rigidez. Las posiciones y las formas de todos los botones y pantallas se han optimizado para garantizar el flujo de trabajo libre de estrés, uso intuitivo y con una sola mano. La rueda de ajuste de volumen sólo necesita una poca distancia de rotaciones volumen máximo a un volumen mínimo. Indicación del volumen muestra 4 dígitos y ofrece una forma de aumento. Las pipetas también cuentan con opción de ajuste secundario para diferentes clases de líquido, mediante el cual usted puede ajustar la pipeta en segundos para una mejor precisión con líquidos muy diferente del agua. Ajuste de volumen: Sólo unas pocas vueltas para llegar a su volumen deseado |  |  |  |
|  | Certificado de Calibración: No aplica. Garantía: - Duración de la garantía: Mínima de 24 meses y servicios de mantenimiento preventivos de los equipos durante los dos primero años. - Certificado de garantía: Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad el proveedor se compromete a cambiar el equipo defectuoso. En caso de ser necesario el envío del equipos, repuesto y/o accesorio que se encuentre amparado por su garantía para su reemplazo en el país de origen, el transporte, los gastos de flete, seguros, carga, descarga y los gastos que demande el envío y reimportación correrán a cargo del adjudicatario. - Servicio post venta: El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa de representación que opere legalmente en Colombia, para lo cual deberá presentar cartas debidamente apostilladas y notariadas que los acredite como tal, incluyendo el nombre de la empresa, representante legal, dirección, teléfono, apartado aéreo (si procede), dirección de correo electrónico y persona de contacto |  |  |  |
|  | Lugar de entrega: - Entidad: El equipo será entregado en el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario – LNDV, en Bogotá - Dirección: Av El Dorado N° 42-42, Bogotá, D.C., Colombia - Teléfono: 571 - 368-6820 Ext. 2187. Fax: 571 – 368-6830 |  |  |  |
|  | Condiciones de entrega: - Lugar de entrega: El equipo será entregado instalado, calibrados (cuando se aplique) y verificados en el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario – LNDV en Bogotá, por el proveedor en presencia de delegados del ICA antes de su uso para establecer que se cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas. - Plazo de entrega: El plazo de entrega del equipo instalado y funcionando en el laboratorio del ICA no deberá exceder de 90 días. - Experiencia: El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia mínima de tres (3) años de los profesionales que instalarán el equipo - Otras condiciones de entrega: El equipo, repuesto y/o accesorio deberá ser entregado en embalaje original de fábrica, protegido tanto para su traslado internacional y nacional, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes. Quedan bajo responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeren como consecuencia de embalajes defectuosos. El embalaje individual se introducirá y empacará en caja que abarque todo el equipo, repuesto y/o accesorio adquirido, como así también deberá estar rotulado de manera que permita individualizar correctamente el contenido. |  |  |  |
|  | Capacitación: - Alcance: El proveedor debe proporcionar capacitación a los funcionarios del Laboratorio del ICA sobre el manejo y operación del equipo y del software, técnicas analíticas, estas últimas cuando proceda, por parte de un profesional con experiencia en el área que forme parte de la empresa proveedora de al menos una semana. - Experiencia: El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia al menos de cinco años de él/los profesionales que realizarán la capacitación. |  |  |  |
|  | Manuales y catálogos: El proveedor entregará los respectivos manuales técnicos y de operación, que deberán estar en idioma en inglés y en español, cuando sea factible. |  |  |  |
|  | Certificado de cumplimiento: El proveedor/representante entregará al laboratorio del ICA una certificación del fabricante sobre el cumplimiento de las especificaciones establecidas en la oferta. |  |  |  |
|  | Repuestos: Los repuestos y accesorios deberán ser nuevos, sin uso y originales, modelo de serie, no debiendo tener modificaciones ni alteraciones de sus características |  |  |  |
|  | Sustitución Tecnológica Si entre la fecha de adjudicación del contrato y el plazo establecido para la entrega de los bienes ofrecidos por el proponente, se presentan actualizaciones debido a los continuos cambios de los equipos, el Contratista podrá previa aprobación de LA ENTIDAD, hacer entrega de versiones más actualizadas de componentes, módulos o equipos, siempre y cuando estos permitan lograr iguales o mejores características técnicas a las ofrecidas y no constituyan costo adicional para LA ENTIDAD |  |  |  |

Lote 9: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE ECUADOR

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | CROMATÓGRAFO DE GASES CON DETECTORES SELECTIVO DE MASAS (MSD) COMPUESTO POR: 1.- Puerto de inyección Doble puerto de inyección Split/Splitless con control electrónico de presión y flujos (EPC). Que posea un rango de Split hasta 7500:1. Con una temperatura máxima de operación 400°C. Que cuente con sistema para cambio inmediato de liners y anillos “O” 2.- Horno de columnas Horno debe tener un rango de temperatura de 4°C sobre ambiente hasta 450°C en incrementos de 1°C; con variación de < 0.01°C por 1°C de la temperatura ambiente; 3.- Control Electrónico de Presión (EPC) Que se ejecute por medio electrónico, sea desde el teclado o desde el PC, que la presión pueda ser incrementada en pasos de 0.001 psi, para dar una reproducibilidad de tiempos de retención <0,0008 min. Que disponga de Sensores de T y P ambiental. O equivalente o superior. Se busca conseguir un reproductibilidad en los tiempo de retención de hasta la 3ra cifra decimal, esto permite el uso de librerías de tiempos de retención comerciales o creadas por el usuario para la identificación de compuestos |  |  |  |
|  | 4.- Inyector automático que disponga de una torre para Inyección Automática; Que permita uso de jeringas de 0.5, 1, 5, 10, 25, 50 y 100 ul y que se pueda programar volúmenes de 2% 10% 20% 30% 40% y 50% volumen; Con un nivel mínimo de inyección 0.1 u1 y máximo 50 ul. Velocidad de inyección programable. Reproducibilidad de áreas 0,3% RSD linearidad correlación del 99% Bandeja del Automuestreador. 5.- Especificaciones de Detector selectivo de masas (MSD) Que trabaje en dos modos de operación: SCAN y SIM en modo independiente o Simultáneo; Posea línea de transferencia con calentamiento independiente, rango 100°C hasta 350°C; Bomba de alto vacío tipo turbomolecular que permite usar flujos en columna de hasta 4ml/min de He; capacidad de bombeo de hasta 262 l/s genera un vacío de hasta < 10-5 torr; Bomba mecánica externa libre de aceite de 2.5 m3/h.; Biblioteca NIST con más de 220 mil espectros y 145 mil estructuras químicas, herramienta de búsqueda. Biblioteca de pesticidas con espectros para 300 compuestos. |  |  |  |
|  | FUENTE DE IONES Impacto Electrónico. Rango de calentamiento de 150°C a 350°C (típico 230°C). Energía del haz de electrones ionizantes entre 5 y 241.5 voltios. Corriente de Ionización de 0-315 µA. FILTRO DE MASAS CUADRUPOLAR de corte seccional hiperbólico, Monolítico, Rango de masas desde 1.6 a 1050 daltons, sistema de filtro de masas con rango de calentamiento de 106°C a 200°C (típico 150°C). Alta estabilidad de masas; mayor a 0.10 amu sobre las 48 horas. DETECTOR de iones por multiplicación de electrones (EM) y del Dínodo de Alta Energía (HED). Configuración tridimensional para máxima eliminación de ruido o equivalente o mejor. El objetivo es que los iones que se controlen puedan ser los más específicos del analito, los que sufran menos interferencias y que la relación señal/ruido sea la mejor posible, la más alta, permitiendo la mejor eficiente posible del detector. |  |  |  |
|  | 6.- Especificaciones del software: Estación de Datos de altas prestaciones y cargado con software cromatográfico que permita controlar el instrumento (Cromatógrafo, Detector de Masas, Auto inyector), adquirir y manipular los datos y generar reportes. Que permita descargar métodos del internet y traspasar métodos desde otros equipos. Para monitorear continuamente los resultados cromatográficos y las condiciones del equipo y emitir diagnóstico de las condiciones del mismo y estado de los consumibles y para fijar los tiempos de retención basado en el EPC. 7.- Que incorpore los siguientes accesorios: Columna analítica apropiadas para el análisis de pesticidas Kits de Extracción para preparación de pesticidas muestras de alimentos, Férulas de vespel/grafito para columnas de 0.25, a 0,10mm di. 10/Paq. Férulas largas de vespel/grafito de 0.4mm di para interfase GC-MS; l0/paq. Liner para inyección Split, volumen de 870µl, desactivado; 5/paq (S/Sl). Liner para inyección Splitless, volumen |  |  |  |
|  | 8. Que incluya computador de preferencia con las siguientes características o mejor: Procesador Intel core i3 Memoria DDR2 800 Mhz 3GB Disco duro 500 GB; Unidad DVDRW, Monitor LCD, Lector de tarjetas; teclados, parlantes, dos tarjetas de conexión a red. 9. Con pruebas de validación y calificación: Kit de calificación de desempeño (PQ) Kit de calificación de instalación y operación (IQIOQ) |  |  |  |
|  | Voltaje: 120 V – 60 hz. Tipo de cable de poder compatibles con los estándares de Ecuador. |  |  |  |
|  | Garantía: Mínima de un año y servicios de mantenimiento preventivos de los equipos durante los dos primero años. Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad la empresa se compromete a cambiar el equipo defectuoso. En caso de ser necesario el envío del equipos, repuesto y/o accesorio que se encuentre amparado por su garantía para su reemplazo en el país de origen, el transporte, los gastos de flete, seguros, carga, descarga y los gastos que demande el envío y reimportación correrán a cargo del adjudicatario. |  |  |  |
|  | Lugar de entrega: El equipo deberá ser entregado en el laboratorio de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro –AGROCALIDAD- ubicado en la Av Intereoceánica Km 14 Granja del MAGAP Tumbaco-Pichincha Teléfono: 5932 2372845 Ext 210. La entrega ser deberá coordinar con cuarenta y ocho horas de anticipación a efectos de convocar a la Comisión de Recepción respectiva. Instalación: Los equipos serán instalados, calibrados (cuando se aplique) y verificados en el Laboratorio Central de Agrocalidad por el proveedor en presencia de delegados de Agrocalidad antes de su uso para establecer que se cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas. El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa de representación que opere legalmente en Ecuador. para lo cual deberá presentar las cartas debidamente apostilladas y notarizadas que los acredite como tal (se debe incluir su identificación nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, teléfono y persona de contacto) |  |  |  |
|  | El plazo de entrega e instalación de equipos en el laboratorio de Agrocalidad no deberá exceder de 60 días. El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia al menos de cinco años de él/los profesionales que instalarán el equipo. |  |  |  |
|  | Capacitación: El proveedor debe proporcionar capacitación a los funcionarios del Laboratorio Central de Agrocalidad sobre el manejo, operación del equipo, verificación, pruebas iniciales y de su software por parte de un profesional químico con experiencia en el área que forme parte de la empresa proveedora en los términos presentados en su oferta. El proveedor deberá proporcionar hoja de vida y experiencia al menos de cinco años de él/los profesionales que realizarán la capacitación. |  |  |  |
|  | Manuales y Catálogos: Deberá proveerse los respectivos manuales técnicos y de operación, que deberán estar en idioma español y su versión en inglés. |  |  |  |
|  | Deberá presentar una certificación del fabricante del cumplimiento de las especificaciones establecidas en la oferta. |  |  |  |
|  | Los repuestos y accesorios deberán ser nuevos, sin uso y originales, modelo de serie, no debiendo tener modificaciones ni alteraciones de sus características. |  |  |  |
|  | El equipo, repuesto y/o accesorio deberá ser entregado en embalaje original de fábrica, protegido tanto para su traslado internacional y nacional, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes. Quedan bajo responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeren como consecuencia de embalajes defectuosos. El embalaje individual se introducirá y empacará en caja que abarque todo el equipo, repuesto y/o accesorio adquirido, como así también deberá estar rotulado de manera que permita individualizar correctamente el contenido. |  |  |  |

Lote 10: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE ECUADOR

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | EQUIPO PARA MICROSCOPIA(ESTÉREO MICROSCOPIO) Estereomicroscópio con las siguientes características: 1.- Que cuente con sistema de fuente de luz que permite transmitir imágenes al monitor libre de parpadeo. Sistema de fibra óptica. Intercambio fácil y rápido de lámparas y filtros. 2.- Que cuente con un sistema de iluminación de contraste de fase, con multicontrolador para control de luz reflejada y transmitida mediante diodos (LED) de luz, con bulbo de 20W halógeno. 3.- Cuerpo de estereomicroscópio base perfil S, fototubo binocular 20, ocular PL 10X/23 Br.foc (2 unidades) de campo amplio, columna perfil S con mandos de enfoque macro y micro manual, montura S, con soporte de 76 mm, objetivos 4.- Objetivo: plan APO 1 .O X FWD 8 1 mm aumentos de 80X y juego de protección M. |  |  |  |
|  | 5.- Iluminación por luz transmitida universal para montar sobre base perfil, fuente luz fría, filtro de conversión, lámpara halógena 15 V 150 W (D) 2 unidades, este dispositivo permite ver nemátodos. 6.- Transformador de conexión multivoltaje, primario que opere a 100-240 VAC y secundario de 12VDC 30 W que incluya conectores eléctricos para diferentes sistemas de conexión. 7.- Que incluya: Base, cabezal, piezas oculares, objetivo, sistemas de iluminación, cables de corriente, manual del usuario. |  |  |  |
|  | 8. -Accesorio: Cámara digital compacta 14.7 megapixeles, zoom óptico de 5 X T2.6 - 4.5, zoom digital de 4,Ox. Pantalla de cristal líquido fija de 3" y buscador óptico conexión USB, para Windows 2000/XP/VISTA y MAC OS x 10,3-10,4: control remoto vía USB imágen en vivo vía USB o video out (PAL/NTSC). Imagen en vivo significa que lo que se observa por el microscopio se está viendo en ese instante en la cámara. Formato de imágen RAW o JPEG (fino, super fino y normal) formato de películas AVI, ranura para tarjetas de memoria SD/SDHC/MMC/HCMMC, suministrada con los siguientes accesorios: memoria compacta SD de 32 mm, adaptador de filtro de 52 mm, 4 baterias de ion litio, con cargador de baterías, fuente de poder para 100-240 Vac para conectar la cámara a la línea, cable de conexión AV y USB con extensión de 3 metros, Driver twain programa para cámaras con zoom browser ex, photo stitch, captura remota. Adaptador universal para cámara digital d30 M37/52x0,75, Adaptador 60 para cámara de microscopio d=30mm |  |  |  |
|  | Voltaje: 120 V – 60 hz. Tipo de cable de poder compatibles con los estándares de Ecuador. |  |  |  |
|  | Garantía: Mínima de un año y servicios de mantenimiento preventivos de los equipos durante los dos primero años. Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad la empresa se compromete a cambiar el equipo defectuoso. En caso de ser necesario el envío del equipos, repuesto y/o accesorio que se encuentre amparado por su garantía para su reemplazo en el país de origen, el transporte, los gastos de flete, seguros, carga, descarga y los gastos que demande el envío y reimportación correrán a cargo del adjudicatario. |  |  |  |
|  | Lugar de entrega: El equipo deberá ser entregado en el laboratorio de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro –AGROCALIDAD- ubicado en la Av Intereoceánica Km 14 Granja del MAGAP Tumbaco-Pichincha Teléfono: 5932 2372845 Ext 210. La entrega ser deberá coordinar con cuarenta y ocho horas de anticipación a efectos de convocar a la Comisión de Recepción respectiva. Instalación: Los equipos serán instalados, calibrados (cuando se aplique) y verificados en el Laboratorio Central de Agrocalidad por el proveedor en presencia de delegados de Agrocalidad antes de su uso para establecer que se cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas. El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa propia o de representación que opere legalmente en Ecuador. para lo cual deberá presentar los justificativos del caso de la existencia de empresas propias en Ecuador o en el caso de empresas de representación o distribución las cartas debidamente apostilladas y notarizadas que los acredite como tal (se debe incluir su identificación nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, teléfono y persona de contacto) |  |  |  |
|  | El plazo de entrega e instalación de equipos en el laboratorio de Agrocalidad no deberá exceder de 60 días. |  |  |  |
|  | Capacitación: El proveedor debe proporcionar capacitación a los funcionarios del Laboratorio Central de Agrocalidad sobre el manejo y operación del equipo y de su software |  |  |  |
|  | Manuales y Catálogos: Deberá proveerse los respectivos manuales técnicos y de operación, que deberán estar en idioma español y su versión en inglés. |  |  |  |
|  | Deberá presentar una certificación del fabricante del cumplimiento de las especificaciones establecidas en la oferta. |  |  |  |
|  | Los repuestos y accesorios deberán ser nuevos, sin uso y originales, modelo de serie, no debiendo tener modificaciones ni alteraciones de sus características. |  |  |  |
|  | El equipo, repuesto y/o accesorio deberá ser entregado en embalaje original de fábrica, protegido tanto para su traslado internacional y nacional, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes. Quedan bajo responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeren como consecuencia de embalajes defectuosos. El embalaje individual se introducirá y empacará en caja que abarque todo el equipo, repuesto y/o accesorio adquirido, como así también deberá estar rotulado de manera que permita individualizar correctamente el contenido. |  |  |  |
| ITEM II | TERMOMEZCLADOR PARA TUBOS PCR con las siguientes características: Velocidad de mezclado: Para bloque de tubos de 0,5 ml 300 - 1500 rpm, Para bloque de tubos de 300 - 1400 rpm; Que posea movimiento de agitación 3 mm; Con un rango de temperatura 13° debajo de temperatura ambiente a 99°C; Precisión de temperatura: De 20 - 45° C +/- 0.5" C; Debajo de la temperatura ambiente: +/- 2" C Sobre los 45° C +/- 2° C Taza de calentamiento 5° C/min. Temporizador: 1 min a 99horas. Dimensiones aproximadas: Ancho: 22 cm, Largo 25 cm, alto 12 cm Peso 3.17 Kg |  |  |  |
| ITEM III | TRANSILUMINADOR con las siguientes características: Para provisión de alta intensidad UV, Con filtro de 5000 horas de vida, Provea rango de luz ultravioleta 254, 302 y 365 nm. Tamaño de filtro: 21 x 26 cm, Tamaño de transiluminador: 27.9 cm largo x 35.6 cm ancho x 15.2 cm alto, Que disponga de conexión eléctrica: 115 V. Que posee lámina de protección contra luz UV y campana para campo oscuro |  |  |  |
|  | Voltaje: 120 V – 60 hz. Tipo de cable de poder compatibles con los estándares de Ecuador. |  |  |  |
|  | Garantía: Mínima de un año y servicios de mantenimiento preventivos de los equipos durante los dos primero años. Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad la empresa se compromete a cambiar el equipo defectuoso. En caso de ser necesario el envío del equipos, repuesto y/o accesorio que se encuentre amparado por su garantía para su reemplazo en el país de origen, el transporte, los gastos de flete, seguros, carga, descarga y los gastos que demande el envío y reimportación correrán a cargo del adjudicatario. |  |  |  |
|  | Lugar de entrega: El equipo deberá ser entregado en el laboratorio de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro –AGROCALIDAD- ubicado en la Av Intereoceánica Km 14 Granja del MAGAP Tumbaco-Pichincha Teléfono: 5932 2372845 Ext 210. La entrega ser deberá coordinar con cuarenta y ocho horas de anticipación a efectos de convocar a la Comisión de Recepción respectiva. Instalación: Los equipos serán instalados y verificados en el Laboratorio Central de Agrocalidad por el proveedor en presencia de delegados de Agrocalidad antes de su uso para establecer que se cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas. El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa propia o de representación que opere legalmente en Ecuador. para lo cual deberá presentar los justificativos del caso de la existencia de empresas propias en Ecuador o en el caso de empresas de representación o distribución las cartas debidamente apostilladas y notarizadas que los acredite como tal (se debe incluir su identificación nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, teléfono y persona de contacto) |  |  |  |
|  | El plazo de entrega e instalación de equipos en el laboratorio de Agrocalidad no deberá exceder de 60 días. |  |  |  |
|  | Capacitación: El proveedor debe proporcionar capacitación a los funcionarios del Laboratorio Central de Agrocalidad sobre el manejo y operación del equipo. |  |  |  |
|  | Manuales y Catálogos: Deberá proveerse los respectivos manuales técnicos y de operación, que deberán estar en idioma español y su versión en inglés. |  |  |  |
|  | Deberá presentar una certificación del fabricante del cumplimiento de las especificaciones establecidas en la oferta. |  |  |  |
|  | Los repuestos y accesorios deberán ser nuevos, sin uso y originales, modelo de serie, no debiendo tener modificaciones ni alteraciones de sus características. |  |  |  |
|  | El equipo, repuesto y/o accesorio deberá ser entregado en embalaje original de fábrica, protegido tanto para su traslado internacional y nacional, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes. Quedan bajo responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeren como consecuencia de embalajes defectuosos. El embalaje individual se introducirá y empacará en caja que abarque todo el equipo, repuesto y/o accesorio adquirido, como así también deberá estar rotulado de manera que permita individualizar correctamente el contenido. |  |  |  |

Lote 11: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE ECUADOR

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | CÁMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL MEDIANA con las siguientes características: Deflectores cónicos que elimina la necesidad de sellado o encintado; Bandeja acrílica UV transparente para prevención de flotación del gel durante la electroforesis; Electrodos de prolongada durabilidad; Cantidad de buffer requerido: 1500 ml; Dimensiones aproximadas: 13 ¾" de largo x 6" de ancho x 4" de alto. |  |  |  |
| ITEM II | CÁMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL DUAL con las siguientes características: Sistema de gel vertical dual; Adecuado para secuenciación, cambio de motilidad, caracterización y separación de proteinas; Dimensiones aproximadas de la cámara: 9½" largo x 7 ½" ancho x 12 ¼" alto; Tamaño de gel: 8 cm ancho x 7 cm alto; Dimensiones de la mascarilla: 16.5 cm de ancho x 14.5 - 28cm de alto |  |  |  |
| ITEM III | CÁMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL PARA BLOTTING con las siguientes características: Para Western, Southern y Northern blots de transferencia de proteinas y ácidos nucléicos a partir de geles de agarosa y acrilamida; Cámaras de enfriamiento con adaptadores tubulares para control de temperatura; Diseño de electrodo que provee de corriente a toda la superficie del gel; Tamaño máximo de las cintas: 15 cm ancho x 21.5 cm alto Capacidad de cintas: 3; Dimensiones aproximadas de la cámara: 7½" largo x 4 ½" ancho x 11 ¼" alto. |  |  |  |
| ITEM IV | FUENTE DE ENERGÍA PARA ELECTROFORESIS con las siguientes características: Para trabajo de amplificación de ADN y ARN; Que posea rango de voltaje: 10 - 300 V; Que posea rango de corriente: 5 - 500 mA. |  |  |  |
| ITEM V | CÁMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL PEQUEÑA con las siguientes características: Sistema que funciona con grandes cantidades de agua destilada, la cual entra en contacto con la superficie del gel, lo cual previene el calentamiento del buffer y facilita el enfriamiento del gel, permitiendo que este corra a altos voltajes en menos tiempo.; Permite trabajar con muestras de 10 kb o más; Dimensiones aproximadas de la cámara: 8 ½" de largo x 5 ¾" de ancho x 1 ¾" de alto.; Electrodos de prolongada durabilidad. |  |  |  |
| ITEM VI | AGITADOR ORBITAL con las siguientes características: Programación de tiempo: 30 seg - 5 min; Incrementos ajustables cada 30 minutos; Rango de velocidad: 40 - 1100 r.p.m.; Peso máximo a soportar: 2 lb; Dimensiones de plancha: 10 ¾" de ancho x 7 ¾" de largo; Dimensiones aproximadas del agitador: 11" de ancho x 1 1" de largo x 7" de alto |  |  |  |
|  | Garantía: Mínima de un año y servicios de mantenimiento preventivos de los equipos durante los dos primero años. Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad la empresa se compromete a cambiar el equipo defectuoso. En caso de ser necesario el envío del equipos, repuesto y/o accesorio que se encuentre amparado por su garantía para su reemplazo en el país de origen, el transporte, los gastos de flete, seguros, carga, descarga y los gastos que demande el envío y reimportación correrán a cargo del adjudicatario. |  |  |  |
|  | Lugar de entrega: El equipo deberá ser entregado en el laboratorio de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro –AGROCALIDAD- ubicado en la Av Intereoceánica Km 14 Granja del MAGAP Tumbaco-Pichincha Teléfono: 5932 2372845 Ext 210. La entrega ser deberá coordinar con cuarenta y ocho horas de anticipación a efectos de convocar a la Comisión de Recepción respectiva. Instalación: Los equipos serán instalados y verificados en el Laboratorio Central de Agrocalidad por el proveedor en presencia de delegados de Agrocalidad antes de su uso para establecer que se cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas. El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa propia o de representación o que opere legalmente en Ecuador. para lo cual deberá presentar los justificativos del caso de la existencia de empresas propias en Ecuador o en el caso de empresas de representación o distribución las cartas debidamente apostilladas y notarizadas que los acredite como tal (se debe incluir su identificación nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, teléfono y persona de contacto) |  |  |  |
|  | El plazo de entrega e instalación de equipos en el laboratorio de Agrocalidad no deberá exceder de 60 días. |  |  |  |
|  | Capacitación: El proveedor debe proporcionar capacitación a los funcionarios del Laboratorio Central de Agrocalidad sobre el manejo y operación del equipo. |  |  |  |
|  | Manuales y Catálogos: Deberá proveerse los respectivos manuales técnicos y de operación, que deberán estar en idioma español y su versión en inglés. |  |  |  |
|  | Deberá presentar una certificación del fabricante del cumplimiento de las especificaciones establecidas en la oferta. |  |  |  |
|  | Los repuestos y accesorios deberán ser nuevos, sin uso y originales, modelo de serie, no debiendo tener modificaciones ni alteraciones de sus características. |  |  |  |
|  | El equipo, repuesto y/o accesorio deberá ser entregado en embalaje original de fábrica, protegido tanto para su traslado internacional y nacional, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes. Quedan bajo responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeren como consecuencia de embalajes defectuosos. El embalaje individual se introducirá y empacará en caja que abarque todo el equipo, repuesto y/o accesorio adquirido, como así también deberá estar rotulado de manera que permita individualizar correctamente el contenido. |  |  |  |

Lote 12: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE PERÚ

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | ESTUFA Estufa bacteriológica y de cultivo con regulación y lectura digital de temperatura y tiempo, capacidad de 52 litros, temperatura máxima 80°C, homogeneidad ±2%, estabilidad ±0.25°C, resolución 0.1°C. Necesario: (1) Periodo garantía 2 años, (2) Servicio de post venta (diagnóstico sin costo) de un año, (3) adquirir equipos de instituciones con representante técnico en el Perú, (4) los usuarios deben probar los equipos antes de dar conformidad a la adquisición y (5) El proveedor debe capacitar a los usuarios en el uso de los equipos. |  |  |  |

Lote 13: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE PERÚ

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO, AUMENTO TOTAL: 3.75X A 540X DEPENDIENDO DEL OCULAR Y OBJETIVO UTILIZADO (1) Aumento total: 3.75x a 540x dependiendo del ocular y objetivo utilizado, (2) cabezal con tubos oculares inclinados a 38°, (3) planas 100% apocromático, (4) profundidad de nitidez de 70 μm, (5) Ajuste de dioptrías ubicado en el ocular derecho, (6) Ajuste de distancia interpupilar personal de 55 a 75 mm, (7) Magnificaciones: Mínimo 150 X, (8) Equipado con un objetivo cambiable de 2X, (9) Equipado con ocular micrométrico y regla patrón para calibración, (10) Iluminación LED 25000 horas de vida, (11) 4 iluminadores LED para anillos de luz, 3 iluminadores LED para iluminación oblicua, (12) Iluminación por luz incidente LED: 4 iluminadores LED para anillos de luz e iluminación oblicua, (13) Iluminación por luz reflejada LED, (14) Platina de vidrio transparente incoloro, (15) Distancia focal/distancia de trabajo: 75 mm sin objetivo auxiliar, (16) Apertura numérica máxima de 0.2, (17) Diámetro de campo visual: 23 mm, (18) Resolución máxima: 600 Lp/mm con Objetivo de 2x, (19) Oculares 10x/23, (20) Retículo de medición con lámina patrón. Necesario: (1) Periodo garantía 2 años, (2) Servicio de post venta (diagnóstico sin costo) de un año, (3) adquirir equipos de instituciones con representante técnico en el Perú, (4) los usuarios deben probar los equipos antes de dar conformidad a la adquisición y (5) El proveedor debe capacitar a los usuarios en el uso de los equipos. |  |  |  |
| ITEM II | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO, ZOOM DE 8:1 (10X-80X) ROTABLE 360° (1) Zoom de 8:1 (10x-80x) rotable 360°, (2) cabezal con tubos oculares inclinados a 38°, (3) planas 100% apocromático, (4) profundidad de nitidez de 70 μm, (5) Ajuste de dioptrías ubicado en el ocular derecho, (6) Ajuste de distancia interpupilar personal de 55 a 75 mm, (7) Magnificaciones: Mínimo 150 X, (8) Equipado con un objetivo cambiable de 2X, (9) Equipado con ocular micrométrico y regla patrón para calibración, (10) Iluminación LED 25000 horas de vida, (11) 4 iluminadores LED para anillos de luz, 3 iluminadores LED para iluminación oblicua, (12) Iluminación por luz incidente LED: 4 iluminadores LED para anillos de luz e iluminación oblicua, (13) Iluminación por luz reflejada LED, (14) Platina de vidrio transparente incoloro, (15) Distancia focal/distancia de trabajo: 75 mm sin objetivo auxiliar, (16) Apertura numérica máxima de 0.2, (17) Diámetro de campo visual: 23 mm, (18) Resolución máxima: 600 Lp/mm con Objetivo de 2x, (19) Oculares 10x/23, (20) Retículo de medición con lámina patrón. Necesario: (1) Periodo garantía 2 años, (2) Servicio de post venta (diagnóstico sin costo) de un año, (3) adquirir equipos de instituciones con representante técnico en el Perú, (4) los usuarios deben probar los equipos antes de dar conformidad a la adquisición y (5) El proveedor debe capacitar a los usuarios en el uso de los equipos. |  |  |  |
| ITEM III | MICROSCOPIO COMPUESTO TRINOCULAR Revolver: cuádruples. Longitud del tubo mecánico: 6-5/16" (160 mm). Cabeza: Trinocular deslizante con 45 grados de inclinación. Ocular: Campo ámplio WF10X y P16X. Distancia interpupilar: 2-3/16" - 3-0" (55 - 75mm). Objetivos acromáticos: 4X, 10X, 40X (spring), 100X (spring, oil). Dimensiones de la platina: 5-1/2" x 5-1/2" (140 x 140 mm). Rango de movimiento de la platina: 2-15/16" x 1-3/4" (75x45 mm). Rango de enfoque: 1-3/16" (30 mm). División de enfoque fino: 0.0000787" (0.002 mm). Condensador Abbe: NA=1,25. Control de enfoque: Desplazamiento de la platina mediante rodillo de guia (rack & pinion). Iluminación: Lámpara halógena, 6V/30W. Fuente de alimentación: 115V, CE certificado. Accesorios: Lámpara halógena de 6V/30W de repuesto; botella de aceite de objetivos y filtros azules, verdes y amarillos. Dimensiones del microscopio: 12" X 9" x 16". Peso 9 kilos. Con cámara fotográfica digital de 10 megapixeles. Necesario: (1) Periodo garantía 2 años, (2) Servicio de post venta (diagnóstico sin costo) de un año, (3) adquirir equipos de instituciones con representante técnico en el Perú, (4) los usuarios deben probar los equipos antes de dar conformidad a la adquisición y (5) El proveedor debe capacitar a los usuarios en el uso de los equipos. |  |  |  |

Lote 14: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE PERÚ

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | REFRIGERADORA DE 2 PUERTAS Rango de temperatura intermmedio, de 2 a 5°C, freezer -0.4 a -14°C, capacidad 513 litros, freezer de 140 litros. Necesario: (1) Periodo garantía 2 años, (2) Servicio de post venta (diagnóstico sin costo) de un año, (3) adquirir equipos de instituciones con representante técnico en el Perú, (4) los usuarios deben probar los equipos antes de dar conformidad a la adquisición y (5) El proveedor debe capacitar a los usuarios en el uso de los equipos. |  |  |  |

Lote 15: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE PERÚ

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | TERMOHIGROMETRO (1) Rango de Temperatura: 0.0 a 50°C, (2) Resolución de temperatura: 0.1°C, (3) Exactitud de temperatura: /-1°C, (4) Rango de humedad: 1%, (5) Resolución de humedad: /4%, (6) Indica la hora y fecha, (7) Incluye certificado de trazabilidad NIST y batería AAA, (8) Memoria de datos. Necesario: (1) Periodo garantía 2 años, (2) Servicio de post venta (diagnóstico sin costo) de un año, (3) adquirir equipos de instituciones con representante técnico en el Perú, (4) los usuarios deben probar los equipos antes de dar conformidad a la adquisición y (5) El proveedor debe capacitar a los usuarios en el uso de los equipos. |  |  |  |

Lote 16: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE PERÚ

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | CÁMARA DE BIOSEGURIDAD BIOLÓGICA CLASE II TIPO A2 Dimensiones: 4 pies. Cámara de trabajo de acero inoxidable. Interior de acero inoxidable tipo 304 sin hendiduras y superficie de trabajo sin costuras y desmontaje. Cubierta externa de pintura epóxica. Con sistema de presión negativo interno. Interruptor de encendido/apagado (externo lateral), con conexión interior a sistema tierra. Velocidad nominal (inflow) FPM 105 y velocidad nominal (downflow) FPM 55. 2 filtros HEPA con eficacia de 99.99% de saturación. Sistema de iluminación luz blanca fluorescente. Control de presión (dentro de la cabina a nivel del usuario). Recirculación de aire "exhausted" 70%. Marco de vidrio de seguridad templado, con inclinación, deslizante y que cierre completamente. Apertura de ventana 8" y alarma automática audible y visual. Lámpara de luz ultravioleta de 254 nm. Que contenga información digitalizada, que reporte la "vida útil restante del filtro", con linea de alarma y alerta cuando la vida útil del filtro disminuya. Que cuente con sistemas automatizados para programar la puesta en marcha y cerrar operaciones, y bloqueos de ventilador cuando la ventana esta cerrada, debe contar con paneles electrónicos de funcionamiento. Sistema de interruptor eléctrico único con 2 receptáculos. Base de soporte para > 450 kilos. Bande de apertura > 50 cm. Necesario: (1) Periodo garantía 2 años, (2) Servicio de post venta (diagnóstico sin costo) de un año, (3) adquirir equipos de instituciones con representante técnico en el Perú, (4) los usuarios deben probar los equipos antes de dar conformidad a la adquisición y (5) |  |  |  |
|  | El proveedor debe capacitar a los usuarios en el uso de los equipos. |  |  |  |

Lote 17: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE PERÚ

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | INCUBADORA CON MICROPOCESADOR Cámara ambiental con control (PID) de calor y humedad, interior de acero inoxidable y con luz fluorescente, con ventana de observación hacia el interior. Capacidad; 19 cu ft, E2 o 29 cuft, E3. Rango de temperatura ambiental +10°C a 60°C. Característica opcional de 0°C a 60°C, humidicación por atomizador centrifugo y deshumificación por refrigeración. Salida de vapor interna GFI duplex. Necesario: (1) Periodo garantía 2 años, (2) Servicio de post venta (diagnóstico sin costo) de un año, (3) adquirir equipos de instituciones con representante técnico en el Perú, (4) los usuarios deben probar los equipos antes de dar conformidad a la adquisición y (5) El proveedor debe capacitar a los usuarios en el uso de los equipos. |  |  |  |

Lote 18: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE PERÚ

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | POULTRY ISOLATORS INNOLAB+ (01) CARACTERÍSTICAS GENERALES - InnoLab+ • Equipado con un manómetro, termómetro e higrómetro para controlar la zona de trabajo. • Decontaminable químicamente. • El volumen de manipulación debe separarse desde el exterior a través de un tanque de inmersión. Característica del Aislador - InnoLab+: - La estanqueidad del recinto de contención deberá cumplir con la tasa de un recinto de clase 2 de contención, de acuerdo con la norma ISO 10648-2; Filtración HEPA con una eficiencia del 99,999% a 0.3 micrones; La construcción de las paredes deberán ser rígidas y de plástico; Los Guantes de cambiar no deberán romper el nivel de contención; Recambio de aire para el 20 Vol / h; Sistema de iluminación integrado en el área de trabajo técnico y además deberá contener lámparas UV; Alarma audible de presión de aire. Dimensiones exteriores del recinto: El Modelo de Aislador debe contener guantes de trabajo 2x2: 1300mm de longitud, 800 mm de profundidad, 850mm de altura Dimensiones Externas (incluye el tanque de agua): Longitud 1700mm // Profundidad 800mm // Altura 2085mm. |  |  |  |
|  | Materiales de Construcción: Bastidor de soporte: Sección cuadrada de 40x40 mm, en acero inoxidable304; Paneles de paredes laterales (Totalmente desmontables): Plástico rígido transparente – 10 mm; Paneles de Manipulación: Plástico rígido transparente – 10 mm; Base: Plástico rígido gris de 10 mm; El Suelo debe ser suspendido: Rejilla de piso en plástico rígido Rendimiento: La estanqueidad del recinto debe cumplir con la norma ISO 10648-2. Garantía: 2 años a todo costo, 1 año adicional de garantía para la inspección del equipo a requerimiento del personal de la Unidad del Centro de Diagnostico de Sanidad Animal ante la ocurrencia de alguna observación al funcionamiento. El proveedor deberá tener asistencia técnica especializada en el equipo en el País (Perú). El proveedor entregará un plan de mantenimiento preventivo que indique las actividades que realizará por el periodo que dure la garantía. El equipo se recepcionará cuando esté instalado, operativo y con pruebas de control de calidad del funcionamiento y/o producto del mismo. El proveedor deberá brindar una capacitación en uso y mantenimiento del equipo al personal de la Unidad del Centro de Diagnostico de Sanidad Animal, deberá ser no menor a dos (02) horas. |  |  |  |
| ITEM II | EQUIPOS LECTOR DE ELISA Modelo de detección de UV / Vis absorbancia Spectra CARACTERISTICAS: Buena exploración;. Formatos de microplacas de 6 a placas 1536, o definible por el usuario; Microplacas Carrier Robot compatibles; Puerto para cubetas con longitud de recorrido de 10 mm, cubetas micro, TrayCell compatibles; Altura del haz 8,5 mm; Fuentes de luz de xenón de alta energía Flashlamp; Espectrómetro con detectores CCD; Respuesta espectral del espectrómetro Absorbancia: 220 a 1 000 nm; La sensibilidad del espectrómetro con ABS,Rango espectral: 220 a 1 000 nm; De espectro total capturado en <1 s / pocillo; Resolución seleccionable espectral: 1 nm 2 nm, 5 nm, 10 nm; Rango de OD: de 0 a 4 OD; Precisión de lectura: <0,5% a un OD y <0,8% a 2 OD; Leer espectro completo de 220 a 1000 nm en menos de 1 seg /pocillo; Agitación orbital lineal; sistema de ventilacion para purga de gas para inyectar una atmósfera a una aspiradora para sacar el gas del lector en lecturas al vacio; Lector de código de barras integrado exterior manual de código de barras lector; Incubación de 3 ° C por encima de la temperatura ambiente hasta 45 ° C; Software multi-usuario y el lector de control de análisis de datos con paquete de software incluido; Dimensiones Ancho: 36 cm, profundidad: 50 cm, altura: 16 cm, Peso: 10 kg. |  |  |  |
|  | Garantía: 2 años a todo costo, 1 año adicional de garantia para la inspección del equipo a requerimiento del personal de la Unidad del Centro de Diagnostico de Sanidad Animal ante la ocurrencia de alguna observación al funcionamiento. El proveedor deberá tener asistencia técnica especializada en el equipo en el País (Perú). El proveedor entregará un plan de mantenimiento preventivo que indique las actividades que realizará por el periodo que dure la garantía. El equipo se recepcionará cuando este instalado, operativo y con pruebas de control de calidad del funcionamiento y/o producto del mismo. El proveedor debera brindar una capacitación en uso y mantenimiento del equipo al personal de la Unidad del Centro de Diagnostico de Sanidad Animal, deberá ser no menor a dos (02) horas. |  |  |  |