CORRIGENDUM No: 1

Al

ANEXO II+III ESPECIFICACIONES TÉCNICAS +OFERTA TÉCNICA

- Referencia de Publicación: EuropeAid/133231/D/SUP/Multi – Adquisición de Equipos para el Laboratorio de Metrología

Asunto: Proyecto de Integración Económica Regional de la Comunidad Andina- INTERCAN
Localización – Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú

Se han de realizar las siguientes modificaciones y / o correcciones en el Anexo II+III Especificaciones Técnicas + Oferta Técnica:

Lote 12: Equipo para el Laboratorio de Metrología de Ecuador

En el texto anterior

LOTE 12: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE ECUADOR

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | EQUIPO PATRÓN DE CALIBRACIÓN PARA MEDIDORES DE CALIDAD Y CONSUMO DE ENERGÍA. |  |  |  |
|  | Alimentación eléctrica : 110 V – 220 V, 50 Hz - 60 Hz |  |  |  |
|  | Todos los equipos tendrán su software para PC de administración / adquisición de datos cuando aplique. |  |  |  |
|  | Garantía: Mínima de un año y servicios de mantenimiento preventivos de los equipos durante los dos primeros años. Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad la empresa se compromete a cambiar el equipo defectuoso. En caso de ser necesario el envío del equipos, repuesto y/o accesorio que se encuentre amparado por su garantía para su reemplazo en el país de origen, el transporte, los gastos de flete, seguros, carga, descarga y los gastos que demande el envío y reimportación correrán a cargo del adjudicatario. |  |  |  |
|  | Lugar de entrega: El equipo deberá ser entregado en el laboratorio del Instituto Ecuatoriano de Normalización–INEN- ubicado en la Autopista General Rumiñahui Puente peatonal No 5 Quito-Ecuador. Teléfono: 5932 2344394 / 2343716 La entrega se deberá coordinar con cuarenta y ocho horas de anticipación a efectos de convocar a la Comisión de Recepción respectiva. Instalación. Los equipos serán instalados, calibrados (cuando se aplique) y verificados en el Laboratorio Central de INEN por el proveedor en presencia de delegados del INEN antes de su uso para establecer que se cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas. El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa propia o de representación que opere legalmente en Ecuador para lo cual deberá presentar los justificativos del caso de la existencia de empresas propias en Ecuador o en el caso de empresas de representación o distribución las cartas debidamente apostilladas y notarizadas que los acredite como tal (se debe incluir su identificación nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, teléfono y persona de contacto). |  |  |  |
|  | El plazo de entrega e instalación de equipos en el laboratorio del INEN no deberá exceder de los 90. |  |  |  |
|  | Capacitación: El proveedor debe proporcionar capacitación a los funcionarios del Laboratorio Central del INEN sobre el manejo y operación del equipo por parte de un profesional con experiencia en el área que forme parte de la empresa proveedora. |  |  |  |
|  | Manuales y Catálogos: Deberá proveerse los respectivos manuales técnicos y de operación, que deberán estar en idioma español y su versión en inglés. |  |  |  |
|  | Deberá presentar una certificación del fabricante del cumplimiento de las especificaciones establecidas en la oferta. |  |  |  |
|  | Los repuestos y accesorios deberán ser nuevos, sin uso y originales, modelo de serie, no debiendo tener modificaciones ni alteraciones de sus características. |  |  |  |
|  | Todos los equipos portátiles vendrán en maleta/estuche que garantice su protección para el transporte. |  |  |  |
|  | El equipo, repuesto y/o accesorio deberá ser entregado en embalaje original de fábrica, protegido tanto para su traslado internacional y nacional, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes. Quedan bajo responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeren como consecuencia de embalajes defectuosos. El embalaje individual se introducirá y empacará en caja que abarque todo el equipo, repuesto y/o accesorio adquirido, como así también deberá estar rotulado de manera que permita individualizar correctamente el contenido. |  |  |  |

Deberá entenderse como texto nuevo:

LOTE 12: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE ECUADOR

| 1. Número del artículo | 2.Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | EQUIPO PATRÓN DE CALIBRACIÓN PARA MEDIDORES DE CALIDAD Y CONSUMO DE ENERGÍA. |  |  |  |
|  | Alimentación eléctrica : 110 V – 220 V, 50 Hz - 60 Hz |  |  |  |
|  | Todos los equipos tendrán su software para PC de administración / adquisición de datos cuando aplique. |  |  |  |
|  | Garantía: Mínima de un año y servicios de mantenimiento preventivos de los equipos durante los dos primeros años. Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad la empresa se compromete a cambiar el equipo defectuoso. En caso de ser necesario el envío del equipos, repuesto y/o accesorio que se encuentre amparado por su garantía para su reemplazo en el país de origen, el transporte, los gastos de flete, seguros, carga, descarga y los gastos que demande el envío y reimportación correrán a cargo del adjudicatario. |  |  |  |
|  | Lugar de entrega: El equipo deberá ser entregado en el laboratorio del Instituto Ecuatoriano de Normalización–INEN- ubicado en la Autopista General Rumiñahui Puente peatonal No 5 Quito-Ecuador. Teléfono: 5932 2344394 / 2343716 La entrega se deberá coordinar con cuarenta y ocho horas de anticipación a efectos de convocar a la Comisión de Recepción respectiva. Instalación. Los equipos serán instalados, calibrados (cuando se aplique) y verificados en el Laboratorio Central de INEN por el proveedor en presencia de delegados del INEN antes de su uso para establecer que se cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas. El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa propia o de representación que opere legalmente en Ecuador para lo cual deberá presentar los justificativos del caso de la existencia de empresas propias en Ecuador o en el caso de empresas de representación o distribución las cartas debidamente apostilladas y notarizadas que los acredite como tal (se debe incluir su identificación nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, teléfono y persona de contacto). |  |  |  |
|  | El plazo de entrega e instalación de equipos en el laboratorio del INEN no deberá exceder de los 90. |  |  |  |
|  | Capacitación: El proveedor debe proporcionar capacitación a los funcionarios del Laboratorio Central del INEN sobre el manejo y operación del equipo por parte de un profesional con experiencia en el área que forme parte de la empresa proveedora. |  |  |  |
|  | Manuales y Catálogos: Deberá proveerse los respectivos manuales técnicos y de operación, que deberán estar en idioma español y su versión en inglés. |  |  |  |
|  | Deberá presentar una certificación del fabricante del cumplimiento de las especificaciones establecidas en la oferta. |  |  |  |
|  | Los repuestos y accesorios deberán ser nuevos, sin uso y originales, modelo de serie, no debiendo tener modificaciones ni alteraciones de sus características. |  |  |  |
|  | Todos los equipos portátiles vendrán en maleta/estuche que garantice su protección para el transporte. |  |  |  |
|  | El equipo, repuesto y/o accesorio deberá ser entregado en embalaje original de fábrica, protegido tanto para su traslado internacional y nacional, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes. Quedan bajo responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeren como consecuencia de embalajes defectuosos. El embalaje individual se introducirá y empacará en caja que abarque todo el equipo, repuesto y/o accesorio adquirido, como así también deberá estar rotulado de manera que permita individualizar correctamente el contenido. |  |  |  |
|  | • Especificaciones Generales: - Potencia.- Voltaje: 100 V hasta 240 V (+/- 10% de variación) Frecuencia: 47Hz hasta 63 Hz Consumo máximo: 1000VA máximo desde 100V hasta 130V, 1250VA máximo desde 130V hasta 260V - Dimensiones.- Proporcionar la información de peso y dimensiones - Condiciones Ambientales.- Proporcionar la información de temperatura, humedad, vibraciones y otras relacionadas con las condiciones necesarias de operación - Capacidad de calibración a 4 fases - Software integrado de administración y adquisición de datos, interfaz gráfica, capacidad de exportar datos. - Manual de operación y mantenimiento, preferible en español, alternativo inglés |  |  |  |
|  | Especificaciones Amplitud de Señal de Voltaje Rango; Frecuencia; Voltaje; Exactitud a 1 año ± 5°C(ppm de salida + mV); 24 horas de estabilidad (ppm de salida + mV). 1.0 V -23V; 45Hz-65Hz; 15V-17V; 42; 0; 75; 0.8. 1.0V-23V; 42; 0.2. 16Hz-850Hz; 1.0V-23V; 60; 0.2. 3V-45V; 45Hz-65Hz; 28V-32V; 42; 0; 75; 0.8. 3V-45V; 42; 0.4. 16Hz-850Hz; 3V-45V; 60; 0.4. 6.3V-90V; 45Hz-65HZ; 56V-64V; 42; 0; 75; 0.8. 6.3V-90V; 42; 0.8. 16Hz-850Hz; 6.3V-90V; 60; 0.8. 13V-180V; 45Hz-65Hz; 110V-128V; 44; 0; 75; 1.5. 13V-180V; 44; 1.6. 16Hz-850z; 13V-180V; 60; 1.6. 25V-360V; 45Hz-65Hz; 215V-246V; 44; 0; 75; 3. 25V-360V; 60; 3.2. 16Hz-850z; 25V-360V; 61; 3.2. 46V-650V; 45Hz-65Hz; 425V-490V; 44; 0; 75; 6. 46V-650V; 60; 5.8. 16Hz-850Hz; 46V-650V; 61; 5.8. 70V-1008V; 45Hz-65Hz; 740V-850V; 44; 0; 75; 10. 70V-1008V; 60; 10. 16Hz-850z; 70V-1008V; 61; 10. |  |  |  |
|  | Voltage DC and Harmonic Amplitude Specifications Rango; Frecuencia; Voltaje; Exactitud a 1 año ± 5°C(ppm de salida + mV); 24 horas de estabilidad (ppm de salida + mV). 1.0 V -23V; 0V-11.5V; DC; 91; 2; 75; 1.8. 0V-6.9V; 16Hz-850Hz; 58; 1; 75; 0.8. 850Hz-6KHz; 451; 1; 150; 0.8. 3V-45V; 0V-225V; DC; 91; 4; 75; 3.3. 0V-13.5V; 16Hz-850Hz; 58; 2; 75; 0.8. 850Hz-6KHz; 451; 2; 150; 0.8. 6.3V-90V; 0V-45V; DC; 91; 8; 75; 8. 0V-27V; 16Hz-850Hz; 60; 2.2; 75; 0.8. 850Hz-6KHz; 451; 2.2; 150; 0.8. 13V-180V; 0V-90V; DC; 91; 16; 75; 15. 0V-54V; 16Hz-850Hz; 60; 4.4; 75; 1.5. 850Hz-6KHz; 451; 4.4; 150; 1.5. 25V-360V; 0V-180V; DC; 91; 32; 75; 30. 0V-180V; 16Hz-850Hz; 60; 12; 75; 3. 850Hz-6KHz; 451; 12; 150; 3. 46V-650V; 0V-325V; DC; 92; 60; 75; 65. 0V-195V; 16Hz-850Hz; 61; 22; 75; 6. 850Hz-6KHz; 451; 22; 150; 6. 70V-1008V; 0V-504V; DC; 92; 100; 75; 100. 0V-302V; 16Hz-850Hz; 61; 33; 75; 10. 850Hz-6KHz; 451; 33; 150; 10. |  |  |  |
|  | Voltage Distortion and Noise Range and Frequency; Maximum Harmonic Distortion Elther:; Non-harmonic Noise Floor (relative to full range). Full Range; Frequency; The largest of; Of the largest of; 16 Hz – 4MHz. dB; Volts; % Setting; % Range; dB; %. 23 V; 16 Hz -850 Hz; -76; 480 µV; 0.016; 0.003; -66; 0.05. 850 Hz-6KHz; -52; 2.4 mV; 0.25; 0.015; -66; 0.05. 45 V; 16 Hz -850 Hz; -76; 990 µV; 0.016; 0.003; -70; 0.032. 850 Hz-6KHz; -52; 5.0 mV; 0.25; 0.015; -70; 0.032. 90 V; 16 Hz -850 Hz; -76; 2.3 mV; 0.016; 0.003; -72; 0.025. 850 Hz-6KHz; -52; 11 mV; 0.25; 0.015; -72; 0.025. 180 V; 16 Hz -850 Hz; -76; 5.0 mV; 0.016; 0.003; -76; 0.016. 850 Hz-6KHz; -52; 25 mV; 0.25; 0.015; -76; 0.016. 360 V; 16 Hz -850 Hz; -76; 10 mV; 0.016; 0.003; -66; 0.05. 850 Hz-6KHz; -52; 50 mV; 0.25; 0.015; -66; 0.05. 650 v; 16 Hz -850 Hz; -72; 20 mV; 0.016; 0.003; -60; 0.1. 850 Hz-6KHz; -52; 100 mV; 0.25; 0.015; -60; 0.1. 1008 V; 16 Hz -850 Hz; -76; 30 mV; 0.016; 0.003; -60; 0.1. 850 Hz-6KHz; -52; 151 mV; 0.25; 0.015; -60; 0.1. |  |  |  |
|  | Current Sine Amplitude Specifications Rango; Frecuencia; Voltaje; Exactitud a 1 año ± 5°C(ppm de salida + mV); 24 horas de estabilidad (ppm de salida + mV). 0.25 A; 45 Hz -65Hz; 0.1A-0.25A; 46; 2.5; 75; 3. 0.25A; 46; 1.5; 75; 3. 16 Hz-850Hz; 0.01 A- 0.1 A; 60; 5; 75; 3. 0.1 A-0.25 A; 60; 5; 75; 3. 0.5 A; 45 Hz -65Hz; 0.2 A-0.5 A; 46; 5; 75; 5. 0.5 A; 46; 3; 75; 5. 16 Hz-850Hz; 0.05 A-0.2 A; 61; 10; 75; 5. 0.2 A-0.5 A; 61; 10; 75; 5. 1 A; 45 Hz -65Hz; 0.4 A-1.0 A; 47; 10; 75; 10. 1 A; 47; 6; 75; 10. 16 Hz-850Hz; 0.1 A-0.4 A; 61; 20; 75; 10. 0.4 A-1 A; 61; 20; 75; 10. 2 A; 45 Hz -65Hz; 0.8 A-2 A; 46; 20; 75; 20. 2 A; 46; 12; 75; 20. 16 Hz-850Hz; 0.2 A-0.8 A; 61; 40; 75; 20. 0.8 A-2 A; 61; 40; 75; 20. 5 A; 45 Hz -65Hz; 2 -5 A; 49; 50; 75; 50. 5 A; 49; 30; 75; 50. 16 Hz-850Hz; 0.5 A-2 A; 64; 100; 75; 50. 2 A- 5 A; 64; 100; 75; 50. 10 A; 45 Hz -65Hz; 4 -10 A; 49; 100; 75; 50. 10 A; 49; 60; 75; 50. 16 Hz-850Hz; 1 A- 4 A; 65; 200; 75; 100. 4 A-10 A; 65; 200; 75; 100. 21 A; 45 Hz -65Hz; 8 A-21 A; 49; 200; 75; 300. 21 A; 49; 120; 75; 300. 16 Hz-850Hz; 2 A-8 A; 69; 400; 75; 300. 8 A-21 A; 69; 400; 75; 300. 50 A; 45 Hz -65Hz; 20 A-50 A; 49; 500; 500; 750. 50 A; 49; 300; 500; 750. 40 Hz-850 HZ; 3.2 A-20 A; 74; 1000; 500; 750. 20 A-50 A; 74; 1000; 500; 750. |  |  |  |
|  | Current DC and Harmonic Amplitude Specifications Rango; Frecuencia; Voltaje; Exactitud a 1 año ± 5°C(ppm de salida + mV); 24 horas de estabilidad (ppm de salida + mV). 0.01 A-0.25 A; 0 A-0.125 A; DC; 89; 25; 100; 11. 0 A -0.075 A; 16 Hz-850 Hz; 61; 5; 75; 3. 850 Hz-6KHz; 400; 5; 150; 3. 0.05 A-0.5 A; 0 A-0.25 A; DC; 89; 50; 100; 22. 0 A-0.15 A; 16 Hz-850 Hz; 61; 10; 75; 5. 850 Hz-6KHz; 400; 10; 150; 5. 0.1 A-1 A; 0 A-0.5 A; DC; 89; 100; 100; 45. 0 A-0.3 A; 16 Hz-850 Hz; 61; 20; 75; 10. 850 Hz-6KHz; 400; 20; 150; 10. 0.2 A-2 A; 0 A-1 A; DC; 89; 200; 100; 90. 0 A-0.6 A; 16 Hz-850 Hz; 61; 40; 75; 20. 850 Hz-6KHz; 400; 40; 150; 20. 0.5 A-5 A; 0 A-2.5 A; DC; 89; 500; 100; 225. 0 A-1.5 A; 16 Hz-850 Hz; 61; 100; 75; 50. 850 Hz-6KHz; 400; 100; 150; 50. 1 A -10 A; 0 A-5 A; DC; 89; 1000; 100; 450. 0 A-3 A; 16 Hz-850 Hz; 64; 200; 75; 100. 850 Hz-6KHz; 400; 200; 150; 100. 2 A – 21 A; 0 A-10 A; DC; 90; 2000; 100; 900. 0 A-6 A; 16 Hz-850 Hz; 65; 400; 75; 300. 850 Hz-6KHz; 400; 400; 150; 300. 5 A- 50 A; 0 A-15 A; 16 Hz-850 Hz; 69; 1000; 500; 750. 850 Hz-3KHz; 400; 1000; 750; 1200. 8 A-80 A; 0 A-24 A; 16 Hz-850 Hz; 112; 2000; 500; 1200. 850 Hz-3KHz; 400; 2000; 750; 1200. |  |  |  |
|  | Especificaciones Básicas - Resolución en voltaje y corriente: Mayor a 5 dígitos - Rango de Frecuencia fundamental: desde 16 Hz hasta 850Hz min. - Exactitud de frecuencia: 50ppm - Resolución del ajuste de frecuencia: 0,1 Hz - Ángulo nominal entre fases de voltaje: 120° - Ángulo nominal entre voltaje y corriente en una fase: 0° - Ajuste del ángulo de fase: +/- 180º, +/- π radianes - Resolución del ajuste del ángulo de fase: 0,001°, 0,00001 radianes - Salida de onda sinusoidal: Proporcionar información de los rangos (min./max), Frecuencia, Voltaje, exactitud a un año, estabilidad en lazo cerrado y abierto. - Voltaje dc y amplitud de armónicos: Proporcionar información de los rangos (min./máx.), Frecuencia, Voltaje, exactitud a un año, estabilidad en lazo cerrado y abierto. - Voltaje desde los terminales de corriente: Proporcionar información de los límites de rango (V) e impedancia. - Voltaje desde los terminales de corriente (onda sinusoidal): Proporcionar información de los rangos, frecuencia, salida del componente, exactitud a un año, estabilidad en lazo cerrado y abierto. - Límite de los rangos de corriente: Proporcionar información a rango completo, pico y máximo voltaje a fondo del rango. - Salida de corriente Sinusoidal: Proporcionar información de los rangos, frecuencia, corriente, exactitud a un año, estabilidad a lazo cerrado y abierto. - Corriente dc y amplitud de armónicos: Proporcionar la información de rangos, salida, frecuencia, exactitud a un año, estabilidad a lazo cerrado y abierto. |  |  |  |
|  | - Carga máxima inductiva para estabilidad de salida: Proporcionar la información a Rango completo, máxima carga inductiva para banda alta y baja. - Ángulos de fase corriente – voltaje: Proporcionar información para todos los rangos de corriente la frecuencia; exactitud a un año y estabilidad por hora para las componentes de voltaje y corriente desde el 0,5% al 100% del rango. - Ángulos de fase voltaje – voltaje: Proporcionar la información de Frecuencia para todos los rangos; exactitud a un año y estabilidad por hora para las componentes de voltaje y corriente desde el 0,5% al 100% del rango. - Proporcionar la información de exactitud de potencia en ppm para condiciones Específicas de voltaje y corriente bajo condiciones de onda sinusoidal. - Proporcionar la información en la parte de potencia de Armónicos, flicker, Fluctuación de armónicos e interarmónicos y exactitud - Duración de ensayo: 2500 horas - Rack de montaje (si aplica) CALIBRACIÓN: Con certificado de Calibración emitido por un laboratorio: - Acreditado, en el marco de ILAC o de aquellos, cuyas Capacidades de Medición y Calibración (CMCs) estén registradas en el apéndice C del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del CIPM (Comité Internacional de Pesas y Medidas) |  |  |  |

Los demás términos y condiciones de ANEXO II+III ESPECIFICACIOENS TÉCNCIAS + OFERTA  TÉCNICA no sufrirán modificaciones.

Las alteraciones anteriores y / o correcciones al Anexo II+III Especificaciones Técnicas + Oferta Técnica  son parte integrante del Expediente de Licitación.